# 一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置论文和设计-刘丽颖

### 全文摘要

本实用新型涉及消化科按摩装置技术领域，尤其涉及一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置,解决现有技术按摩方式不合理，且无法根据患者受力感受进行调节，无法适应冬天使用需求的缺点，包括靠垫，所述靠垫的一侧通过铰链连接有两根支杆，所述支杆的顶部焊接有顶板，所述顶板的底部分别焊接有套杆和机壳，所述机壳的内侧设有控制装置，顶板的内部通过轴承分别垂直交叉连接有调节杆和螺纹杆，所述螺纹杆的外侧套设有伸缩杆，该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置体积较小，方便携带，且能够方便患者在使用过程中随时通过调节杆对按摩装置力度进行调节，患者也可通过控制装置随时控制按摩速率以及加热功能，实用性强。

### 主设计要求

1.一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，包括靠垫（1），其特征在于，所述靠垫（1）的一侧通过铰链连接有两根支杆（2），所述支杆（2）的顶部焊接有顶板（3），所述顶板（3）的底部分别焊接有套杆（16）和机壳（6），所述机壳（6）的内侧设有控制装置（4），顶板（3）的内部通过轴承分别垂直交叉连接有调节杆（12）和螺纹杆（14），所述螺纹杆（14）的外侧套设有伸缩杆（18），所述伸缩杆（18）的末端通过螺栓固定有安装板（7）；所述安装板（7）的顶部内侧通过螺栓固定有支板（5），所述支板（5）的底部两侧分别焊接有侧板（10），支板（5）的底部胶黏有加热垫（8），所述侧板（10）的一侧通过螺栓固定有伺服电机（9），侧板（10）的内侧通过转轴连接有四个传动轮（19），所述传动轮（19）的外侧绕设有传动带（17），支板（5）一侧侧板（10）内壁通过螺栓固定有导轨（11），所述导轨（11）的外侧套设有滑块（26），所述滑块（26）的底部焊接有传动板（24），所述传动板（24）的底部焊接有轮板（20），传动板（24）通过轮板（20）固定按摩轮（21）。

### 设计方案

1.一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，包括靠垫（1），其特征在于，所述靠垫（1）的一侧通过铰链连接有两根支杆（2），所述支杆（2）的顶部焊接有顶板（3），所述顶板（3）的底部分别焊接有套杆（16）和机壳（6），所述机壳（6）的内侧设有控制装置（4），顶板（3）的内部通过轴承分别垂直交叉连接有调节杆（12）和螺纹杆（14），所述螺纹杆（14）的外侧套设有伸缩杆（18），所述伸缩杆（18）的末端通过螺栓固定有安装板（7）；

所述安装板（7）的顶部内侧通过螺栓固定有支板（5），所述支板（5）的底部两侧分别焊接有侧板（10），支板（5）的底部胶黏有加热垫（8），所述侧板（10）的一侧通过螺栓固定有伺服电机（9），侧板（10）的内侧通过转轴连接有四个传动轮（19），所述传动轮（19）的外侧绕设有传动带（17），支板（5）一侧侧板（10）内壁通过螺栓固定有导轨（11），所述导轨（11）的外侧套设有滑块（26），所述滑块（26）的底部焊接有传动板（24），所述传动板（24）的底部焊接有轮板（20），传动板（24）通过轮板（20）固定按摩轮（21）。

2.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述控制装置（4）包括型号为S4-400的PLC和触屏器，所述PLC分别与加热垫（8）和伺服电机（9）信号连接。

3.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述调节杆（12）的外侧套设有主动齿轮（13），所述螺纹杆（14）的顶端外侧套设有与主动齿轮（13）啮合的传动齿轮（15）。

4.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述螺纹杆（14）的表面设有螺纹，所述伸缩杆（18）的内壁开设有与螺纹杆（14）表面螺纹对应的螺纹槽。

5.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述套杆（16）的两侧内壁均焊接有限位板，所述伸缩杆（18）的两侧均开设有与限位板对应的滑槽。

6.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于,所述伺服电机（9）的输出端穿过侧板（10）的内部，且伺服电机（9）的输出端与传动轮（19）的一端焊接。

7.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述导轨（11）的底部呈波纹形，所述滑块（26）的内侧通过轴承连接有滚轮，所述滚轮的底部与导轨（11）的内侧接触。

8.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于,所述加热垫（8）的内部铺设有电热丝。

9.根据权利要求1所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于，所述按摩轮（21）的两端均设有转轴（23），所述转轴（23）的一端延伸至轮板（20）的内部。

10.根据权利要求9所述的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，其特征在于,所述转轴（23）的外侧套设有撑板（22），所述撑板（22）的顶部套接有缓冲弹簧（25）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及消化科按摩装置技术领域，尤其涉及一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置。

背景技术

胃肠道胀气是人们对消化不良引起的一系列症状的总称，消化不良多表现为饭后腹部疼痛或不适，常伴有恶心、嗳气、打嗝和肚子胀等，其中，嗳气、腹胀、腹痛、排气过多和打嗝等多被认为是胃肠道胀气，胃肠道的气体经口排出为嗳气，经肛门排出为排气，还有一部分可被肠壁吸收，正常成人每天胃肠道潴留气体量增多时，就会有胀气感，长期的消化不良还会导致营养不良、免疫功能下降等。

中国专利申请号：CN201720175132.7公开了一种科用治疗肠胃胀气的按摩装置，包括支撑杆，所述支撑杆的活动套接在第一活动板上表面开设的穿孔内，所述支撑杆的表面开设有通孔，所述穿孔的内壁上开设有插孔，且通孔和插孔的内部均活动连接有插销，所述第一活动板的下表面开设有滑槽，所述滑槽的内部活动连接有滑块，所述滑块的下表面固定连接有连接块，所述连接块的底部固定连接有横板，横板的一侧面固定连接有侧板，侧板的一侧面固定连接有固定块，固定块的正面固定连接有圆杆。本实用新型通过设置横板、侧板、第二活动板、电动推杆和弹簧，解决了目前医院在对胃胀气的病人进行按摩时，大都采用人工按摩，医护人员的工作量较大，耗时耗力的问题。

但是该装置体积较大，且按摩过程中仅通过电动推杆来回推动按摩轮在患者肚子上水平滚动，现有的按摩手法均是从肚脐眼上方持续向下推拿，按摩方式不合理，且该装置对于高度调节上不够合理，无法根据患者肚子受力情况进行有效的调整，且不适宜在天气较冷的时候使用。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术按摩方式不合理，且无法根据患者受力感受进行调节，无法适应冬天使用需求的缺点，而提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，包括靠垫，所述靠垫的一侧通过铰链连接有两根支杆，所述支杆的顶部焊接有顶板，所述顶板的底部分别焊接有套杆和机壳，所述机壳的内侧设有控制装置，顶板的内部通过轴承分别垂直交叉连接有调节杆和螺纹杆，所述螺纹杆的外侧套设有伸缩杆，所述伸缩杆的末端通过螺栓固定有安装板；

所述安装板的顶部内侧通过螺栓固定有支板，所述支板的底部两侧分别焊接有侧板，支板的底部胶黏有加热垫，所述侧板的一侧通过螺栓固定有伺服电机，侧板的内侧通过转轴连接有四个传动轮，所述传动轮的外侧绕设有传动带，支板一侧侧板内壁通过螺栓固定有导轨，所述导轨的外侧套设有滑块，所述滑块的底部焊接有传动板，所述传动板的底部焊接有轮板，传动板通过轮板固定按摩轮。

优选的，所述控制装置包括型号为S4-400的PLC和触屏器，所述PLC分别与加热垫和伺服电机信号连接。

优选的，所述调节杆的外侧套设有主动齿轮，所述螺纹杆的顶端外侧套设有与主动齿轮啮合的传动齿轮。

优选的，所述螺纹杆的表面设有螺纹，所述伸缩杆的内壁开设有与螺纹杆表面螺纹对应的螺纹槽。

优选的，所述套杆的两侧内壁均焊接有限位板，所述伸缩杆的两侧均开设有与限位板对应的滑槽。

优选的，所述伺服电机的输出端穿过侧板的内部，且伺服电机的输出端与传动轮的一端焊接。

优选的，所述导轨的底部呈波纹形，所述滑块的内侧通过轴承连接有滚轮，所述滚轮的底部与导轨的内侧接触。

优选的，所述加热垫的内部铺设有电热丝。

优选的，所述按摩轮的两端均设有转轴，所述转轴的一端延伸至轮板的内部。

优选的，所述转轴的外侧套设有撑板，所述撑板的顶部套接有缓冲弹簧。

本实用新型的有益效果是：

1、该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置体积小，方便携带，且操作简单，使用时方便患者躺入。

2、该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置通过控制装置控制按摩轮的传动速率和加热垫的开关，可根据患者的需求进行调节。

3、该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置利用调节杆可以方便患者随时调节按摩装置的高度，从而达到套接按摩力度大小。

4、该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置通过传动带单向带动按摩轮实现按压，且通过波纹形轨道使按摩轮按压时有轻重往复的效果，更容易加速肠胃的蠕动，按摩效果更好。

综上所述，该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置体积较小，方便携带，且能够方便患者在使用过程中随时通过调节杆对按摩装置力度进行调节，患者也可通过控制装置随时控制按摩速率以及加热功能，实用性强。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置的剖视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置的局部竖截面结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置的A处结构示意图；

图5为本实用新型提出的一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置的B处结构示意图。

图中：1靠垫、2支杆、3顶板、4控制装置、5支板、6机壳、7安装板、8加热垫、9伺服电机、10侧板、11导轨、12调节杆、13主动齿轮、14螺纹杆、15传动齿轮、16套杆、17传动带、18伸缩杆、19传动轮、20轮板、21按摩轮、22撑板、23转轴、24传动板、25缓冲弹簧、26滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-5，一种消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置，包括靠垫1，靠垫1的一侧通过铰链连接有两根支杆2，支杆2的顶部焊接有顶板3，顶板3的底部分别焊接有套杆16和机壳6，机壳6的内侧设有控制装置4，顶板3的内部通过轴承分别垂直交叉连接有调节杆12和螺纹杆14，螺纹杆14的外侧套设有伸缩杆18，伸缩杆18的末端通过螺栓固定有安装板7，安装板7的顶部内侧通过螺栓固定有支板5，支板5的底部两侧分别焊接有侧板10，支板5的底部胶黏有加热垫8，侧板10的一侧通过螺栓固定有伺服电机9，侧板10的内侧通过转轴连接有四个传动轮19，传动轮19的外侧绕设有传动带17，支板5一侧侧板10内壁通过螺栓固定有导轨11，导轨11的外侧套设有滑块26，滑块26的底部焊接有传动板24，传动板24的底部焊接有轮板20，传动板24通过轮板20固定按摩轮21；

控制装置4包括型号为S4-400的PLC和触屏器，PLC分别与加热垫8和伺服电机9信号连接，调节杆12的外侧套设有主动齿轮13，螺纹杆14的顶端外侧套设有与主动齿轮13啮合的传动齿轮15，螺纹杆14的表面设有螺纹，伸缩杆18的内壁开设有与螺纹杆14表面螺纹对应的螺纹槽，套杆16的两侧内壁均焊接有限位板，伸缩杆18的两侧均开设有与限位板对应的滑槽，伺服电机9的输出端穿过侧板10的内部，且伺服电机9的输出端与传动轮19的一端焊接，导轨11的底部呈波纹形，滑块26的内侧通过轴承连接有滚轮，滚轮的底部与导轨11的内侧接触，加热垫8的内部铺设有电热丝，按摩轮21的两端均设有转轴23，转轴23的一端延伸至轮板20的内部，转轴23的外侧套设有撑板22，撑板22的顶部套接有缓冲弹簧25。

本实施例中，在靠垫1的一侧通过铰链连接两根支杆2，并通过支杆2连接顶板3，使得患者在使用该装置时，可将按摩装置向一侧打开，躺入后再将装置至于肚子上方，方便使用。

进一步的，在顶板3的内部通过轴承分别垂直交叉连接调节杆12和螺纹杆14，调节杆12通过主动齿轮133和传动齿轮15带动螺纹杆14转动，从而使得使得套设在螺纹杆14外侧的内壁开设有与其表面螺纹对应螺纹槽的伸缩杆18实现伸缩，患者可通过调节杆12随时调节按摩装置的高度，从而适应患者的按压力度需求。

进一步的，在伸缩杆18的末端设置安装板7，并在安装板7的底部焊接侧板10，通过侧板10一侧的伺服电机9带动传动轮19转动，从而带动传动带17实现传动17，在传动带17的外侧通过平头螺钉固定滑块26，在一侧侧板10的内壁安装导轨11，使得传动带17带动滑块26实现在导轨11上实现传动。

进一步的，在滑块26的外侧焊接传动板24，并在传动板24的底部焊接轮板20，利用轮板20固定按摩轮21，从而实现按摩轮21沿导轨11外围实现单向传动，导轨11的底部设置为波纹形，按摩轮21经过波纹导轨11时给患者以轻重往复的按摩，有效增加肠胃蠕动。

其中，在轮板20的内部设置缓冲弹簧25，通过压缩缓冲弹簧25产生反作用力推动按摩轮21向下，使按摩轮21能够完全作用在患者不规则的肚子上。

进一步的，在支板5的底部设置加热垫8，使得按摩轮21在经过加热垫8时，加热垫8内的电热丝为按摩轮21表面进行加热，使得按摩轮21在经过患者肚子表面时，不会因为太冷导致患者出现不良反应。

进一步的，在机壳6的内侧安装控制装置4，可通过控制装置4的触摸屏向PLC发送指令，PLC通过编程实现对伺服电机9和加热垫8的实时控制，控制伺服电机9的转动速率以及加热垫8的开关。

综上所述，该消化科用治疗肠胃胀气的按摩装置体积较小，方便携带，且能够方便患者在使用过程中随时通过调节杆12对按摩装置力度进行调节，患者也可通过控制装置4随时控制按摩速率以及加热功能，实用性强。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、 “右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“ 顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、 “第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017698.6

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209827498U

授权时间:20191224

主分类号:A61H15/02

专利分类号:A61H15/02

范畴分类:申请人:常州市第二人民医院

第一申请人:常州市第二人民医院

申请人地址:213100 江苏省常州市武进区滆湖中路68号

发明人:刘丽颖;李芬

第一发明人:刘丽颖

当前权利人:常州市第二人民医院

代理人:胡艳

代理机构:34139

代理机构编号:六安市新图匠心专利代理事务所(普通合伙) 34139

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/087c54e4491008cd47c3901d.html