# 一种眼睑撑开装置论文和设计-吴霞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种眼睑撑开装置，属于医疗器械领，一种眼睑撑开装置，包括连接板，所述连接板的内部设有连接槽，所述连接槽的内部两侧表面均通过铰接轴铰接有连接杆，所述连接杆的上表面固定连接有倾斜杆，所述倾斜杆的上表面固定连接有圆形杆，所述圆形杆的中间位置设有U型转折部，所述连接杆的内侧表面下端固定连接于连接座，所述连接座的内部设有空腔，所述空腔的内侧表面固定安装有撑开弹簧，所述撑开弹簧位于连接杆的内部两端，所述空腔的内部中间位置设有支撑杆，所述支撑杆的外表面固定连接于撑开弹簧的内侧表面，所述支撑杆的内部中心处设有螺纹通孔，这样能够大大提高使用的便利性和稳定性，保证安全性。

### 主设计要求

1.一种眼睑撑开装置，包括连接板（1），其特征在于：所述连接板（1）的内部设有连接槽（11），所述连接槽（11）的内部两侧表面均通过铰接轴（12）铰接有连接杆（13），所述连接杆（13）的上表面固定连接有倾斜杆（14），所述倾斜杆（14）的上表面固定连接有圆形杆（15），所述圆形杆（15）的中间位置设有U型转折部（16），所述连接杆（13）的内侧表面下端固定连接于连接座（17），所述连接座（17）的内部设有空腔（18），所述空腔（18）的内侧表面固定安装有撑开弹簧（19），所述撑开弹簧（19）位于连接杆（13）的内部两端，所述空腔（18）的内部中间位置设有支撑杆（2），所述支撑杆（2）的外表面固定连接于撑开弹簧（19）的内侧表面，所述支撑杆（2）的内部中心处设有螺纹通孔（21）。

### 设计方案

1.一种眼睑撑开装置，包括连接板（1），其特征在于：所述连接板（1）的内部设有连接槽（11），所述连接槽（11）的内部两侧表面均通过铰接轴（12）铰接有连接杆（13），所述连接杆（13）的上表面固定连接有倾斜杆（14），所述倾斜杆（14）的上表面固定连接有圆形杆（15），所述圆形杆（15）的中间位置设有U型转折部（16），所述连接杆（13）的内侧表面下端固定连接于连接座（17），所述连接座（17）的内部设有空腔（18），所述空腔（18）的内侧表面固定安装有撑开弹簧（19），所述撑开弹簧（19）位于连接杆（13）的内部两端，所述空腔（18）的内部中间位置设有支撑杆（2），所述支撑杆（2）的外表面固定连接于撑开弹簧（19）的内侧表面，所述支撑杆（2）的内部中心处设有螺纹通孔（21）。

2.根据权利要求1所述的一种眼睑撑开装置，其特征在于：所述螺纹通孔（21）的内侧表面外端螺纹连接有螺钉（22），所述螺钉（22）的内侧端头设有连接环（23），所述连接环（23）的外表面固定连接有调节拉绳（24）。

3.根据权利要求1所述的一种眼睑撑开装置，其特征在于：所述连接槽（11）的内侧表面两端均设有弹性卡槽（3），所述连接板（1）的外侧表面滑动套结有保护套（31），所述保护套（31）套结于连接杆（23）和圆形杆（15）的外表面。

4.根据权利要求3所述的一种眼睑撑开装置，其特征在于：所述保护套（31）的内部两侧表面均设有插块（32），所述插块（32）滑动连接于连接槽（11）的内部两侧表面，所述插块（32）的外表面两侧均设有弹性卡头（33），所述弹性卡头（33）的外表面卡接于弹性卡槽（3）的内侧表面。

5.根据权利要求1所述的一种眼睑撑开装置，其特征在于：所述连接杆（13）和圆形杆（15）均有两个，且对称分布于连接板（1）的上端两侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械领域，更具体地说，涉及一种眼睑撑开装置。

背景技术

在眼部的治疗和护理过程中，为了方便操作，需要将眼睑撑开，利于直接观看眼部状态，并且方便滴加护理液，这就需要使用到眼眼睑撑开器进行操作。

但是现有的眼睑撑开器的两端连接杆定位时，多是通过其外表面的卡块结合卡条进行固定连接，这样只能够通过固有的几个位置进行连接，也就限制了撑开的角度，使用范围较小，不仅不方便操作，而且还无法精细调节，适应性差，同时现有的眼部撑开器缺少必要的保护套结构，在消毒处理后不能够保证洁净度，不利于后续使用。

实用新型内容

1．要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种眼睑撑开装置，通过铰接的连接杆来连接倾斜杆，可以减小内侧间距，利于放置到眼部位置，而且通过圆形杆弯折成U型转折部，利于卡在眼睑内侧进行撑开，利于操作，同时结合内侧的撑开弹簧，保证撑开稳定性，再有就是通过螺纹连接的螺钉来连接调节拉绳，可以通过改变调节拉绳的长度来无极调节撑开角度，方便操作，适应性高，还有就是通过弹性卡块定位连接保护套，方便连接的同时，提高防护效果，这样能够大大提高使用的便利性和稳定性，保证安全性。

2．技术方案

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

一种眼睑撑开装置，包括连接板，所述连接板的内部设有连接槽，所述连接槽的内部两侧表面均通过铰接轴铰接有连接杆，所述连接杆的上表面固定连接有倾斜杆，所述倾斜杆的上表面固定连接有圆形杆，所述圆形杆的中间位置设有U型转折部，所述连接杆的内侧表面下端固定连接于连接座，所述连接座的内部设有空腔，所述空腔的内侧表面固定安装有撑开弹簧，所述撑开弹簧位于连接杆的内部两端，所述空腔的内部中间位置设有支撑杆，所述支撑杆的外表面固定连接于撑开弹簧的内侧表面，所述支撑杆的内部中心处设有螺纹通孔。

进一步的，所述螺纹通孔的内侧表面外端螺纹连接有螺钉，所述螺钉的内侧端头设有连接环，所述连接环的外表面固定连接有调节拉绳，通过螺钉来连接拉绳，进而可以对两个连接杆进行限位，也就可以调节撑开的角度，方便实用，稳定高效。

进一步的，所述连接槽的内侧表面两端均设有弹性卡槽，所述连接板的外侧表面滑动套结有保护套，所述保护套套结于连接杆和圆形杆的外表面，通过在连接板上套结保护套，可以覆盖住内部结构，提高防护效果，避免弄脏，利于存放。

进一步的，所述保护套的内部两侧表面均设有插块，所述插块滑动连接于连接槽的内部两侧表面，所述插块的外表面两侧均设有弹性卡头，所述弹性卡头的外表面卡接于弹性卡槽的内侧表面，通过弹性卡块卡接到弹性卡槽内部，方便连接定位，利于拆卸，比较实用。

进一步的，所述连接杆和圆形杆均有两个，且对称分布于连接板的上端两侧，通过两个连接杆连接两个圆形杆，可以撑开两侧的眼睑，比较稳定。

3．有益效果

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

（1）本方案通过铰接的连接杆来连接倾斜杆，可以减小内侧间距，利于放置到眼部位置，而且通过圆形杆弯折成U型转折部，利于卡在眼睑内侧进行撑开，利于操作，同时结合内侧的撑开弹簧，保证撑开稳定性。

（2）通过螺钉来连接拉绳，进而可以对两个连接杆进行限位，也就可以调节撑开的角度，方便实用，稳定高效。

（3）通过在连接板上套结保护套，可以覆盖住内部结构，提高防护效果，避免弄脏，利于存放。

（4）通过弹性卡块卡接到弹性卡槽内部，方便连接定位，利于拆卸，比较实用。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的调节拉绳连接的A处放大图；

图3为本实用新型的保护套与连接板连接的横向截面图。

图中标号说明：

1连接板、11连接槽、12铰接轴、13连接杆、14倾斜杆、15圆形杆、16 U型转折部、17连接座、18空腔、19撑开弹簧、2支撑杆、21螺纹通孔、22螺钉、23连接环、24调节拉绳、3弹性卡槽、31保护套、32插块、33弹性卡头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，一种眼睑撑开装置，包括连接板1，请参阅图1和图2，连接板1的内部设有连接槽11，连接槽11的内部两侧表面均通过铰接轴12铰接有连接杆13，这样通过铰接作用向两侧翻转，进而带着圆形杆15摆动，增加二者间距后可以撑开眼睑，利于操作，连接杆13的上表面固定连接有倾斜杆14，能够缩小两个圆形杆15的间距，便于放置到两个眼睑之间，利于使用，而保持连接杆13的底部间距足够，避免对撑开弹簧19的安装和拆卸造成干涉，稳定高效，倾斜杆14的上表面固定连接有圆形杆15，圆形杆15的中间位置设有U型转折部16，弯折成立体的U型结构，可以卡在眼睑上定位，利于撑开，连接杆13的内侧表面下端固定连接于连接座17，连接座17的内部设有空腔18，空腔18的内侧表面固定安装有撑开弹簧19，方便将撑开弹簧19的两端卡在空腔18内部，提高稳定性，避免脱落，进而可以将两个连接杆13向外侧顶紧撑开，撑开弹簧19位于连接杆13的内部两端，空腔18的内部中间位置设有支撑杆2，支撑杆2的外表面固定连接于撑开弹簧19的内侧表面，通过支撑杆2辅助定位，提高撑开弹簧19安装的稳定性，支撑杆2的内部中心处设有螺纹通孔21，螺纹通孔21的内侧表面外端螺纹连接有螺钉22，螺钉22的内侧端头设有连接环23，连接环23的外表面固定连接有调节拉绳24，通过螺钉22连接的深度来改变调节拉绳24连接的长度，进而可以调节两个连接杆13撑开的角度，适应不同的撑开需求，安全稳定。

请参阅图1和图3，连接槽11的内侧表面两端均设有弹性卡槽3，连接板1的外侧表面滑动套结有保护套31，采用聚丙烯塑料支撑，结构强度高，安全卫生，通过套结保护套31，可以对内部的结构进行防护，避免受到污染，提高安全性，保护套31套结于连接杆23和圆形杆15的外表面，保护套31的内部两侧表面均设有插块32，插块32滑动连接于连接槽11的内部两侧表面，插块32的外表面两侧均设有弹性卡头33，弹性卡头33的外表面卡接于弹性卡槽3的内侧表面，通过弹性卡头33卡接到弹性卡槽3内部，方便连接定位，同时利于打开使用。

使用时，可以拔掉保护套31，可以将弹性卡头33从弹性卡槽3内部拔出，就可以去掉保护套31，然后可以将两个圆形杆15放置到两个眼睑之间，通过U型转折部16卡在眼睑上，然后转动螺钉22在螺纹通孔21内部向内侧调节，这样就可以带着调节拉绳24的端头向内侧移动，调节拉绳24就会松动，撑开弹簧19可以将连接杆13向外顶紧而进行翻转，进而持续拉紧调节拉绳24，而连接杆13向外侧翻转就可以带着圆形杆15翻转，进而撑开眼睑，方便操作，稳定高效，而同时在调节时，每转动一下螺钉22，就可以松开调节拉绳24一段长度，调节精细度较高，可以无极调节角度，适应性，不会限制到固定的几个角度，方便使用，利于操作。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式；但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920399877.0

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209826825U

授权时间:20191224

主分类号:A61B17/02

专利分类号:A61B17/02

范畴分类:申请人:吴霞

第一申请人:吴霞

申请人地址:262609 山东省潍坊市临朐县东城街道徐家上庄村359号

发明人:吴霞

第一发明人:吴霞

当前权利人:吴霞

代理人:牟炳彦

代理机构:11823

代理机构编号:北京鼎德宝专利代理事务所(特殊普通合伙) 11823

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0bb6ea2588f214b717e464a0.html