# 一种身高体重测量仪论文和设计-吕付磊

### 全文摘要

本实用新型提供一种身高体重测量仪，包括底座和测量杆；所述底座上设置有压力传感器；所述底座的底部设置有滑轮；所述测量杆包括第一杆体和第二杆体，第一杆体顶部和第二杆体底部铰接，且第一杆体的底部固定在底座上，第二杆体的顶部设置有水平结构，水平结构上设置有超声波传感器；所述身高体重测量仪工作时第一杆体和第二杆体通过卡扣固定连接。本实用新型所提供的技术方案，测量杆采用折叠式的测量杆，并在底座的底部设置有滑轮，当移动身高体重测量仪时，只需将测量杆折叠即可推动其移动，简单方便，能够解决现有技术中身高体重测量仪由于重量较大、身高测量杆较高而造成的不方便移动和运输的问题。

### 主设计要求

1.一种身高体重测量仪，包括底座和测量杆；所述底座上设置有压力传感器；其特征在于，所述底座的底部设置有滑轮；所述测量杆包括第一杆体和第二杆体，第一杆体顶部和第二杆体底部铰接，且第一杆体的底部固定在底座上，第二杆体的顶部设置有水平结构，水平结构上设置有超声波传感器；所述身高体重测量仪工作时第一杆体和第二杆体通过卡扣固定连接。

### 设计方案

1.一种身高体重测量仪，包括底座和测量杆；所述底座上设置有压力传感器；其特征在于，所述底座的底部设置有滑轮；所述测量杆包括第一杆体和第二杆体，第一杆体顶部和第二杆体底部铰接，且第一杆体的底部固定在底座上，第二杆体的顶部设置有水平结构，水平结构上设置有超声波传感器；所述身高体重测量仪工作时第一杆体和第二杆体通过卡扣固定连接。

2.根据权利要求1所述的身高体重测量仪，其特征在于，所述第一杆体上还设置有把手。

3.根据权利要求1所述的身高体重测量仪，其特征在于，所述第一杆体的顶部设置有第一过线孔，所述第二杆体的底部设置有第二过线孔，所述第一过线孔和第二过线孔的位置相应，用于供电线通过。

4.根据权利要求1所述的身高体重测量仪，其特征在于，还包括螺钉，且所述第一杆体的顶部设置有第一连接过孔，所述第二杆体的底部设置有第二连接过孔，第一连接过孔和第二连接过孔的位置相应，所述螺钉、第一连接过孔和第二连接过孔配合用于固定所述测量杆。

5.根据权利要求1所述的身高体重测量仪，其特征在于，所述水平结构由第二干部的顶部弯曲而成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于身高体重测量仪技术领域，具体涉及一种身高体重测量仪。

背景技术

健康体检一体机产品领域，传统设备多项体检多采用另配电脑辅助作为主机，测量体检过程比较繁琐，且需要人工指导参与，测量后的结果需要制定时间、地点另行打印或查询等操作，非常不方便。

为解决上述问题，很多厂商研发出了智能化的身高体重测量仪，该身高体重测量仪包括底座和身高测量杆，在底座上设置有用于检测体重的压力传感器；身高测量杆竖直设置，并在其顶部设置有水平顶杆，顶杆上设有用于测量身高的超声波传感器或红外传感器；控制器根据压力传感器、超声波传感器或红外传感器所检测到的数据得到用户的身高体重。

身高体重测量仪上的重量较大且身高测量杆较高，不方便移动和运输。

实用新型内容

本实用新型提高一种身高体重测量仪，用于解决现有技术中身高体重测量仪由于重量较大、身高测量杆较高而造成的不方便移动和运输的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供的技术方案为：

一种身高体重测量仪，包括底座和测量杆；所述底座上设置有压力传感器；所述底座的底部设置有滑轮；所述测量杆包括第一杆体和第二杆体，第一杆体顶部和第二杆体底部铰接，且第一杆体的底部固定在底座上，第二杆体的顶部设置有水平结构，水平结构上设置有超声波传感器；所述身高体重测量仪工作时第一杆体和第二杆体通过卡扣固定连接。

本实用新型所提供的技术方案，测量杆采用折叠式的测量杆，并在底座的底部设置有滑轮，当移动身高体重测量仪时，只需将测量杆折叠即可推动其移动，简单方便，能够解决现有技术中身高体重测量仪由于重量较大、身高测量杆较高而造成的不方便移动和运输的问题。

进一步的，所述第一杆体上还设置有把手。

在第一杆体上设置把手，可拉动身高体重测量仪移动，使身高体重测量仪的移动和运输更加方便。

进一步的，所述第一杆体的顶部设置有第一过线孔，所述第二杆体的底部设置有第二过线孔，所述第一过线孔和第二过线孔的位置相应，用于供电线通过。

设置第一过线孔和第二过线孔，可将第一杆体和第二杆体内电气设备的接线设置在测量杆的内部，减少裸露在外部的线束，增加身高体重测量仪的安全性能。

进一步的，还包括螺钉，且所述第一杆体的顶部设置有第一连接过孔，所述第二杆体的底部设置有第二连接过孔，第一连接过孔和第二连接过孔的位置相应，所述螺钉、第一连接过孔和第二连接过孔配合用于固定所述测量杆。

设置第一连接过孔和第二连接过孔，测量杆展开时，可将第一杆体和第二杆体通过螺钉固定，使测量杆更加稳定。

进一步的，所述水平结构由第二干部的顶部弯曲而成。

附图说明

图1是本实用新型实施例中身高体重测量仪工作时的结构示意图；

图2是本实用新型实施例中身高体重测量仪底座底部的结构示意图；

图3是本实用新型实施例中升高体重测量仪折叠起时的结构示意图。

具体实施方式

本实施例提供一种身高体重测量仪，其结构如图1所示，包括底座1和测量杆2，底座1上设置有用于测量体重的压力传感器，测量杆2的顶部设置有水平结构23，水平结构23上设置有用于检测身高的超声波传感器3，超声波传感器3的探测方向垂直向下。为了方便移动该身高体重测量仪，在底座1的底部设置有滑轮，且测量杆2采用折叠杆。本实施例中的压力传感器是型号为AMIC-250kg的压力传感器，超声波传感器是型号为LM1812的超声波传感器，

本实施例所提供的身高体重测量仪中底座1的底部结构如图2所示，底座1的底部设置有四个滑轮，分别为第一滑轮11、第二滑轮12、第三滑轮13和第四滑轮14，四个滑轮大小一致且均为万向轮，均匀分布在滑轮的四个角上，能够带动身高测量仪滑动，也能够为身高体重测量仪提供支撑。

测量杆2的结构如图3所示，包括第一杆体21和第二杆体22，第一杆体21的底部固定在底座1上，顶部与第二杆体22的底部连接，连接方式为：第一杆体21 顶部的一侧与第二杆体22底部的一侧铰接，第一杆体21顶部的另一侧与第二杆体22底部的另一侧通过卡扣连接，卡扣包括第一卡扣61和第二卡扣62。第二部分22的顶部弯曲后形成水平结构23，当第一杆体21和第二杆体22通过第一卡扣 61和第二卡扣62卡装连接后，水平结构23位于底座1的正上方。

第一杆体21和第二杆体22为箱体，第二杆体22的箱体设置有电气设备，电气设备包括控制板和显示器，控制板是给予ARM单片机的控制板，且与压力传感器、超声波传感器和显示器连接。电源设置在第一杆体21内，控制板等用电设备设置在第二杆体22内。在第一杆体21的顶部设置有顶板，在第二杆体22的底部设置有底板，在第一杆体21的顶板上设置有第一过线孔41，在第二杆体22的底板上设置有第二过线孔42，第一过线孔41和第二过线孔42的位置相应。超声波传感器与控制板之间的连接线在第二杆体22的箱体内，电源与第二杆体22内的电气设备之间的连接线、压力传感器与控制板之间的连接线从第一过线孔41和第二过线孔42通过。

为了增加身高体重测量仪使用时第一杆体21和第二杆体22之间连接的稳定性，在第一杆体21的顶板还设置有第一连接过孔52，在第二杆体22的底板还设置有第二连接过孔51，第一连接过孔52和第二连接过孔51的大小相同、位置相对应。在身高体重测量仪时，第一杆体21和第二杆体22通过卡扣连接，并采用螺钉通过第一连接过孔52和第二连接过孔51进行固定。

为了更加方便的移动身高体重测量仪，在第一杆体21上设置有把手7，将身高体重测量仪的测量杆2折叠后，可通过把手7拉着身高体重测量仪移动。

本实施例所提供的身高体重测量仪，其工作原理是：

当身高体重测量仪工作时，即使用身高体重测量仪测量身高体重时，将第二杆体22竖立在第一杆体21上，通过第一卡扣61和第二卡扣62将第一杆体和第二杆体连接，并采用螺钉通过第一连接孔52和第二连接孔51将其固定；

当移动身高体重测量仪时，取下固定的螺钉，并打开第一卡扣61和第二卡扣62，将测量杆2折叠，通过把手7拉动身高体重测量仪移动。

本实施例中设置有两个卡扣，作为其他实施方式，可只采用一个卡扣。

本实施例中，水平结构23由第二杆体22的顶部弯曲而成；作为其他实施方式，可以采用独立的水平杆，将水平杆固定在第二杆体22的顶部，在底座1的上方且与底座1平行。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920398718.9

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209802490U

授权时间:20191217

主分类号:G01G19/50

专利分类号:G01G19/50

范畴分类:31H;

申请人:河南乐佳电子科技有限公司

第一申请人:河南乐佳电子科技有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市高新区红松路36号院1幢2层09号

发明人:吕付磊

第一发明人:吕付磊

当前权利人:河南乐佳电子科技有限公司

代理人:赵娟

代理机构:11246

代理机构编号:北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c13966768ce26c2d82cab4b.html