# 基于顺序注射分析的海水亚硝酸盐快速检测方法研究

### 论文摘要

为实现海水亚硝酸盐的快速检测,使测量过程更适用于在线监测,对前期已有的顺序注射分析技术进行了优化,结合自主研制的Z型高灵敏度液芯波导样品池和多适应环管器,基于分光光度检测方法,在不完全显色反应的基础上,建立了一种海水亚硝酸盐快速全自动检测方法。进样技术中高精度注射泵与多通道选择阀配合,顺序吸入样品和试剂至储液盘管后,再反推至混合盘管,期间发生不完全显色反应,并最终由注射泵将显色混合溶液缓推过Z型液芯波导样品池,同步流动检测溶液吸光度变化,结合朗伯比尔定律最终获取待测亚硝酸盐溶液浓度。为达到稳定且快速分析的目的,分析了测量方法中几个关键参数,如不完全显色反应时间、检测时流速和盐度对测量结果的影响,寻求最佳的技术及参数组合。不完全显色反应研究结果表明,在10～60s显色时间范围内,吸光度检测结果的相对标准误差（RSD）均不超过1.64%,说明10～60s的显色时间对本方法无影响,因此选择10s作为快速检测方法的显色反应时间。通过对不同流速情况下样品检测结果的分析发现,流速过快会导致检测不稳定,过慢则不利于快速分析,选择吸光度测量较为稳定的10,11.6,13和15μL·s-1四个流速,对测量结果的稳定性和重复性进行分析,结果表明,上述四个流速下的线性效果都很好,因此,选择最快的15μL·s-1作为该方法的检测流速。为验证该方法对盐度的敏感性,以适应淡水和大范围海水为出发点,研究分析了0～35盐度范围内,三种不同浓度（150,250,350μg·L-1）亚硝酸盐溶液的吸光度变化情况,得到的RSD分别为1.39%,2.03%和1.28%,证明盐度对本方法的吸光度测量基本无影响。对80,150和250μg·L-1亚硝酸盐标准溶液平行测定11次得到的RSD分别为2.13%,1.07%和1.83%,说明本方法精密度较好。通过对空白样品进行10次平行样测量,计算得到本方法检出限为37μg·L-1（约0.5μmol·L-1）。为验证本方法的可信度,利用该快速检测方法和《海洋调查规范》标准测量方法对同一批次亚硝酸盐标准溶液制作标准曲线,二者的R2均大于0.999,对同一浓度样品两种方法得到的测量结果数据拟合线性回归方程为y=1.046 1x-0.005 7,R2=0.999 6,说明两种检测方法结果高度一致,更进一步验证了该研究快速测量方法的可行性和可靠性。亚硝酸盐快速检测方法测样速率高达50样·h-1,与传统的人工检测和流动注射分析方法相比,亚硝酸盐的测量耗时从十几分钟缩短到1min左右,检测分析过程中样品和试剂消耗量极少,测量过程重复性好,整个测量过程全自动进行,操作更为简单智能,避免了人工介入带来的误差,使得基于分光光度的营养盐要素在线及原位检测系统更加小巧、快速和低耗,更适用于现场在线及长时间序列监测,具有很广的应用范围和较好的应用前景。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 亚硝酸盐检测参数的优化

- 3.1.1 不完全显色反应时间

- 3.1.2 检测时的流速

- 3.2 测量效果

- 3.2.1 盐度的影响

- 3.2.2 精密度、测样速率和检出限

- 3.3 方法的验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨泽明,李彩,卢桂新,曹文熙

关键词: 亚硝酸盐,顺序注射分析,分光光度法,快速检测,不完全显色

来源: 光谱学与光谱分析 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 海洋学,化学

单位: 热带海洋环境国家重点实验室中国科学院南海海洋研究所,中国科学院大学

基金: 国家重点研发计划(2016YFC1400603),广东省科技计划(2016A020222008),中国科学院科研装备项目(2010042),国家海洋公益性项目(20130519)资助

分类号: P734.4;O657.3

页码: 589-595

总页数: 7

文件大小: 532K

下载量: 181

### 相关论文文献

- [1].亚硝酸盐替代物对肉糜制品质构的影响[J]. 浙江农业科学 2020(01)

- [2].猪食用含亚硝酸盐植物中毒诊治[J]. 畜牧兽医科学(电子版) 2020(02)

- [3].探析微量亚硝酸盐分析方法[J]. 化工管理 2020(12)

- [4].川西高原发酵牦牛乳中降解亚硝酸盐乳酸菌的筛选与耐受性研究[J]. 食品工业科技 2020(09)

- [5].养殖水体亚硝酸盐防治技术[J]. 渔业致富指南 2020(18)

- [6].肉制品中亚硝酸盐的概述、检测方法及其替代物的研究进展[J]. 食品安全导刊 2019(10)

- [7].高位池亚硝酸盐防控[J]. 当代水产 2019(06)

- [8].正确认识食物中的亚硝酸盐[J]. 现代食品 2019(14)

- [9].蔬菜中亚硝酸盐及硝酸盐含量变化情况研究[J]. 现代食品 2019(16)

- [10].含亚硝酸盐较多的食物[J]. 江苏卫生保健 2019(09)

- [11].食品中亚硝酸盐的测定方法研究进展[J]. 广州化工 2019(20)

- [12].亚硝酸盐控制与硝酸盐评价标准的建立[J]. 食品安全导刊 2017(36)

- [13].食品加工中亚硝酸盐的应用与作用[J]. 食品安全导刊 2018(11)

- [14].食品中亚硝酸盐的检测[J]. 山东化工 2018(18)

- [15].亚硝酸盐有“毒” 不过量则无碍[J]. 决策探索(上) 2018(11)

- [16].辨析溶氧、培藻、底改和亚硝酸盐之间的关系[J]. 渔业致富指南 2017(05)

- [17].火腿肠中亚硝酸盐测定方法的比较[J]. 食品安全导刊 2016(18)

- [18].意大利科学家研究一种替代传统方法的硝酸盐和亚硝酸盐的检测方法[J]. 肉类研究 2016(08)

- [19].高效降亚硝酸盐乳酸菌的驯化复筛及菌株鉴定[J]. 食品科学 2016(19)

- [20].替代亚硝酸盐生产安全腌肉制品的研究现状[J]. 食品安全质量检测学报 2015(02)

- [21].用耕水技术养殖是降低亚硝酸盐危害的有效方法[J]. 海洋与渔业 2008(11)

- [22].亚硝酸盐 不能撇开剂量谈毒性[J]. 江苏卫生保健 2015(09)

- [23].这五种菜吃前一定要记得焯水[J]. 家庭医学(下半月) 2020(07)

- [24].蔬菜吃法有讲究，别图省事健康食[J]. 37°女人 2020(08)

- [25].亚硝酸盐的前世今生[J]. 共产党员 2019(02)

- [26].食品中亚硝酸盐检测技术[J]. 食品界 2019(02)

- [27].生物学中的亚硝酸盐[J]. 中学生物学 2008(06)

- [28].亚硝酸盐离我们有多远[J]. 少年儿童研究 2011(21)

- [29].食品添加剂硝酸盐、亚硝酸盐检测方法研究[J]. 中国食品 2018(12)

- [30].生物体降解亚硝酸盐机理的研究综述[J]. 家庭医药.就医选药 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1540952a5de23c34a75516df.html