# 一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路论文和设计-王红兵

### 全文摘要

本实用新型涉及一种电路，特别是一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，包括依次串联的浪涌电路、限流保险丝和滤波电路；所述浪涌电路包括瞬态抑制二极管、压敏电阻和气体放电管，所述瞬态抑制二极管和压敏电阻并联后与气体放电管串联后接地；TVS的响应速度快，压敏电阻通流能力强，两者组合可以扬长避短，最大限度发挥各自的优点，避免单独使用的缺陷，再设置气体放电管，在超压的状态可以及时为电路放电，确保安全，值得市场推广。

### 主设计要求

1.一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，其特征在于：包括依次串联的浪涌电路、限流保险丝、滤波电路及整流电路；所述浪涌电路包括瞬态抑制二极管、压敏电阻和气体放电管，所述瞬态抑制二极管和压敏电阻并联后与气体放电管串联后接地。

### 设计方案

1.一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，其特征在于：包括依次串联的浪涌电路、限流保险丝、滤波电路及整流电路；所述浪涌电路包括瞬态抑制二极管、压敏电阻和气体放电管，所述瞬态抑制二极管和压敏电阻并联后与气体放电管串联后接地。

2.根据权利要求1所述的一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，其特征在于：所述滤波电路包括滤波电容、共模抑制电感、桥式整流电路和直流滤波电容；所述滤波电容并联在共模抑制电感的两端，共模抑制电感的另外两端连接桥式整流电路的输入端，桥式整流电路的输出端连接直流滤波电容。

3.根据权利要求2所述的一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，其特征在于：所述桥式整流电路包括四个二极管D1、D2、D3、D4，其中，D1的正极连接D3的负极，D1的负极连接D2的负极，D2的正极连接D4的负极，D4的正极连接D3的正极，桥式电路的输入端位于D1、D3以及D2、D4之间，桥式电路的输出端位于D1、D2以及D3、D4之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电路，特别是一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路。

背景技术

传统的流量变送器防浪涌保护仅仅靠压敏电阻吸收，但是在实际的使用过程中存在以下缺陷 ：由于户外用电环境恶劣，如雷电、大型感性负载接入或断开以及局部电网谐振等，这些均会在电网产生浪涌电压或浪涌电流。现有技术的防浪涌电路只通过压敏电阻限压，以浪涌电压作用在线电压为例，浪涌电压依靠压敏电阻限制，一般可以将浪涌电压限制在1kV 以内，残余电压仍然远远高于开关电源滤波高压电容和后续 MOS 管等元件的耐压值。当高压持续时间过长导将导致 MOS 管、高压滤波电容等电子元件失效，最终电源损坏，电磁流量变送器无法工作。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是：户外型流量变送器对于浪涌防护不足而导致电源整流电路失效的问题

为了解决上述技术问题，本实用新型公开了一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，包括依次串联的浪涌电路、限流保险丝和滤波电路；所述浪涌电路包括瞬态抑制二极管、压敏电阻和气体放电管，所述瞬态抑制二极管和压敏电阻并联后与气体放电管串联后接地；

TVS的响应速度快，压敏电阻通流能力强，两者组合可以扬长避短，最大限度发挥各自的优点，避免单独使用的缺陷，再设置气体放电管，在超压的状态可以及时为电路放电，确保安全。

具体的，所述滤波电路包括滤波电容、共模抑制电感、桥式整流电路和直流滤波电容；所述滤波电容并联在共模抑制电感的两端，共模抑制电感的另外两端连接桥式整流电路的输入端，桥式整流电路的输出端连接直流滤波电容；

具体的，所述桥式整流电路包括四个二极管D1、D2、D3、D4，其中，D1的正极连接D3的负极，D1的负极连接D2的负极，D2的正极连接D4的负极，D4的正极连接D3的正极，桥式电路的输入端位于D1、D3以及D2、D4之间，桥式电路的输出端位于D1、D2以及D3、D4之间；

本实用新型的有益效果是：1.首次提出了在户外电磁流量变送器中加入本电路，使得流量计户外使用更加安全2.使用效果佳，响应速度快，通流能力强，放电流量大，且组合使用后各个元器件的优点得以最大化发挥，并避免了单独使用的缺陷，从而延长了各个元器件的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图

具体实施方式

如图1所示，一种户外型矿浆电磁流量变送器的防雷整流电路，包括依次串联的浪涌电路1、限流保险丝3和滤波电路2；所述浪涌电路1选用无极性的瞬态抑制二极管TVS1、压敏电阻MOV1和气体放电管GDT1，其中，瞬态抑制二极管TVS1、压敏电阻MOV1并联在火线L与地线N之间，所述瞬态抑制二极管TVS1和压敏电阻MOV1并联后与气体放电管GDT1串联后接地，TVS1的电压为250V，MOV1的电压为275V，所述滤波电路包括滤波电容C1、共模抑制电感L1、桥式整流电路和直流滤波电容C2；所述滤波电容C1并联在共模抑制电感L1的两端，共模抑制电感L1的另外两端连接桥式整流电路，桥式整流电路包括四个二极管D1、D2、D3、D4，其中，D1、D2的输入端连接共模抑制电感L1的另外两端中的一端，D3、D4的输入端连接共模抑制电感L1的另外两端中的另一端；D1、D2输出端连接直流滤波电容C2的正极，D3、D4的输出端连接直流滤波电容C2的负极。

使用过程中，浪涌电路1所在的一端为电路的输入端，滤波电路2所在的一端为电路的输出端。正常工作状态下，浪涌电路1处于断开的状态，不工作，电流直接流过限流保险丝3后经过滤波电路2滤波后输出；且由于设置了气体放电管GDT1，能保证工作状态下一点都不会漏电，造成能源浪费；当出现浪涌时，瞬态抑制二极管TVS1首先以纳秒级的反应速度导通，实现快速放电，而压敏电阻MOV1反应会慢一点，但是其放电量大，因此，当压敏电阻MOV1也导通后，配合导通的气体放电管GDT1，能够实现对整个电路又快又好的保护。

本实用新型的有益效果是：1.首次提出了在户外电磁流量变送器中加入本电路，使得流量计户外使用更加安全2.使用效果佳，响应速度快，通流能力强，放电流量大，且组合使用后各个元器件的优点得以最大化发挥，并避免了单独使用的缺陷，从而延长了各个元器件的使用寿命，提高了电磁流量变送器在户外使用的可靠性，值得市场推广。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822240297.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209150718U

授权时间:20190723

主分类号:H02H 9/04

专利分类号:H02H9/04

范畴分类:38C;

申请人:南京科达新控仪表有限公司

第一申请人:南京科达新控仪表有限公司

申请人地址:210006 江苏省南京市秦淮区永智路6号中国云计算创新基地A栋2楼

发明人:王红兵;景小忠;吴兴华;梁浩;徐贵;魏强;吴德军

第一发明人:王红兵

当前权利人:南京科达新控仪表有限公司

代理人:张希睿

代理机构:32249

代理机构编号:南京瑞弘专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1c19d2a33a2ab4471b7f35ee.html