# 固定污染源烟气企业CEMS安装准备工作的主要问题及探讨

铜陵蓝光电子科技有限公司安徽省铜陵市244000

摘要：为了提高烟气排放连续监测系统的设备安装规范性，本文重点探讨烟气排放连续监测系统设备安装前期准备工作及注意事项。

关键词：CEMS安装烟气在线监测平台烟气安装；烟气维护

前言：

随着经济的快速发展，我国因燃煤排放的二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）急剧增加，造成严重的环境污染，因此国家制定了相应的法律法规，对一些烟气排放的企业强制安装烟气排放在线监测系统。本文涉及烟气排放在线监测系统是对一种对烟气成份（SO2、NOx、烟尘）及相关烟气参数进行在线自动连续监测的仪器，简称CEMS（ContinuousEmissionMonitoringSystem）。

烟气排放连续监测系统在实际安装过程中，包含设备房建设、安装点位选择、平台建设、反吹气源布置、管线布置等。国内大多数固定污染源烟气排放企业在实际安装烟气排放连续监测系统过程中，对其不是很了解，导致烟气安装不符合规范要求，仪器测量数据有误差，环保验收不通过，后续人员日常设备维护困难。本文重点探讨固定污染源烟气企业CEMS安装准备工作的主要问题及注意事项。

1CEMS设备站房建设要求

CEMS在线监测设备的主机柜正常安装在地面独立设备房中，其选点要靠近平台，保证伴热管的长度<40米，平台要高于仪器站房；面积不小于9m2，应有来电自启空调，保持温度在20~30℃，相对湿度<75%；设备站房设有电压AC220V总功率>5KW电源，(总功率根据参考伴热管长度而定，国内生产的伴热管线常规为40W/m-60W/m)，并有总开关；设备站房应设压力>0.4MPa，流量>0.3m3/h的压缩气源，并有总开关，便于设备吹扫及采样管路清理；站房做保护接地的汇流排，与厂区保护接地网相连，接地电阻<4Ω，作一个独立接地网，用>25mm2的护套电缆引至室内，作为系统的工作地；主机柜置于室内中心区域，靠近监测管缆的入口，周围要有足够的维护空间；柜底到室外设一个>φ20的排气排水管路，冬季要防止结冰阻塞；机柜顶到监测管缆入口设置桥架，管缆沿桥架从顶部进入机柜，高度>2.3米；标准气钢瓶应密封遮阳存放，存储箱或柜顶部应设通风口，保持与室外空气通畅。

2CEMS设备安装平台建设要求

采样口处绕烟道一周安装监测平台，平台使用钢架结构支撑，与烟道固定，承重按400kg/m2等效均布荷载设计；平台外边缘到管道外壁的距离不小于1.5米，护栏高度不小于1.2米；平台底面使用防滑钢板或者采用Φ16的圆钢制作踏棍，考虑雨天，不得积水，制成后的平台应涂防锈漆和面漆。在平台一侧建造上下平台用的梯子，到达监测口和采样口，如图一所示，梯宽宜为700mm，最大1100mm，最小600mm，踏板采用厚度≥4mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板，扶手高应为900mm，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径（30～50）mm，壁厚大于等于2.5mm的管材，柱宜采用截面大于等于40×40×4角钢或外径为30～50mm的管材，从第一级踏板开始设置，间距小于等于1000mm。横杆采用直径小于等于16mm圆钢或30×4扁钢，固定在立柱中部，梯高小于等于5m，大于5m时，应设梯间平台，分段设梯，钢斜梯应全部采用焊接连接，所有构件表面应光滑无毛刺，安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷，钢斜梯安装后，必须认真除锈并做防腐涂装。方便后续的设备日常维护，以及环保相关单位比对监测，考虑到安全性CEMS监测平台严禁使用直爬梯。

图一

1―踏板；2―梯梁；3―扶手；4―立柱；5―横杆；H―梯高；H1―扶手高；R踏步高；t―踏步宽；L―梯跨；α―坡度

◆不同坡度的钢斜梯，其踏步高R、踏步宽t的尺寸如表1，其他坡度按直线插入法取值。

表1

图二

4管线桥架要求

所有管线严禁裸露在室外必须铺设桥架。桥架选用用规格为不小于150mmX150mm的线缆安装桥架，安装桥架时，要求需求方按民用土建要求进行安装，桥架长度=（伴热管长度—3米），安装时桥架需要接地。

5采样点位置选择

安装在烟气混合均匀、具有代表性的位置上。在烟气流速下游，以免相互干扰。要无剧烈震动，无水滴和腐蚀性物质，要有足够的安装维护空间。优先选择垂直管段和烟道负压区域，垂直烟囱优先选择在烟囱的1/3处;对于颗粒物CEMS，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游不小于2倍直径处;对于气态污染物CEMS，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍直径，和距上述部件上游不小于0.5倍直径处;对矩形烟道，其当量直径为：D=2AB/（A+B），式中A、B为管道边长;烟气监测孔应在平台上方0.3～0.5米，验收对比孔应在烟气采样孔断面下游约0.5米处预留。

结束语：

随着新环保法的实施，环保监管力度逐渐加大，为固定污染源烟气排放企业和环保部门提供稳定、准确、有效的数据，能够顺利的通过环保验收对烟气排放监测设备的安装规范性提出了更高的要求。

参考文献：

[1]HJ∕T_75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》

[2]HJ-T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》

[3]王文平《烟气分析仪(CEMS)系统在火电厂中烟气脱硫及脱销工程中的安装及应用探讨》《管理学家:学术版》,2014(4)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3606645c7597538b214de01a.html