# 一种骨科手术后接骨钉取出装置论文和设计-陈健

### 全文摘要

本实用新型公开了一种骨科手术后接骨钉取出装置，包括安装框，所述安装框的下端固定连接有两个开口朝下的U型架，且两个U型架分别固定连接在安装框的两侧，两个所述U型架内均水平设有限位杆，限位杆的两端均固定连接在U型架的内壁上，所述U型架的内侧对称设有两个夹持机构，且两个夹持机构均滑动连接在限位杆上，所述安装框相对的两个内壁上均设有限位滑槽，所述安装框内侧设有转动板，所述转动板的两侧侧壁上均固定连接有限位滑块，两个所述限位滑块分别滑动连接在两个限位滑槽内。本实用新型可很好的固定在一些手臂、腿部上，该装置与手臂部位相对位置保持固定，进而保持在骨钉取出时的稳定性。

### 主设计要求

1.一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，包括安装框(2)，所述安装框(2)的下端固定连接有两个开口朝下的U型架(1)，且两个U型架(1)分别固定连接在安装框(2)的两侧，两个所述U型架(1)内均水平设有限位杆(6)，限位杆(6)的两端均固定连接在U型架(1)的内壁上，所述U型架(1)的内侧对称设有两个夹持机构，且两个夹持机构均滑动连接在限位杆(6)上，所述安装框(2)相对的两个内壁上均设有限位滑槽(15)，所述安装框(2)内侧设有转动板(21)，所述转动板(21)的两侧侧壁上均固定连接有限位滑块(20)，两个所述限位滑块(20)分别滑动连接在两个限位滑槽(15)内，两个所述限位滑槽(15)的内壁上均贯穿设有条形槽(16)，两个所述条形槽(16)内均设有用于固定限位滑块(20)的锁紧机构，所述转动板(21)的中部贯穿设有螺纹孔(22)，所述螺纹孔(22)内螺纹连接有套筒(3)，所述套筒(3)内设有可转动的转杆(4)，所述转杆(4)的上端固定连接有把手(5)。

### 设计方案

1.一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，包括安装框(2)，所述安装框(2)的下端固定连接有两个开口朝下的U型架(1)，且两个U型架(1)分别固定连接在安装框(2)的两侧，两个所述U型架(1)内均水平设有限位杆(6)，限位杆(6)的两端均固定连接在U型架(1)的内壁上，所述U型架(1)的内侧对称设有两个夹持机构，且两个夹持机构均滑动连接在限位杆(6)上，所述安装框(2)相对的两个内壁上均设有限位滑槽(15)，所述安装框(2)内侧设有转动板(21)，所述转动板(21)的两侧侧壁上均固定连接有限位滑块(20)，两个所述限位滑块(20)分别滑动连接在两个限位滑槽(15)内，两个所述限位滑槽(15)的内壁上均贯穿设有条形槽(16)，两个所述条形槽(16)内均设有用于固定限位滑块(20)的锁紧机构，所述转动板(21)的中部贯穿设有螺纹孔(22)，所述螺纹孔(22)内螺纹连接有套筒(3)，所述套筒(3)内设有可转动的转杆(4)，所述转杆(4)的上端固定连接有把手(5)。

2.根据权利要求1所述的一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，所述夹持机构包括转动连接在U型架(1)内壁上的螺纹杆(8)，且螺纹杆(8)位于限位杆(6)下方并与其平行，所述U型架(1)的侧壁上转动连接有转动把手(10)，所述转动把手(10)的一端贯穿U型架(1)的侧壁并固定连接在螺纹杆(8)上，所述螺纹杆(8)上螺纹套接有螺纹套(9)，所述螺纹套(9)的上端固定连接有限位套(7)，所述限位套(7)滑动套接在限位杆(6)上，所述螺纹套(9)的下端固定连接有固定杆(11)，所述固定杆(11)上套接有转动套(12)，且转动套(12)与固定杆(11)转动连接，所述转动套(12)的侧壁上固定连接有夹板(13)。

3.根据权利要求1所述的一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，所述锁紧机构包括贯穿设置在条形槽(16)内的锁紧螺栓(17)，所述锁紧螺栓(17)螺纹连接在限位滑块(20)上，所述锁紧螺栓(17)上套接有第一垫环(18)与第二垫环(19)，所述第二垫环(19)位于条形槽(16)内，所述第一垫环(18)位于安装框(2)的外侧，所述第二垫环(19)的两端分别与第一垫环(18)、限位滑块(20)相抵。

4.根据权利要求2所述的一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，所述夹板(13)为弧形结构。

5.根据权利要求2所述的一种骨科手术后接骨钉取出装置，其特征在于，所述夹板(13)的内弧面上固定连接有软垫(14)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其涉及一种骨科手术后接骨钉取出装置。

背景技术

在骨科手术中，大量使用螺钉进行手术操作，其中有拉力螺钉、压力螺钉、锁定钉、定位螺钉等。上述螺钉常需二次手术将螺钉取出。在取出螺钉的过程中，由于在术中螺钉固定过紧，且在使用转杆取骨钉时，由于缺少定位装置，在取出骨钉时，容易出现位置偏移，骨钉取出不够稳定。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种骨科手术后接骨钉取出装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种骨科手术后接骨钉取出装置，包括安装框，所述安装框的下端固定连接有两个开口朝下的U型架，且两个U型架分别固定连接在安装框的两侧，两个所述U型架内均水平设有限位杆，限位杆的两端均固定连接在U型架的内壁上，所述U型架的内侧对称设有两个夹持机构，且两个夹持机构均滑动连接在限位杆上，所述安装框相对的两个内壁上均设有限位滑槽，所述安装框内侧设有转动板，所述转动板的两侧侧壁上均固定连接有限位滑块，两个所述限位滑块分别滑动连接在两个限位滑槽内，两个所述限位滑槽的内壁上均贯穿设有条形槽，两个所述条形槽内均设有用于固定限位滑块的锁紧机构，所述转动板的中部贯穿设有螺纹孔，所述螺纹孔内螺纹连接有套筒，所述套筒内设有可转动的转杆，所述转杆的上端固定连接有把手。

优选地，所述夹持机构包括转动连接在U型架内壁上的螺纹杆，且螺纹杆位于限位杆下方并与其平行，所述U型架的侧壁上转动连接有转动把手，所述转动把手的一端贯穿U型架的侧壁并固定连接在螺纹杆上，所述螺纹杆上螺纹套接有螺纹套，所述螺纹套的上端固定连接有限位套，所述限位套滑动套接在限位杆上，所述螺纹套的下端固定连接有固定杆，所述固定杆上套接有转动套，且转动套与固定杆转动连接，所述转动套的侧壁上固定连接有夹板。

优选地，所述锁紧机构包括贯穿设置在条形槽内的锁紧螺栓，所述锁紧螺栓螺纹连接在限位滑块上，所述锁紧螺栓上套接有第一垫环与第二垫环，所述第二垫环位于条形槽内，所述第一垫环位于安装框的外侧，所述第二垫环的两端分别与第一垫环、限位滑块相抵。

优选地，所述夹板为弧形结构。

优选地，所述夹板的内弧面上固定连接有软垫。

本实用新型的有益效果：

通过设置夹持机构，在取出位于躯如胳膊部位的骨钉时，将两个 U型架架设在手臂骨钉部位的两侧，转动转动把手，驱动螺纹杆转动，由于限位杆对限位套起到的限位作用，进而使得螺纹套沿螺纹杆移动，带动两侧的夹板移动，从两侧夹住手臂，进而将该装置与手臂位置相对固定。

通过设置转动板，可根据实际骨钉位置，移动转动板到位，再转动锁紧螺栓，进而挤压第二垫环将限位滑块压紧固定，挤压第一垫环与安装框侧壁相抵，即可将限位滑块位置固定，将转杆插入在骨钉帽上，转动转杆即可将骨钉转动取下，由于该装置与手臂部位相对位置保持固定，进而保持在骨钉取出时的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种骨科手术后接骨钉取出装置的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种骨科手术后接骨钉取出装置的U型架与夹持机构的结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种骨科手术后接骨钉取出装置的安装框、转动板及锁紧机构的结构示意图。

图中：1 U型架、2安装框、3套筒、4转杆、5把手、6限位杆、 7限位套、8螺纹杆、9螺纹套、10转动把手、11固定杆、12转动套、 13夹板、14软垫、15限位滑槽、16条形槽、17锁紧螺栓、18第一垫环、19第二垫环、20限位滑块、21转动板、22螺纹孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种骨科手术后接骨钉取出装置，包括安装框2，安装框2的下端固定连接有两个开口朝下的U型架1，且两个U型架1分别固定连接在安装框2的两侧，两个U型架1内均水平设有限位杆6，限位杆6的两端均固定连接在U型架1的内壁上，U型架1的内侧对称设有两个夹持机构，且两个夹持机构均滑动连接在限位杆6 上，安装框2相对的两个内壁上均设有限位滑槽15，安装框2内侧设有转动板21，转动板21的两侧侧壁上均固定连接有限位滑块20，两个限位滑块20分别滑动连接在两个限位滑槽15内，两个限位滑槽 15的内壁上均贯穿设有条形槽16，两个条形槽16内均设有用于固定限位滑块20的锁紧机构，转动板21的中部贯穿设有螺纹孔22，螺纹孔22内螺纹连接有套筒3，套筒3内设有可转动的转杆4，转杆4的上端固定连接有把手5。

本实用新型中，夹持机构包括转动连接在U型架1内壁上的螺纹杆8，且螺纹杆8位于限位杆6下方并与其平行，U型架1的侧壁上转动连接有转动把手10，转动把手10的一端贯穿U型架1的侧壁并固定连接在螺纹杆8上，螺纹杆8上螺纹套接有螺纹套9，螺纹套9 的上端固定连接有限位套7，限位套7滑动套接在限位杆6上，螺纹套9的下端固定连接有固定杆11，固定杆11上套接有转动套12，且转动套12与固定杆11转动连接，转动套12的侧壁上固定连接有夹板13，夹板13为弧形结构。夹板13的内弧面上固定连接有软垫14，在取出位于躯如胳膊部位的骨钉时，将两个U型架1架设在手臂骨钉部位的两侧，转动转动把手10，驱动螺纹杆8转动，由于限位杆6 对限位套7起到的限位作用，进而使得螺纹套9沿螺纹杆8移动，带动两侧的夹板13移动，从两侧夹住手臂，进而将该装置与手臂位置相对固定。

其中，锁紧机构包括贯穿设置在条形槽16内的锁紧螺栓17，锁紧螺栓17螺纹连接在限位滑块20上，锁紧螺栓17上套接有第一垫环18与第二垫环19，第二垫环19位于条形槽16内，第一垫环18 位于安装框2的外侧，第二垫环19的两端分别与第一垫环18、限位滑块20相抵，可调节转动板21位置及角度，使得套筒3内转杆4对准骨钉，再通过锁紧机构锁紧固定。

本实用新型使用时，在取出位于躯干如胳膊部位的骨钉时，将两个U型架1架设在手臂骨钉部位的两侧，转动转动把手10，驱动螺纹杆8转动，由于限位杆6对限位套7起到的限位作用，进而使得螺纹套9沿螺纹杆8移动，带动两侧的夹板13移动，从两侧夹住手臂，进而将该装置与手臂位置相对固定，可根据实际骨钉位置，移动转动板21到位，再转动锁紧螺栓17，进而挤压第二垫环19将限位滑块 20压紧固定，挤压第一垫环18与安装框2侧壁相抵，即可将限位滑块20位置固定，将转杆4插入在骨钉帽上，转动转杆4即可将骨钉转动取下，由于该装置与手臂部位相对位置保持固定，进而保持在骨钉取出时的稳定性。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012879.X

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209490083U

授权时间:20191015

主分类号:A61B 17/92

专利分类号:A61B17/92

范畴分类:16A;

申请人:陈健

第一申请人:陈健

申请人地址:252000 山东省聊城市东昌府区文化路1号

发明人:陈健

第一发明人:陈健

当前权利人:陈健

代理人:董红娟

代理机构:37219

代理机构编号:济南金迪知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c4cbf1fa9725ca6742e4f12.html