# 一种提高化学分析滴定精度的装置论文和设计-承学东

### 全文摘要

一种提高化学分析滴定精度的装置，它包括：注射泵、滴定管、控制单元、气泵、排气管，所述的滴定管的吸液口端与注射泵串联连接，所述的排气管的进气端与气泵串联连接，所述的排气管套在滴定管外部且固连，所述的排气管出气口设置在滴定的滴定管出口部位，排气管经气泵通入气体，利用气体垂直吹落滴定管出口处的试剂，通过控制单元控制气泵进气时间和注射泵工作时间来获得所需试剂滴定量，可使每滴滴定量小于10μL，实现化学分析的微量滴定，从而提高化学分析滴定精度。

### 主设计要求

1.一种提高化学分析滴定精度的装置，它包括：注射泵(1)、滴定管(2)、气泵(4)，其特征是，它还包括：排气管(5)，所述的滴定管(2)的吸液口端与注射泵(1)串联连接，所述的排气管(5)的进气端与气泵(4)串联连接，所述的排气管(5)套在滴定管(2)外部且固连，所述的排气管(5)出气口设置在滴定管(2)的滴定管出口(6)部位。

### 设计方案

1.一种提高化学分析滴定精度的装置，它包括：注射泵(1)、滴定管(2)、气泵(4)，其特征是，它还包括：排气管(5)，所述的滴定管(2)的吸液口端与注射泵(1)串联连接，所述的排气管(5)的进气端与气泵(4)串联连接，所述的排气管(5)套在滴定管(2)外部且固连，所述的排气管(5)出气口设置在滴定管(2)的滴定管出口(6)部位。

2.根据权利要求1所述的一种提高化学分析滴定精度的装置，其特征是，所述的滴定管(2)与排气管(5)同轴。

3.根据权利要求1或权利要求2所述的一种提高化学分析滴定精度的装置，其特征是，它还包括：控制单元(3)，所述的控制单元(3)分别与注射泵(1)和气泵(4)电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水质分析领域，特别是涉及一种提高化学分析滴定精度的装置。

背景技术

滴定分析是化学分析中重要的分析方法之一，它是将一种已知准确浓度的试剂溶液滴加到被测物质的溶液中，直到化学反应完全为止，然后根据所用试剂溶液的体积和试剂溶液的浓度，求得被测组分的含量。水质自动分析仪进行化学分析时，需要进行试剂滴定分析。

在滴定过程中，由于重力的作用，会在滴定管出口聚集一定体积的试剂滴入化学反应容器中，因为液体试剂具有表面张力，每滴最小滴定量要大于50μL，该滴定精度无法满足化学分析对微量滴定要求。

发明内容

本实用新型针对现有技术中存在的滴定精度过低，无法满足化学分析对微量滴定要求的问题，利用气体垂直吹落滴定管出口处的试剂，实现了化学分析的微量滴定，提高了化学分析滴定精度，设计了一种提高化学分析滴定精度的装置。

实现本实用新型的技术方案是：一种提高化学分析滴定精度的装置，它包括：注射泵1、滴定管2、控制单元3、气泵4，其特征是，它还包括：排气管5，所述的滴定管2的吸液口端与注射泵1串联连接，所述的排气管5的进气端与气泵4串联连接，所述的排气管5套在滴定管2外部且固连，所述的排气管5出气口设置在滴定管2的滴定管出口6部位。

所述的滴定管2与排气管5同轴。

所述的控制单元3分别与注射泵1和气泵4电连接。

本实用新型一种提高化学分析滴定精度的装置的有益效果体现在：一种提高化学分析滴定精度的装置，采用在滴定管外套排气管，排气管内径略大于滴定管外径，排气管经气泵通入气体，利用气体垂直吹落滴定管出口处的试剂，通过控制单元控制气泵进气时间和注射泵工作时间来获得所需试剂滴定量，可使每滴滴定量小于10μL，实现化学分析的微量滴定，从而提高化学分析滴定精度。

附图说明

图1是一种提高化学分析滴定精度的装置示意图；

图中：1.注射泵，2.滴定管，3.控制单元，4.气泵，5.排气管，6.滴定管出口，7.试剂，8.空气。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明，此处所描述的具体实施方式仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

参照附图1，一种提高化学分析滴定精度的装置，它包括：注射泵1、滴定管2、控制单元3、气泵4、排气管5，所述的滴定管2的吸液口端与注射泵1串联连接，所述的排气管5的进气端与气泵4串联连接，所述的排气管5套在滴定管2外部且固连，所述的排气管5出气口设置在滴定管2的滴定管出口6部位。

所述的滴定管2与排气管5同轴。

所述的控制单元3分别与注射泵1和气泵4电连接。

具体工作过程：

1、控制单元3启动注射泵1，注射泵1向滴定管2注入试剂7，并通过设定的开启时间控制试剂7加入量，当达到设定的关闭时间时，控制单元3关闭注射泵1，试剂7停止注入；

2、当注射泵1关闭后，控制单元3启动气泵4，空气8进入排气管5，在排气管5出气口四周均匀射出，在滴定管2出口处，聚集的试剂7经垂直射出空气8扰动而滴落，完成滴定过程，控制单元3关闭气泵4。

其中：注射泵，型号：MSP1-01；

滴定管，型号：TL0403-100；

控制单元，型号：STM32F103RET6；

气泵，型号：NM830KNDC，均为市售产品。

以上所述仅是本实用新型的优选方式，应当指出的是，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应该视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021160.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:22(吉林)

授权编号:CN209707467U

授权时间:20191129

主分类号:G01N31/16

专利分类号:G01N31/16

范畴分类:31E;

申请人:吉林市光大分析技术有限责任公司

第一申请人:吉林市光大分析技术有限责任公司

申请人地址:132021 吉林省吉林市高新区大庆路1279号

发明人:承学东;王鸿昌;由丽;刘哲;杨清云;王鉴;王姝涵;潘杞

第一发明人:承学东

当前权利人:吉林市光大分析技术有限责任公司

代理人:陈传林

代理机构:22102

代理机构编号:吉林市达利专利事务所 22102

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4169762a1ad211ab42110932.html