# 一种手术吸烟笔论文和设计-黎浩彬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种手术吸烟笔，属于医疗器械技术领域，其结构包括吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头，所述吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头依次连接，所述吸烟笔本体的外侧设置有绝缘套管，吸烟笔本体从绝缘套管的一端伸出，所述绝缘套管的外侧设置有外壳体，外壳体的内部设置有线路板，吸烟笔本体配置有切剖按钮和凝血按钮，所述吸烟笔本体、切剖按钮和凝血按钮均与线路板连接；在外壳体的内部设置有引流通道，所述引流通道的末端设置有接头。本实用新型示例的高频手术吸烟笔，操作方便且可以实现吸取烟雾、吸水等功能，为医护人员提供了很大的方便，提高手术效率。

### 主设计要求

1.一种手术吸烟笔，包括吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头，所述吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头依次连接，其特征是，所述吸烟笔本体的外侧设置有绝缘套管，吸烟笔本体从绝缘套管的一端伸出，所述绝缘套管的外侧设置有外壳体，外壳体的内部设置有线路板，吸烟笔本体配置有切剖按钮和凝血按钮，所述吸烟笔本体、切剖按钮和凝血按钮均与线路板连接；在外壳体的内部设置有引流通道，所述引流通道的末端连接有波纹管，并在波纹管的末端设置有接头。

### 设计方案

1.一种手术吸烟笔，包括吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头，所述吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头依次连接，其特征是，所述吸烟笔本体的外侧设置有绝缘套管，吸烟笔本体从绝缘套管的一端伸出，所述绝缘套管的外侧设置有外壳体，外壳体的内部设置有线路板，吸烟笔本体配置有切剖按钮和凝血按钮，所述吸烟笔本体、切剖按钮和凝血按钮均与线路板连接；在外壳体的内部设置有引流通道，所述引流通道的末端连接有波纹管，并在波纹管的末端设置有接头。

2.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述的切剖按钮和凝血按钮设置在外壳体上；或者，所述的切剖按钮和凝血按钮设置在脚踏板上，切剖按钮和凝血按钮连接有开关导线，开关导线的另一端设置有开关插头。

3.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述波纹管末端的接头处设置有密封件；和\/或，所述外壳体上设置有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述外壳体的一侧设置有调节手柄，所述调节手柄与外壳体之间设置有空隙，所述调节手柄具有弹性。

5.根据权利要求4所述的手术吸烟笔，其特征是，所述调节手柄的两端均与外壳体相连接，调节手柄的中部向外壳体的方向凹陷形成凹陷部，所述凹陷部由弹性材料构成。

6.根据权利要求4所述的手术吸烟笔，其特征是，所述调节手柄一端连接在外壳体上，另一端与外壳体相互分离，调节手柄上设置有向外壳体的方向弯曲的弯曲部，所述弯曲部由弹性材料构成。

7.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述切剖按钮和凝血按钮的上表面分别设置透明的罩板，切剖按钮和凝血按钮的上表面与各自的罩板之间填充有不同的颜色。

8.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述外壳体包括对称布置且扣合在一起的两部分，外壳体的内侧对应连接缝的部位设置有密封条。

9.根据权利要求1所述的手术吸烟笔，其特征是，所述吸烟笔本体和吸烟笔导线之间通过插针和插孔实现电性连接。

10.根据权利要求2所述的手术吸烟笔，其特征是，所述脚踏板呈三角形，所述切剖按钮和凝血按钮并列设置在脚踏板的一个斜面上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体的说是一种手术吸烟笔。

背景技术

手术吸烟笔是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械，它通过有效吸烟笔尖端产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。手术吸烟笔与手术设备配套使用，用于普外科、骨科、心脏科、妇科、泌尿科、神经外科、皮肤科、耳鼻喉科、腹腔科、整形外科等进行切割、凝血或两者兼用的手术。

由于手术吸烟笔是通过加热的方式进行切割或止血，所以在操作过程中不可避免的产生烟雾，这些烟雾排放到空气中的话，不仅会妨碍手术人员的视线，还会向空气中排放有毒、有害物质，影响手术操作人员的身体健康，也降低了手术的效率。

实用新型内容

为了解决上述现有技术中的不足，本实用新型的目的在于提供一种手术吸烟笔，该手术吸烟笔使用安全性高，可以及时的吸走烟雾或者水，提高手术操作的便利性，提高手术效率。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为：

提供了一种手术吸烟笔，包括吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头，所述吸烟笔本体、吸烟笔导线和插头依次连接，所述吸烟笔本体的外侧设置有绝缘套管，吸烟笔本体从绝缘套管的一端伸出，所述绝缘套管的外侧设置有外壳体，外壳体的内部设置有线路板，吸烟笔本体配置有切剖按钮和凝血按钮，所述吸烟笔本体、切剖按钮和凝血按钮均与线路板连接；在外壳体的内部设置有引流通道，所述引流通道的末端连接有波纹管，并在波纹管的末端设置有接头。

进一步的，所述的切剖按钮和凝血按钮设置在外壳体上；或者，所述的切剖按钮和凝血按钮设置在脚踏板上，切剖按钮和凝血按钮连接有开关导线，开关导线的另一端设置有开关插头。

进一步的，所述波纹管末端的接头处设置有密封件；和\/或，所述外壳体上设置有防滑纹。

进一步的，所述外壳体的一侧设置有调节手柄，所述调节手柄与外壳体之间设置有空隙，所述调节手柄具有弹性。

关于调节手柄的设置，一种可选择的技术方案为，所述调节手柄的两端均与外壳体相连接，调节手柄的中部向外壳体的方向凹陷形成凹陷部，所述凹陷部由弹性材料构成。

关于调节手柄的设置，另一种可选择的技术方案为，所述调节手柄一端连接在外壳体上，另一端与外壳体相互分离，调节手柄上设置有向外壳体的方向弯曲的弯曲部，所述弯曲部由弹性材料构成。

进一步的，所述切剖按钮和凝血按钮的上表面分别设置透明的罩板，切剖按钮和凝血按钮的上表面与各自的罩板之间填充有不同的颜色。

进一步的，所述外壳体包括对称布置且扣合在一起的两部分，外壳体的内侧对应连接缝的部位设置有密封条。

进一步的，所述吸烟笔本体和吸烟笔导线之间通过插针和插孔实现电性连接。

进一步的，所述脚踏板呈三角形，所述切剖按钮和凝血按钮并列设置在脚踏板的一个斜面上。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1、本实用新型示例的手术吸烟笔，设置绝缘套管保证操作的安全性，线路板设置于外壳体内，增加结构紧凑性，外壳体内设置有引流通道，可以吸走烟雾或者吸水，避免手术过程中产生的烟雾或者手术部位的液体影响手术的进行，提高手术操作的便利性和手术的效率，同时避免了手术烟雾对手术人员的身体健康以及环境所带来的不良影响；

2、本实用新型示例的手术吸烟笔，切剖按钮和凝血按钮可以设置在外壳体上，操作十分方便，也可以设置在脚踏板上，通过脚踏的方式减轻手术人员手部的操作，设置在脚踏板上时，脚踏板为三角形且设置在一个斜面上，最便于手术人员的操作；

3、本实用新型示例的手术吸烟笔，引流通道为波纹管，柔韧性好，发生弯曲等会自行补偿，移动等操作时阻力小；引流通道末端的接头处设置有密封件，将烟雾或者水吸入收集器的时候有效的避免泄漏，使用可靠；外壳体上设置有防滑纹，防止手术过程中发生打滑甚至脱落，使用更加方便安全；

4、本实用新型示例的手术吸烟笔，在外壳体上设置有调节手柄，调节手柄与外壳体之间存在空隙且调节手柄具有弹性，使得外壳体和调节手柄共同构成的手柄部在使用时能够自动的适应操作者的手掌，抓握会更加牢固舒适，避免打滑，减缓手部疲劳；调节手柄上设置凹陷部或者弯曲部，与人的手部的适应性更好，抓握的舒适度更高；

5、本实用新型示例的手术吸烟笔，外壳体为扣合方式连接，吸烟笔本体和吸烟笔导线之间通过插针和插孔实现电性连接，吸烟笔本体的更换十分方便，可以实现不同形状吸烟笔头的更换，功能多样；外壳体的内侧对应连接缝的部位设置有密封条，避免吸取的烟雾或者水发生泄漏。

附图说明

通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型实施例一的构成示意图；

图2为本实用新型实施例二的吸烟笔本体部分的结构示意图；

图3为本实用新型实施例三的吸烟笔本体部分的结构示意图；

图4为本实用新型实施例的脚踏式切剖按钮和凝血按钮的结构示意图。

图中：1吸烟笔本体，2绝缘套管，3外壳体，4切剖按钮，5凝血按钮，6吸烟笔导线，7插头，8波纹管，9接头，10防滑纹，11调节手柄，12开关导线，13开关插头。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关实用新型，而非对该实用新型的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与实用新型相关的部分。

需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

实施例一：

如图1、图2所示，本实施例提供了一种手术吸烟笔，包括吸烟笔本体1、吸烟笔导线6和插头7，所述吸烟笔本体1、吸烟笔导线6和插头7依次连接，所述吸烟笔本体1的外侧设置有绝缘套管2，吸烟笔本体1从绝缘套管2的一端伸出，所述绝缘套管2的外侧设置有外壳体3，外壳体3的内部设置有线路板，吸烟笔本体1配置有切剖按钮4和凝血按钮5，所述吸烟笔本体1、切剖按钮4和凝血按钮5均与线路板连接；在外壳体3的内部设置有引流通道，所述引流通道的末端连接有波纹管8，并在波纹管8的末端设置有接头9。

本实施例中，外壳体3上设置有防滑纹10，切剖按钮4和凝血按钮5设置在外壳体3上。使用时，手术人员握住外壳体3进行操作，按压切剖按钮4或者凝血按钮5都十分方便。防滑纹10防止手术过程中吸烟笔本体发生打滑甚至脱落，使用更加方便安全。外壳体3内的线路板及其安装均为现有技术，可从市面采购线路板并按照其说明书完成组装。

引流通道8为波纹管，引流通道8末端的接头9处设置有密封件，将烟雾或者水吸入收集器的时候有效的避免泄漏，使用可靠。

切剖按钮4和凝血按钮5的上表面分别设置透明的罩板，切剖按钮4和凝血按钮5的上表面与各自的罩板之间填充有不同的颜色。设置不同的颜色，可以很直观的分清哪一个是切剖按钮4，哪一个是凝血按钮5，避免出现按错的情况，将颜色填充在按钮的上表面和罩板之间，通过罩板的阻挡，避免出现掉色等情况，既延长了使用寿命，又避免掉色带来的手术隐患。

所述外壳体3包括对称布置且扣合在一起的两部分，外壳体3的内侧对应连接缝的部位设置有密封条，吸烟笔本体1和吸烟笔导线3之间通过插针和插孔实现电性连接，吸烟笔本体1的更换十分方便，可以实现不同形状吸烟笔头的更换，功能多样；外壳体3的内侧对应连接缝的部位设置有密封条，避免吸取的烟雾或者水发生泄漏。

使用时，吸烟笔本体1通过插头7连接到高频手术设备上，引流通道8的接头连接到相应的吸水设备或者吸烟设备上，然后通过吸烟笔本体1进行手术。吸烟笔头的形状有：刀形、球形（弯球\/直球）、方形、环形、B形、菱形、圆形、针形（弯针\/直针）、锥形、电凝钩、戟形等，根据实际的需要进行更换。

实施例二：

本实施例与实施例一相同的特征不再赘述，本实施例与实施例一不同的特征在于：如图2所示，本实施例中，外壳体的一侧设置有调节手柄11，所述调节手柄11与外壳体3之间设置有空隙，所述调节手柄11具有弹性。具体的，所述调节手柄11的两端均与外壳体3相连接，调节手柄11的中部向外壳体3的方向凹陷形成凹陷部，所述凹陷部由弹性材料构成。

实施例三：

本实施例与实施例一相同的特征不再赘述，本实施例与实施例一不同的特征在于：如图3所示，本实施例中，调节手柄11一端连接在外壳体3上，另一端与外壳体3相互分离，调节手柄11上设置有向外壳体3的方向弯曲的弯曲部，所述弯曲部由弹性材料构成。

上述实施例中，切剖按钮4和凝血按钮5均为设置在外壳体3上，除去实施例所述的形式外，如图4所示，在其他的实施例中，所述的切剖按钮4和凝血按钮5还可以设置在脚踏板上，切剖按钮4和凝血按钮5连接有开关导线12，开关导线12的另一端设置有开关插头13。所述脚踏板呈三角形，所述切剖按钮4和凝血按钮5并列设置在脚踏板的一个斜面上。

图4所示的脚踏式按钮在使用时，吸烟笔本体1通过插头7连接到高频手术设备上，同时开关插头13也连接到高频手术设备上。吸烟笔本体1、切剖按钮4和凝血按钮5通过接入高频手术设备实现电性连接，切剖按钮4和凝血按钮5通过高频手术设备接入吸烟笔本体1的工作电路实现对吸烟笔本体1的控制。具体的，在吸烟笔本体1的工作电路上预留接入控制开关的接口，预留的接口对应高频手术设备上接入开关插头13的接口，开关插头13插入高频手术设备后即接入吸烟笔本体1的工作电路。

以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解，本申请中所涉及的实用新型范围，并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案，同时也应涵盖在不脱离所述实用新型构思的情况下，由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

除说明书所述的技术特征外，其余技术特征为本领域技术人员的已知技术，为突出本实用新型的创新特点，其余技术特征在此不再赘述。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019889.6

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209611298U

授权时间:20191112

主分类号:A61B 18/12

专利分类号:A61B18/12

范畴分类:16A;

申请人:荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司

第一申请人:荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司

申请人地址:516035广东省惠州市仲恺高新区沥林镇塘角兴旺街

发明人:黎浩彬

第一发明人:黎浩彬

当前权利人:荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司

代理人:刘进

代理机构:11435

代理机构编号:北京志霖恒远知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/61015d3d61ebb3b734832d53.html