# 一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置论文和设计-孟祥瑞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置，其中，防结晶注射器包括针筒、用于密封所述针筒的端盖、穿过所述端盖并相对所述针筒可做抽拉运动的塞杆，以及设置在所述针筒内并套在所述塞杆上的密封套，所述端盖与所述密封套之间设置有自补偿密封环，所述自补偿密封环套接在所述塞杆上，并能自适应堵住所述塞杆与所述密封套之间的间隙。当塞杆表面形成液膜时，塞杆向外抽出过程中，自补偿密封环可以清除塞杆表面上的液膜，液体不会流到针筒的外面，也不会发生液体结晶而磨损密封套，延长了注射器使用寿命。

### 主设计要求

1.一种防结晶注射器，包括针筒、用于密封所述针筒的端盖、穿过所述端盖并相对所述针筒可做抽拉运动的塞杆，以及设置在所述针筒内并套在所述塞杆上的密封套，其特征在于，所述端盖与所述密封套之间设置有自补偿密封环，所述自补偿密封环套接在所述塞杆上，并能自适应堵住所述塞杆与所述密封套之间的间隙。

### 设计方案

1.一种防结晶注射器，包括针筒、用于密封所述针筒的端盖、穿过所述端盖并相对所述针筒可做抽拉运动的塞杆，以及设置在所述针筒内并套在所述塞杆上的密封套，其特征在于，所述端盖与所述密封套之间设置有自补偿密封环，所述自补偿密封环套接在所述塞杆上，并能自适应堵住所述塞杆与所述密封套之间的间隙。

2.根据权利要求1所述的防结晶注射器，其特征在于，所述自补偿密封环包括密封内环和套接在所述密封内环的外侧的蛇形弹簧，所述密封内环采用弹性材料制作，所述蛇形弹簧对所述密封内环产生挤压力，所述自补偿密封环通过所述密封内环套接在所述塞杆上。

3.根据权利要求2所述的防结晶注射器，其特征在于，所述针筒内壁上接近端口处设置有第一台阶，所述端盖的内表面设置有环形凸起，所述环形凸起抵接在所述第一台阶上，所述环形凸起与所述塞杆之间设置有间隙，所述自补偿密封环容置在所述间隙内；

所述针筒内壁上接近所述第一台阶处设置有第二台阶，所述第二台阶的底部设置有密封圈，所述密封套的一端抵接在所述密封圈上，另一端抵接在所述自补偿密封环上。

4.一种免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，包括固定架、设置在所述固定架上的导向机构，以及权利要求1-3任一所述的防结晶注射器，所述防结晶注射器的针筒固定在所述固定架上，所述塞杆朝下地固定在所述导向机构上，在所述导向机构的作用下可做上下往复运动。

5.根据权利要求4所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述导向机构包括设置在所固定架上的传动螺杆、导向柱，以及导向块，所述导向块包括与所述传动螺杆配合的第一螺纹孔、与所述导向柱配合的通孔，以及设置在所述导向块的顶面的倒T形槽，所述塞杆上设置有与所述倒T形槽配合的凹部；

所述导向块在所述传动螺杆的驱动下沿所述导向柱做上下往复运动，从而控制所述塞杆做抽拉运动。

6.根据权利要求5所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述塞杆的末端为球形或锥形，所述导向块的底面设置有第二螺纹孔，所述第二螺纹孔与所述倒T形槽贯通，所述第二螺纹孔内设置有螺栓，所述螺栓抵接至所述塞杆的末端。

7.根据权利要求5所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述固定架上还设置有用于限制所述导向块的行程的检测光耦。

8.根据权利要求5所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述固定架的下侧还设置有用于限制所述导向块向下运动的最大行程的限位钉。

9.根据权利要求5所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述固定架上还设置有驱动电机，所述传动螺杆与所述驱动电机通过联轴器连接。

10.根据权利要求5-9任一所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其特征在于，所述防结晶注射器设置有两支，一支用于装浓缩清洗液，一支用于装纯水。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗诊断设备领域，尤其涉及一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置。

背景技术

全自动化学发光免疫分析系统是一种可对患者的体液样本进行免疫学定量定性分析的仪器，可检验贫血、心血管疾病、先天性疾病、性激素、传染病、代谢功能、肿瘤标志物、治疗药物监控和甲状腺等疾病症候群。

在化学发光免疫测试中，用于加注针、磁性清洗的液体是磷酸盐清洗液，考虑到运输等成本，厂家大多数提供的是浓缩清洗液，使用时采用纯水与浓缩清洗液手工或通过仪器自动按一定比例进行配比。由于浓缩清洗液的主要成分为磷酸盐类，极易结晶。而注射器的塞杆运动时，塞杆上会有一层液膜，液膜与空气接触产生结晶体，结晶体会随柱塞杆运行带到密封套内，导致密封套被划伤，从而影响密封性。

因此，现有技术还有待于改进和发展。

实用新型内容

鉴于上述现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置，旨在解决现有的注射器在应用于免疫分析系统清洗液加注装置中容易因为溶液结晶而损坏的问题。

本实用新型的技术方案如下：

一种防结晶注射器，包括针筒、用于密封所述针筒的端盖、穿过所述端盖并相对所述针筒可做抽拉运动的塞杆，以及设置在所述针筒内并套在所述塞杆上的密封套，所述端盖与所述密封套之间设置有自补偿密封环，所述自补偿密封环套接在所述塞杆上，并能自适应堵住所述塞杆与所述密封套之间的间隙。

所述的防结晶注射器，其中，所述自补偿密封环包括密封内环和套接在所述密封内环的外侧的蛇形弹簧，所述密封内环采用弹性材料制作，所述蛇形弹簧对所述密封内环产生挤压力，所述自补偿密封环通过所述密封内环套接在所述塞杆上。

所述的防结晶注射器，其中，所述针筒内壁上接近端口处设置有第一台阶，所述端盖的内表面设置有环形凸起，所述环形凸起抵接在所述第一台阶上，所述环形凸起与所述塞杆之间设置有间隙，所述自补偿密封环容置在所述间隙内；

所述针筒内壁上接近所述第一台阶处设置有第二台阶，所述第二台阶的底部设置有密封圈，所述密封套的一端抵接在所述密封圈上，另一端抵接在所述自补偿密封环上。

一种免疫分析系统清洗液加注装置，包括固定架、设置在所述固定架上的导向机构，以及如上所述的防结晶注射器，所述防结晶注射器的针筒固定在所述固定架上，所述塞杆朝下地固定在所述导向机构上，在所述导向机构的作用下可做上下往复运动。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述导向机构包括设置在所固定架上的传动螺杆、导向柱，以及导向块，所述导向块包括与所述传动螺杆配合的第一螺纹孔、与所述导向柱配合的通孔，以及设置在所述导向块的顶面的倒T形槽，所述塞杆上设置有与所述倒T形槽配合的凹部；

所述导向块在所述传动螺杆的驱动下沿所述导向柱做上下往复运动，从而控制所述塞杆做抽拉运动。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述塞杆的末端为球形或锥形，所述导向块的底面设置有第二螺纹孔，所述第二螺纹孔与所述倒T形槽贯通，所述第二螺纹孔内设置有螺栓，所述螺栓抵接至所述塞杆的末端。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述固定架上还设置有用于限制所述运动块的行程的检测光耦。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述固定架的下侧还设置有用于限制所述导向块向下运动的最大行程的限位钉。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述固定架上还设置有驱动电机，所述传动螺杆与所述驱动电机通过联轴器连接。

所述的免疫分析系统清洗液加注装置，其中，所述防结晶注射器设置有两支，一支用于装浓缩清洗液，一支用于装纯水。

有益效果：本实用新型提供了一种如上所述的防结晶注射器，当塞杆表面形成液膜时，塞杆向外抽出过程中，自补偿密封环可以清除塞杆表面上的液膜，液体不会流到针筒的外面，也不会发生液体结晶而磨损密封套，延长了注射器使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的一种防结晶注射器的较佳实施例的组装图。

图2为本实用新型的一种防结晶注射器的较佳实施例的剖视图。

图3为与图2对应的爆炸图。

图4为与图2对应的针筒的剖视图。

图5为本实用新型的一种免疫分析系统清洗液加注装置的较佳实施例的组装图。

图6为与图5对应的爆炸图。

图7为本实用新型的一种防结晶注射器与导向块的连接方式的较佳实施例图。

图8为图7中A结构的放大图。

图9为一种限位钉的设置方式较佳实施例图。

具体实施方式

本实用新型提供了一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置，为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。

本实用新型提供了一种防结晶注射器1的较佳实施例，如图1和图2所示，包括针筒11、用于密封所述针筒11的端盖12、穿过所述端盖12并相对所述针筒11可做抽拉运动的塞杆13，以及设置在所述针筒11内并套在所述塞杆13上的密封套14，所述端盖12与所述密封套14之间设置有自补偿密封环15，所述自补偿密封环15套接在所述塞杆13上，并能自适应堵住所述塞杆13与所述密封套14之间的间隙。

本实用新型的注射器工作原理为：当塞杆13运动时，由于密封套14与塞杆13之间存在间隙，液体会在间隙处形成液膜，从而使塞杆13的表面存在液膜。而自补偿密封环15能自适应堵住所述塞杆13与所述密封套14之间的间隙，当塞杆13向外抽出通过所述补偿密封环15时，塞杆13上的液膜就被清理掉了，不会流到针筒11的外面，也不会发生液体结晶而磨损密封套，延长了注射器使用寿命。

本实用新型提供了一种自补偿密封环15的较佳实施例，如图3中15结构所示，包括密封内环151和套接在所述密封内环151的外侧的蛇形弹簧152，所述密封内环151采用弹性材料制作而成，所述蛇形弹簧152对所述密封内环产生挤压力，所述自补偿密封环15通过所述密封内环151套接在所述塞杆13上。

本实用新型提供了一种更为具体的防结晶注射器1的结构，如图3和图4所示，所述针筒11的内壁上接近端口处设置有第一台阶111，所述端盖12的内表面设置有环形凸起121，所述环形凸起121抵接在所述第一台阶111上，所述环形凸起121与所述塞杆13之间设置有间隙122，所述自补偿密封环容置在所述间隙122内；所述针筒11的内壁上接近所述第一台阶111处设置有第二台阶112，所述第二台阶112的底部设置有密封圈16，所述密封套14的一端抵接在所述密封圈16上，另一端抵接在所述自补偿密封环15上。该注射器的结构设置紧凑，并能有效避免液体结晶。

本实用新型还提供了一种免疫分析系统清洗液加注装置，如图5所示，包括固定架2、设置在所述固定架2上的导向机构3，以及如上所述的防结晶注射器1，所述防结晶注射器的针筒11固定在所述固定架2上，所述塞杆13朝下地固定在所述导向机构3上，在所述导向机构的作用下可做上下往复运动。通过该装置，可以精确控制清洗液加注量，并有效防止浓缩液体结晶。

本实用新型提供了一种导向机构的具体实施例，如图5和图6所示，包括设置在所固定架2上的传动螺杆31、导向柱32，以及导向块33，所述导向块33包括与所述传动螺杆31配合的第一螺纹孔331、与所述导向柱32配合的通孔332，以及设置在所述导向块33的顶面的倒T形槽333，如图7所示，所述塞杆13上设置有与所述倒T形槽333配合的凹部131；所述导向块33在所述传动螺杆31的驱动下沿所述导向柱32做上下往复运动，从而控制所述塞杆13做抽拉运动。

具体的，可以在固定架上设置一驱动电机4，如图5和图6所示，优选的，将所述传动螺杆31与所述驱动电机4通过联轴器5连接，联轴器5可以吸收驱动电机4与传动螺杆31间的轴心偏差，减轻组装及加工成本，保护驱动电机4和传动螺杆31。

为了保证塞杆13与针筒11同轴，解决因安装偏心引起对密封套14的磨损，本实用新型可以将塞杆13的末端加工成球形或锥形，如图7和图8所示，并在导向块33的底面设置第二螺纹孔334，第二螺纹孔334与所述倒T形槽333贯通，在第二螺纹孔334内设置一螺栓34，把螺栓34旋到刚好抵接至所述塞杆13的末端，螺栓34与塞杆13的末端为点接触，解决了塞杆13与密封套14的安装及相对运动时不同轴的问题。

为了能够准确控制导向块33的上下行程，所述固定架2上还可以设置一检测光耦6，如图5和图6所示。还可以在所述固定架2的下侧设置限位钉7，如图6和图9所示，用于限制所述导向块33向下运动的最大行程，当检测光耦6出现故障时起到防呆作用，防止塞杆13从针筒11中抽出。

本实用新型还提供了一种较佳的免疫分析系统清洗液加注装置，包括两支防结晶注射器，可以在导向块上再设置一个倒T形槽来固定另一支注射器。两支注射器，一支用于装浓缩清洗液，一支用于装纯水，可以通过改变两支注射器的规格来配置不同浓度的稀释液，例如装浓缩清洗液的注射器为1ml，装纯水的注射器为9ml，可以配1:9的稀释液。

综上所述，本实用新型提供了一种防结晶注射器及免疫分析系统清洗液加注装置，本实用新型的防结晶注射器，自补偿密封环可以清除塞杆表面上的液膜，不会发生液体结晶而磨损密封套，延长了注射器使用寿命。并且基于该防结晶注射器，本实用新型还提供了一种免疫分析系统清洗液加注装置，并且将塞杆末端设置为圆形或锥形，锁紧螺栓与塞杆点接触，解决了塞杆13与密封套14的安装及相对运动时不同轴的问题。并且本实用新型还进一步设置了检测光耦来控制塞杆的行程，并且设置了限位钉来防呆，避免塞杆被拉出针筒。

应当理解的是，本实用新型的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822253324.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:82(吉林)

授权编号:CN209565348U

授权时间:20191101

主分类号:B08B 13/00

专利分类号:B08B13/00;B08B3/08

范畴分类:26P;

申请人:迪瑞医疗科技股份有限公司

第一申请人:迪瑞医疗科技股份有限公司

申请人地址:130103 吉林省长春市高新区宜居路3333号

发明人:孟祥瑞;毛遂

第一发明人:孟祥瑞

当前权利人:迪瑞医疗科技股份有限公司

代理人:王永文;朱阳波

代理机构:44268

代理机构编号:深圳市君胜知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e83d17e63452acb27cefb11.html