# 西门子Sequoia512彩色超声故障维修

新疆昌吉市人民医院831100

【摘要】针对目前我院西门子Sequoia512彩色超声仪的使用现状，通过结合相关的文献与操作实践发现对于西门子Sequoia512彩色超声仪的使用来说，操作和保养简单，故障维修是较难，也是非常重要的部分，西门子Sequoia512彩色超声仪的保养和故障维修直接影响其使用的性能、对疾病的诊断、评估。本研究通过对我院西门子Sequoia512彩色超声仪使用所存在的故障进行探讨，并针对这些故障采取一定的维修策略，让操作人员真正的学会如何操作，从而使西门子Sequoia512彩色超声仪保持最佳的使用性能，提高对疾病诊断和预后评估的准确度。对我院西门子Sequoia512彩色超声仪所存在的故障以及维修进行分析，为相关工作者提供参考依据。

【关键词】故障；维修；西门子Sequoia512彩色超声；

随着我国医疗技术在不断进步，我国医疗诊断技术和设备也不断地更新，医疗诊断的形式变得变得更加多元化[1-3]。超声凭借着自身的无创、无侵袭、实时、不影响人体、简便、成本低、适应性广等优点被广泛应用于疾病的诊断、评估，西门子Sequoia512彩色超声诊断仪是近几年由西门子公司推出的一种新的机型，与传统的超声诊断仪相比其具有较为系统、完整的诊断功能，在临床医学诊断过程中发挥着越来越重要的作用[4]。目前，西门子Sequoia512彩色超声仪被广泛应用于各级医院中，但是由于使用频率较高，如果故障出现会给相关的医护人员以及患者带来不便，为了不影响其临床诊断，因此掌握对超声仪器故障维修方法是十分必要的[5]。我院用西门子Sequoia512彩色超声仪对许多病例进行了的诊断，无论在经济效益还是社会效益方面均取得了较好的结果。本研究通过对我院西门子Sequoia512彩色超声仪使用所存在的故障进行探讨，并针对这些故障采取一定的维修策略，特进行本次研究。

一、西门子Sequoia512彩色超声仪使用中常见的故障

1.目前高温报警和死机是西门子Sequoia512彩色超声仪使用中常见的故障，我院自引进西门子Sequoia512彩色超声仪使用1年后经常会出现故障。在西门子Sequoia512彩色超声仪打开半个小时后无论使用何种探头经常会显示出“EHA001”提示，后期经过与生产厂商联系获知为高温预警提示，专业人士的指导下通过维修模式下先后操作“Setup”、“Congfig/Test”、“ServiceExport”、将错误导入CD盘，经过一系列的专业分析，显示为“OverTemperture”，确认故障为高温预警。

2.通讯错误也是西门子Sequoia512彩色超声仪使用中常见的故障，我院自引进西门子Sequoia512彩色超声仪使用过程中经常会显示出“EHA207”提示，后期随着使用频率的增加，该问题出现的次数逐渐的增加，且该错误的出现无任何分的征兆，没有课遵循的规律，有的时候一天会出现一次，有的时候会多于两次，在出现该故障后给患者的诊断造成不便，操作人员必须经过重启才能解决该问题，这样会浪费大量的时间，大大的降低诊断的效率。经过与生产厂商联系获知为控制键盘的USB出现通讯错误。

3.信号通导故障以及电脑工作站的影像故障也是西门子Sequoia512彩色超声仪使用中常见的故障，我院自引进西门子Sequoia512彩色超声仪使用过程中经常会“Fereze”键盘失灵，经过分析获知为信号通导故障。

二、西门子Sequoia512彩色超声仪使用中常见的故障的维修策略

1.高温预警主要可以分为两种类型：前端机箱高温预警以及后端机箱高温预警，若后端CPU的温度较高会使仪器出现黑屏或死机，死机通过清洗所有仪器中的风叶盖板中的空气滤网改善仪器的通风状况解决高温报警，如若该措施无法达到目的更换PC。

2.针对本院西门子Sequoia512彩色超声仪使用中控制键盘的数据排线出现通讯错误可通过打开工作面板，检查所有数据排线的连线状况，将数据排线重新连接，绑扎在一起等一系列的操作解决该问题。

3.针对本院西门子Sequoia512彩色超声仪使用中信号通导故障，我们对出现的按键失灵的状况进行分析，通过拆开仪器的控制面板对线路是否出现短路进行判断，对于无短路现象的状况，我们采取用酒精擦拭“Fereze”键以及键下胶皮接触处，并在键下垫一小薄金属片，如果该措施仍不能改变键盘失灵的状况，对全部的键盘进行更换。针对本院西门子Sequoia512彩色超声仪使用中电脑工作站的影像故障，首先分析可能是B超输出信号S端子或工作站视频采集卡的检查S端子存在问题，检查S端子是否连接在工作站的并口上，若插拔S端子无法解决问题，检查BNC接口是否与B超主机连接。

综上所述：对我院西门子Sequoia512彩色超声仪使用所存在的故障进行探讨，并针对这些故障采取一定的维修策略，让操作人员真正的学会如何操作，从而使西门子Sequoia512彩色超声仪保持最佳的使用性能，提高对疾病诊断和预后评估的准确度。

参考文献：

[1]李元俊，杨开泰，梁静，等.飞利浦Brilliance16层螺旋CT故障维修[J].医疗装备，2015，28（2）：102-103.

[2]侍伟伟，黄善平.如何降低超声诊断仪故障率之我见——正确操作使用、做好基础维护[J].医疗卫生装备，2012，33（12）：158—159.

[3]黄庆丰.飞利浦高端四维彩超G4IU22图像故障维修分析[J].中国医学装备，2013，10（2）：80-81.

[4]孙伟，郑洁.ACUSONSequoia512高级显示功能故障维修一例[J].医疗装备，2014（12）：117-118.

[5]WormaldP.Theaggernasicell：thekeytounderstandingtheanatomyofthefrontalrecess.OtolaryngolHeadNecJkSurg.2011，129：497-507.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86f5805bb0e1b2441fd7f365.html