# 一种排便自动护理装置论文和设计-邱继峰

### 全文摘要

本实用新型设计医疗器械领域，涉及一种排便自动护理装置，特别涉及一种针对男性仰卧时排小便的收集及排放装置，解决男性仰卧时小便的采集和护理的问题，包括小便斗，所述小便斗上安装有液位传感器、温湿度传感器、喷雾喷头、涡轮风扇及加热单元；还包括用来导正男性小便排泄器官与密封的硅胶垫部分，骨架，所述硅胶垫位于小便斗与骨架之间，所述硅胶垫上有褶叠，起到骨架与小便斗之间的密封作用。采用上述结构温湿度传感器收到信号传给主机，主机启动真空抽取功能吸走小便，然后利用喷淋头喷出细雾来清洗残留尿渍，再利用内置涡轮风扇及加热器吹出热风进行干燥处理，从而干净卫生方便的解决问题。

### 主设计要求

1.一种排便自动护理装置，其特征在于包括小便斗，所述小便斗上安装有与主机连接的液位传感器、温湿度传感器、喷雾喷头、涡轮风扇及加热单元；还包括用来导正男性小便排泄器官与密封的硅胶垫、对小便斗起到固定作用的骨架；所述硅胶垫位于小便斗与骨架之间，所述硅胶垫上有褶叠，起到骨架与小便斗之间的密封作用。

### 设计方案

1.一种排便自动护理装置，其特征在于包括小便斗，所述小便斗上安装有与主机连接的液位传感器、温湿度传感器、喷雾喷头、涡轮风扇及加热单元；还包括用来导正男性小便排泄器官与密封的硅胶垫、对小便斗起到固定作用的骨架；所述硅胶垫位于小便斗与骨架之间，所述硅胶垫上有褶叠，起到骨架与小便斗之间的密封作用。

2.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，还包括短裤，所述骨架埋入所述短裤中并同时与硅胶垫部分密封相连，所述短裤佩戴于人体的胯部。

3.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述硅胶垫包括中间的第一褶叠结构和边缘的第二褶叠结构；所述第一褶叠结构中间有用来约束男性小便排泄器官的管子，并具有扶正小便排泄器官的作用，在解小便、冲洗、烘干时方便省时快捷。

4.如权利要求3所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述硅胶垫包括基体，基体为第一褶叠结构和第二褶叠结构的连接部分，硅胶垫与小便斗组成封闭的区域来收集排出的尿液；第一褶叠结构和第二褶叠结构为可以伸缩结构，与基体贴附的尿不湿组成三层防侧漏结构。

5.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述小便斗上安装有使尿液排出的真空抽吸泵，小便斗上的真空抽吸接口通过水管与真空抽吸泵的阀门连接。

6.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述小便斗还包括水管接口：通过水管连接与外部水箱；包括气管接口：通过气管连接与周围环境即可，无需外围设备配合。

7.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述小便斗还包括电路部分接口：通过数据线与外围设备相连。

8.如权利要求5所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述小便斗上有具有一定结构刚度的腔体使小便斗在真空抽吸时不会变形，从而在真空抽吸工作时不会对男性排泄器官产生不必要的伤害。

9.如权利要求1所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，所述小便斗与骨架的连接采用做成可拆卸的方式。

10.如权利要求2所述的一种排便自动护理装置，其特征在于，为了病人或老人穿戴的便利性，短裤材料上采用高弹棉，所述短裤分为前裆部分和后裆部分，穿戴短裤时将前裆部分从裆部翻转到前面，前裆部分和后裆部分紧固在一起的同时，将硅胶垫紧密的贴合在皮肤上，起到防漏的作用。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型设计医疗器械领域，涉及一种排便自动护理装置，特别涉及一种针对男性仰卧时排小便的收集及排放装置。

背景技术

其一是医院里面动内科手术的病人都面临一个问题就是要躺在床上静养数日，防止肠道粘连的问题；其二是家里老人，其状态是年事已高的或瘫痪的，不得不躺在床上。这两类人都面临一个同样的问题就是大小便的问题，遵照医嘱不能动或不能自理，都需要家人或护工的照顾，对于这样的排泄问题无论是家人还是护工都是不愿意承担的工作，尤其是现在年轻人面临着上有老要照顾下有小要养活的巨大压力，本身已经没有办法分身处理这些问题，护工同时也是一个比较紧缺的行业，其工作性质决定了大多数人不愿意从事这种行业。面对市场种种事实，急需一个能够替代护工或家人的装置来解决这些问题，故此设计本装置。

实用新型内容

为解决上述存在的问题，本实用新型提供一种排便自动护理装置，特别涉及一种针对男性仰卧时排小便的收集及排放装置，工作过程如下，温湿度传感器收到信号传给主机，主机启动真空抽取功能吸走小便，然后利用喷淋头喷出细雾来清洗残留尿渍，再利用内置涡轮风扇及加热器吹出热风进行干燥处理，从而干净卫生方便的解决问题。

具体内容如下：

一种排便自动护理装置，包括小便斗，所述小便斗上安装有液位传感器、温湿度传感器、喷雾喷头、涡轮风扇及加热单元。

本装置还包括用来导正男性小便排泄器官与密封的硅胶垫部分，骨架，所述硅胶垫位于小便斗与骨架之间，所述硅胶垫上有褶叠，起到骨架与小便斗之间的密封作用。

本装置还包括短裤，所述骨架埋入所述短裤中并同时与硅胶垫部分螺柱密封相连，所述短裤佩戴于人体的胯部，其的作用是方便穿脱与遮羞美化。

进一步的，为了病人或老人穿戴的便利性，短裤材料上采用高弹棉，可以吸收汗水及舒适的作用，所述短裤分为前裆部分和后裆部分，穿戴短裤时将前裆部分从裆部翻转到前面，前裆部分和后裆部分紧固在一起，用扣子扣紧，可以保证硅胶的褶皱充分与皮肤贴紧，起到防侧漏的作用。

进一步的，短裤的后面还可以埋入大便斗骨架，大便斗骨架与大便斗可以拆卸的连接一起，方便穿脱。

所述硅胶垫包括中间的第一褶叠结构，和第二褶叠结构；第一褶叠结构中间管子部分是用来约束男性小便排泄器官，使男性小便排泄器官处于一个可控的位置，不论小便的排出还是冲洗及烘干时都是确定的位置，使得装置可以花最少的水及热风来清洗和烘干排泄部位，同时第二褶叠结构被耻骨顶起来后两个褶叠还能起到第一道防侧漏。

进一步的所述硅胶垫包括硅胶垫的基体，基体为第一褶叠结构和第二褶叠结构的连接部分，采用此结构的第一个作用是硅胶垫与小便斗组成封闭的区域来收集排出的尿液；第二个作用是与皮肤接触的地方可以贴附一层尿不湿，作为第二道防漏，用来吸收第一褶叠结构因为挪动身体是产生的渗漏；其三是第二褶叠结构对装置大小的调节作用，因为骨架的架构数据来自标准人体，数据涵盖的范围没有达到95％，为了让更多的人能够使用装置，在边部增加了第二褶叠结构来适应更多的人，第一褶叠和第二褶叠结构为可以压缩结构，当人体带上去后会根据人体的胖瘦自行调整松紧程度，不会让胖和瘦的人感觉不舒服；第二褶叠还具有的作用是作为最后一道防漏而存在，如果贴在基体上的尿不湿仍然挡不住更多的侧漏时，第二褶叠因为贴近皮肤而起到阻挡液体渗漏的作用。这样一来，在硅胶垫部分一共设计了三种防渗漏的措施，可确保用户在使用中不会有侧漏弄湿被褥的行为了。

所述小便斗包括容纳男性排泄器官的腔体；

所述小便斗上安装有使尿液排出的真空抽吸泵，小便斗上的真空抽吸接口通过水管与真空抽吸泵的阀门连接；

所述小便斗还包括水管接口：通过水管连接与外部水箱。

所述小便斗还包括气管接口：通过气管连接与周围环境即可，无需外围设备配合。

所述小便斗还包括电路部分接口：通过数据线与外围设备相连。

所述小便斗上安装的气路接口、水路接口，便于尿液的排出及用于清洗的热水接入；

所述小便斗上有具有一定结构刚度的腔体使小便斗在真空抽吸时不会变形，从而在真空抽吸工作时不会对男性排泄器官产生不必要的伤害；

所述小便斗与骨架的连接采用螺丝固定的方法做成可拆卸的方式，这样做的原因基于三点，一是硅胶垫因人而异，采用不同的尺寸来适应不同的人；二是小便斗部分内部安装的部件均为耐用品，可以长时间使用；三是使用时间长了，硅胶老化需更换，小便斗拆解后便于清洗消毒。

采用上述结构，特制短裤采用高弹棉面料制成，在其前后方均有开口，后面的开口与大便斗相连，前边的开口通过预埋在短裤中的骨架与小便斗相连。大便斗部分放置于床垫中间，短裤与大便斗及小便斗的连接完成后，会平铺于床垫之上，病人或老人被抬到床上后，短裤从裆部翻转到前半身，与短裤的另外一半用六个扣子相连，调整到舒服的位置即可完成穿戴。穿戴完成后，小便斗的电路与气水路部分与外围设备相连接后即进入自动工作状态，当用户排出尿液后，尿液会沿着耻骨两侧的凹陷处流至小便斗的最低处，在最低处有液位检测传感器，当液位传感器检测到有液体时，传送信号至外围主机部分，经过一定时间的延时后开启真空阀抽取尿液部分，随后打开喷头进行冲洗动作，冲洗部分产生的水亦会被真空部分抽取，完成清洗后随即进行烘干动作，小便斗内部的温湿度传感器用来检测烘干的温度及烘干的时间，待温湿度传感器达到设定的值时，烘干停止，这样就完成了一次小便的排泄和护理过程。

附图说明

图1是本实用新型装配示意图；

图2是本实用新型所述骨架结构示意图；

图3是本实用新型短裤与骨架装配示意图；

图4是小便斗外接口示意图。

图例：小便斗1、液位传感器2、温湿度传感器3、喷雾喷头4、涡轮风扇5、加热单元6、硅胶垫7、第一褶叠结构71、和第二褶叠结构72、骨架8、第一折弯部81、第二折弯部82、短裤9、紧固结构91。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例只用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1所示，一种排便自动护理装置，包括小便斗1，小便斗1上安装有液位传感器2、温湿度传感器3、喷雾喷头4、涡轮风扇5及加热单元6；用来导正男性小便排泄器官与密封的硅胶垫7，骨架8，硅胶垫7位于小便斗1与骨架8之间，硅胶垫7上有褶叠，起到骨架8与小便斗1之间的密封作用。

图2所示，骨架8上有第一折弯部81，第二折弯部82，用来符合人体工学结构。

图3所示，本装置还包括短裤9，骨架8埋入短裤9中并同时与硅胶垫7螺柱密封相连，短裤9佩戴于人体的胯部，其的作用是方便穿脱与遮羞美化。

短裤9材料上采用高弹棉，可以吸收汗水及舒适的作用，所述短裤9分为前裆部分和后裆部分，穿戴短裤时将前裆部分从裆部翻转到前面，前裆部分和后裆部分紧固在一起，用紧固结构91连接紧，可以保证硅胶的褶皱充分与皮肤贴紧，起到防侧漏的作用。

短裤9的后面埋入大便斗骨架，大便斗骨架与大便斗可以拆卸的连接一起，方便穿脱。

图1所示，硅胶垫7包括中间的第一褶叠结构71，和第二褶叠结构72；第一褶叠结构71中间管子部分是用来约束男性小便排泄器官，使男性小便排泄器官处于一个可控的位置，不论小便的排出还是冲洗及烘干时都是确定的位置，使得装置可以花最少的水及热风来清洗和烘干排泄部位，同时第二褶叠结构72被耻骨顶起来后两个褶叠还能起到第一道防侧漏。

进一步的硅胶垫7包括硅胶垫7的基体73，基体73为第一褶叠结构71和第二褶叠结构72的连接部分，采用此结构的第一个作用是硅胶垫7与小便斗1组成封闭的区域来收集排出的尿液；第二个作用是与皮肤接触的地方可以贴附一层尿不湿，作为第二道防漏，用来吸收第一褶叠结构71因为挪动身体是产生的渗漏；其三是第二褶叠结构72对装置大小的调节作用，因为骨架8的架构数据来自标准人体，数据涵盖的范围没有达到95％，为了让更多的人能够使用装置，在边部增加了第二褶叠结构72来适应更多的人，第一褶叠结构71和第二褶叠结构72为可以压缩结构，当人体带上去后会根据人体的胖瘦自行调整松紧程度，不会让胖和瘦的人感觉不舒服；第二褶叠结构72还具有的作用是作为最后一道防漏而存在，如果贴在基体上的尿不湿仍然挡不住更多的侧漏时，第二褶叠结构72因为贴近皮肤而起到阻挡液体渗漏的作用。这样一来，在硅胶垫7一共设计了三种防渗漏的措施，可确保用户在使用中不会有侧漏弄湿被褥的行为了。

除以上所述内容之外，小便斗1包括容纳男性排泄器官的腔体11；小便斗1上有安装涡轮风扇5、加热单元6、喷雾喷头4、温湿度传感器3及液位传感器2的结构。图4所示，小便斗1上安装有使尿液排出的真空抽吸泵，小便斗1上的真空抽吸接口12通过水管与真空抽吸泵的阀门连接；小便斗1还包括水管接口13：通过水管连接与外部水箱。小便斗1还包括气管接口14：通过气管连接与周围环境即可，无需外围设备配合。小便斗1还包括电路部分接口15：通过数据线与外围设备相连。小便斗1上安装的气路接口、水路接口，便于尿液的排出及用于清洗的热水接入；小便斗1上有具有一定结构刚度的腔体使小便斗1在真空抽吸时不会变形，从而在真空抽吸工作时不会对男性排泄器官产生不必要的伤害；

小便斗1与骨架8的连接采用螺丝固定的方法做成可拆卸的方式，这样做的原因基于三点，一是硅胶垫7因人而异，采用不同的尺寸来适应不同的人；二是小便斗1部分内部安装的部件均为耐用品，可以长时间使用；三是使用时间长了，硅胶老化需更换，小便斗1拆解后便于清洗消毒。

采用上述结构，特制短裤9采用高弹棉面料制成，在其前后方均有开口，后面的开口与大便斗相连，前边的开口通过预埋在短裤9中的骨架8与小便斗1相连。大便斗部分放置于床垫中间，短裤9与大便斗及小便斗1的连接完成后，会平铺于床垫之上，病人或老人被抬到床上后，短裤9从裆部翻转到前半身，与短裤9的另外一半用六个扣子相连，调整到舒服的位置即可完成穿戴。穿戴完成后，小便斗1的电路与气水路部分与外围设备相连接后即进入自动工作状态，当用户排出尿液后，尿液会沿着耻骨两侧的凹陷处流至小便斗1的最低处，在最低处有液位检测传感器，当液位传感器2检测到有液体时，传送信号至外围主机部分，经过一定时间的延时后开启真空阀抽取尿液部分，随后打开喷头进行冲洗动作，冲洗部分产生的水亦会被真空部分抽取，完成清洗后随即进行烘干动作，小便斗1内部的温湿度传感器3用来检测烘干的温度及烘干的时间，待温湿度传感器3达到设定的值时，烘干停止，这样就完成了一次小便的排泄和护理过程。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005492.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209575011U

授权时间:20191105

主分类号:A61F 5/442

专利分类号:A61F5/442

范畴分类:16B;

申请人:邱继峰

第一申请人:邱继峰

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区

发明人:邱继峰

第一发明人:邱继峰

当前权利人:邱继峰

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/93c7dae157c6b6d7f2bda4b5.html