# 一种全景深口腔观察仪论文和设计-韩愚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全景深口腔观察仪。它包括一个摄像手柄、主板；摄像手柄头上设有多个不同视场角的镜头，包括近焦和远焦VCM变焦镜头；摄像手柄上设有图像捕捉按钮；主板上设置有能同时连接多个CMOS图像传感器并能将多个图片叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦和远焦VCM变焦镜头均通过CMOS图像传感器与主板上的ISP图像处理芯片连接；近焦和远焦VCM变焦镜头均与图像捕捉按钮连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片连接。本实用新型的全景深口腔观察仪，通过不同的视场角，且不同的景深和焦距范围，在拍摄同一张照片时可获得更多不同景深的内容信息，后期再选取需要的内容，由此可获得更清晰的图像。

### 主设计要求

1.一种全景深口腔观察仪，它包括一个摄像手柄；其特征在于，摄像手柄前端的手柄头上设有多个不同视场角的镜头，包括近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头；摄像手柄中内置有CMOS图像传感器，摄像手柄上设有图像捕捉按钮；该口腔观察仪的摄像手柄上还内置具有图像采集、处理和传输功能的主板，主板上设置有能同时连接多个CMOS图像传感器并能将多个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均通过CMOS图像传感器与主板上的ISP图像处理芯片连接；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均与图像捕捉按钮连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片连接。

### 设计方案

1.一种全景深口腔观察仪，它包括一个摄像手柄；其特征在于，摄像手柄前端的手柄头上设有多个不同视场角的镜头，包括近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头；摄像手柄中内置有CMOS图像传感器，摄像手柄上设有图像捕捉按钮；该口腔观察仪的摄像手柄上还内置具有图像采集、处理和传输功能的主板，主板上设置有能同时连接多个CMOS图像传感器并能将多个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均通过CMOS图像传感器与主板上的ISP图像处理芯片连接；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均与图像捕捉按钮连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片连接。

2.如权利要求1所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的摄像手柄前端的手柄头上设有两个不同视场角的镜头：近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头；近焦VCM变焦镜头与近焦CMOS图像传感器连接，远焦VCM变焦镜头与远焦CMOS图像传感器连接；主板上设置有能够同时连接两个CMOS图像传感器并能将两个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器均与主板上的ISP图像处理芯片相连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片相连接。

3.如权利要求1或2所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，该口腔观察仪，带有USB接口，可通过USB接口与电脑连接。

4.如权利要求3所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的主板包括CPU中央处理器、ISP图像处理芯片、显示输出模块；近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器分别与主板上的中央处理器、ISP图像处理芯片的信号输入口连接；图像捕捉按钮分别与主板上的中央处理器、ISP图像处理芯片的信号输出口连接；主板上的显示输出模块与USB接口连接。

5.如权利要求1或2所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的ISP图像处理芯片，具有多个CMOS图像传感器接口。

6.如权利要求5所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的ISP图像处理芯片的型号为FH8510。

7.如权利要求1或2所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的图像捕捉按钮为双按键图像捕捉按钮。

8.如权利要求2所述的全景深口腔观察仪，其特征在于，所述的近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器，为1\/4英寸的工业级CMOS图像传感器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，涉及一种全景深口腔观察仪。

背景技术

数字口腔观察仪(口腔内窥镜)用于对口腔作局部摄影、检查、诊断等，它给牙科医生和患者带来了全新的操作便利性和舒适性。它有一个可视角度最大的摄像手柄，通过摄像手柄前端的一个圆滑、小巧的手柄头，可轻松深入患者口腔内部，帮助检测到患者口腔内咬合部位或邻面的蛀牙,甚至被X射线忽视的初期阶段蛀牙。

数字化口腔观察仪，其内置双按键图像捕捉按钮，其成像是通过CMOS图像传感器来实现的，其通常带有USB接口，只要将其连接上任何一台带有USB接口的电脑，使用内窥镜的全动态图像搜寻功能，找到(所要拍摄部位的)合适的角度，然后按下图像捕捉按钮，就可以得到一个理想的图像，最大可捕获130M的有效像素。

现有的数字化口腔观察仪，一般在摄像手柄前端只设有一个VCM变焦镜头，而单个镜头可以获得的图像清晰内容有限，信息量太少，无法对一个病灶做全面的判断。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种的全景深口腔观察仪。

本实用新型的技术方案如下：

一种全景深口腔观察仪，它包括一个摄像手柄；摄像手柄前端的手柄头上设有多个不同视场角的镜头，包括近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头；摄像手柄中内置有CMOS图像传感器，摄像手柄上设有图像捕捉按钮；该口腔观察仪的摄像手柄上还内置具有图像采集、处理和传输功能的主板，主板上设置有能同时连接多个CMOS图像传感器并能将多个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均通过CMOS图像传感器与主板上的ISP图像处理芯片连接；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均与图像捕捉按钮连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片连接。

进一步地，所述的全景深口腔观察仪，包括一个摄像手柄；摄像手柄前端的手柄头上设有两个不同视场角的镜头：近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头；摄像手柄中内置有CMOS图像传感器，摄像手柄上设有图像捕捉按钮；近焦VCM变焦镜头与近焦CMOS图像传感器连接，远焦VCM变焦镜头与远焦CMOS图像传感器连接；近焦VCM变焦镜头和远焦VCM变焦镜头均与图像捕捉按钮连接；该口腔观察仪的摄像手柄上还内置具有图像采集、处理和传输功能的主板，主板上设置有能够同时连接两个CMOS图像传感器并能将两个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片；近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器均与主板上的ISP图像处理芯片相连接；图像捕捉按钮与主板上的ISP图像处理芯片相连接。

进一步地，该口腔观察仪，带有USB接口，可通过USB接口与电脑连接。

进一步地，所述的主板包括CPU中央处理器、ISP图像处理芯片、显示输出模块；近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器分别与主板上的中央处理器、ISP图像处理芯片的信号输入口连接；图像捕捉按钮分别与主板上的中央处理器、ISP图像处理芯片的信号输出口连接；主板上的显示输出模块与USB接口连接。

进一步地，所述的ISP图像处理芯片具有多个CMOS图像传感器接口。

进一步地，所述的ISP图像处理芯片的型号为FH8510。

进一步地，所述的图像捕捉按钮为双按键图像捕捉按钮。

进一步地，所述的近焦CMOS图像传感器和远焦CMOS图像传感器，为1\/4英寸的工业级CMOS图像传感器。

本实用新型的有益效果：

本实用新型中通过设置具有不同的视场角，具有不同的景深和焦距范围的镜头，使口腔观察仪可以获得更多的不同景深的内容信息，由此可以获得更清晰的图像。其原理为：不同视场角的镜头，其可视工作距离和景深是不一样的，越大视场角的镜头的可视工作距离越短，景深越小；反之，越大视场角的镜头的可视工作距离则越长，景深越大。而由于两个镜头所对焦的中心点是一样的，因此，可以把两个镜头所看到的图片通过软件叠合在一起，用户可以根据自己所希望看到的物体来选择。

本实用新型的全景深口腔观察仪，通过不同的视场角，且不同的景深和焦距范围，在拍摄同一张照片时可以获得更多的不同景深的内容信息，后期通过应用软件来选取所需要的内容，由此可以获得更清晰的图像。

附图说明

图1是本实用新型一种全景深口腔观察仪的结构示意图；

图2是本实用新型的全景深口腔观察仪去除上盖能看见内部的结构示意图。

图中：1、近焦VCM变焦镜头 2、远焦VCM变焦镜头 3、近焦CMOS图像传感器 4、图像捕捉按钮 5、远焦CMOS图像传感器 6、USB接口 7、主板 8、图像处理芯片 12、调焦镜筒 13、显示输出模块 14、中央处理器

具体实施方式

以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。

实施例

如图1、图2所示，本实用新型一种全景深口腔观察仪，它包括一个摄像手柄；摄像手柄前端的手柄头上设有两个不同视场角的镜头：近焦VCM变焦镜头1和远焦VCM变焦镜头2；摄像手柄中内置有CMOS图像传感器3，摄像手柄上设有图像捕捉按钮4；近焦VCM变焦镜头1与近焦CMOS图像传感器3连接，远焦VCM变焦镜头2与远焦CMOS图像传感器5连接；近焦VCM变焦镜头1和远焦VCM变焦镜头2均与图像捕捉按钮4连接；近焦CMOS图像传感器3和远焦CMOS图像传感器5均与图像捕捉按钮4连接；该口腔观察仪的摄像手柄上还内置具有图像采集、处理和传输功能的主板7，主板7上设置有能够同时连接两个CMOS图像传感器并能将两个CMOS图像传感器获取到的多个图片进行叠合处理的ISP图像处理芯片8；近焦CMOS图像传感器3和远焦CMOS图像传感器5均与主板7上的ISP图像处理芯片8相连接；图像捕捉按钮4均与主板7上的ISP图像处理芯片8相连接。

该口腔观察仪，带有USB接口6，可通过USB接口6与电脑连接。

所述的主板7上设置有CPU中央处理器14、ISP图像处理芯片8、显示输出模块13；近焦CMOS图像传感器3和远焦CMOS图像传感器5分别与主板上的中央处理器14、ISP图像处理芯片8的信号输入口连接；图像捕捉按钮4分别与主板上的中央处理器14、ISP图像处理芯片8的信号输出口连接；主板上的显示输出模块13与USB接口6连接。

该ISP图像处理芯片具备同时连接两个CMOS图像传感器的能力，并能获取到的图片进行叠合处理，处理后的影像再传送给PC应用软件。也就是说，ISP做的主要工作：一方面是连接CMOS图像传感器，另一方面是进行图像数字处理，即叠合过程，把叠合好的图片通过USB接口送到PC电脑。

该ISP图像处理芯片的型号为FH8510。该FH8510图像信号处理芯片，内置强大的图像处理引擎、CMOS图像传感器接口、TV编码器、D\/A转换器，提供NTSC\/PAL的输出，同时也提供ITU.BT656 10Bit的输出。它可以支持多种CMOS图像传感器，具有功耗低、分辨率高、配置灵活、定制化程度高等特点。

所述的图像捕捉按钮4为双按键图像捕捉按钮。

近焦CMOS图像传感器3和远焦CMOS图像传感器5，为1\/4英寸的工业级CMOS图像传感器。

本实用新型中通过设置具有不同的视场角，具有不同的景深和焦距范围的镜头，使口腔观察仪可以获得更多的不同景深的内容信息，由此可以获得更清晰的图像。其原理为：不同视场角的镜头，其可视工作距离和景深是不一样的，越大视场角的镜头的可视工作距离越短，景深越小；反之，越大视场角的镜头的可视工作距离则越长，景深越大。而由于两个镜头所对焦的中心点是一样的，因此，可以把两个镜头所看到的图片通过软件叠合在一起，用户可以根据自己所希望看到的物体来选择。

本实用新型的全景深口腔观察仪，通过不同的视场角，且不同的景深和焦距范围(该口腔观察仪通过摄像手柄上的调焦镜筒12可以调节焦距)，在拍摄同一张照片时可以获得更多的不同景深的内容信息，后期通过应用软件来选取所需要的内容，由此可以获得更清晰的图像。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920040556.1

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209750993U

授权时间:20191210

主分类号:A61B1/247

专利分类号:A61B1/247;A61B1/05

范畴分类:申请人:上海汉缔医疗设备有限公司

第一申请人:上海汉缔医疗设备有限公司

申请人地址:200444 上海市宝山区富联二路177弄11号楼

发明人:韩愚

第一发明人:韩愚

当前权利人:上海汉缔医疗设备有限公司

代理人:肖爱华

代理机构:31253

代理机构编号:上海精晟知识产权代理有限公司 31253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0a97ea81fc54bb28e21ada8.html