# 电感耦合等离子体质谱法测定高纯碳化钨粉中18种痕量杂质元素

### 论文摘要

高纯碳化钨粉作为超细硬质合金生产的原料,其杂质元素含量的分析和控制十分重要。采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定高纯碳化钨粉时,需先将样品中碳完全氧化除去后再进样测定,否则不溶的游离碳会堵塞仪器进样系统,引起信号波动,严重干扰测定。实验采取将样品于600～800℃马弗炉中氧化的方式除去游离碳,然后再用氨水消解样品,在优化测定同位素和仪器工作参数的基础上,采用屏蔽炬冷焰技术测定钙、铁、铬、镁、铝、锰、钴、镍、铜,采用常规模式测定砷、铋、镉、钼、铅、锑、锡、钛、钒以消除质谱干扰,以钨基体匹配法绘制校准曲线克服基体效应,控制基体质量浓度为0.5mg/mL,实现了ICP-MS对高纯碳化钨粉中这18种元素的测定。在选定的工作条件下,各元素校准曲线的线性相关系数均大于0.999 5,方法检出限在0.006～0.330μg/g之间。应用实验方法测定高纯碳化钨粉样品中18种杂质元素,锡测定值的相对标准偏差（RSD,n=11）为24%,除锡外其他元素的RSD（n=11）均小于10%,测定值与直流电弧原子发射光谱法（ARC-AES）结果基本吻合。因高纯碳化钨粉样品在马弗炉中氧化后主要成分为三氧化钨,因此采用实验方法对三氧化钨标准样品中18种杂质元素进行测定以验证方法正确度,结果表明,测定值与认定值基本一致。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器及工作参数

- 1.2 主要试剂

- 1.3 实验方法

- 1.3.1 样品的前处理

- 1.3.2 标准溶液系列的配制

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品的消解

- 2.1.1 除碳方法的选择

- 2.1.2 氧化条件的优化

- 2.1.3 氧化后样品消解条件的优化

- 2.2 质谱干扰及其消除

- 2.3 基体效应和消除

- 2.4 校准曲线线性方程和检出限

- 2.5 精密度和方法比对试验

- 3 样品分析

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张颖,李林元,张蕾

关键词: 电感耦合等离子体质谱法,高纯碳化钨粉,杂质元素,除碳

来源: 冶金分析 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 株洲硬质合金集团有限公司分测中心,硬质合金国家重点实验室

分类号: O657.63;O614.613

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1000-7571.010660

页码: 8-13

总页数: 6

文件大小: 127K

下载量: 44

### 相关论文文献

- [1].紫钨晶型对超细碳化钨粉粒度的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(05)

- [2].球形碳化钨粉末的制备[J]. 热喷涂技术 2013(01)

- [3].传统流程生产优质超细碳化钨粉的质量控制及粒度检测[J]. 稀有金属与硬质合金 2009(04)

- [4].高纯超细钨和碳化钨粉体的制备（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(06)

- [5].高性能超细碳化钨粉质量影响因素探讨[J]. 硬质合金 2019(05)

- [6].X射线荧光光谱法测定碳化钨粉中钽、铌量[J]. 硬质合金 2017(05)

- [7].硬质合金研磨体形状和规格对中颗粒碳化钨粉末研磨效果的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2020(02)

- [8].X射线荧光光谱法测定碳化钨粉中铁[J]. 冶金分析 2016(04)

- [9].纳米碳化钨粉的生产[J]. 中国钨业 2015(04)

- [10].等离子弧堆焊镍基球形碳化钨涂层摩擦磨损研究[J]. 表面技术 2018(02)

- [11].气体容量法测定碳化钨粉中总碳的影响因素[J]. 江西有色金属 2008(03)

- [12].年产15000吨超细钨粉、碳化钨粉生产项目[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [13].荣德有色超细钨粉及碳化钨粉项目建设取得新进展[J]. 中国粉体工业 2014(04)

- [14].纳米碳化钨粉体的粒度表征[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [15].超细碳化钨粉末制备工艺研究进展[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(02)

- [16].共沉淀法制备含钇的碳化钨粉[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(03)

- [17].钨粉颗粒形貌对配炭混合均匀性及碳化钨粉质量的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(05)

- [18].合金型镍基自熔性碳化钨粉末及涂层性能研究[J]. 热喷涂技术 2014(02)

- [19].不同形貌碳化钨对合金磨损性能的影响[J]. 四川冶金 2018(02)

- [20].超高温雾化制备球形铸造碳化钨粉末形貌控制及性能研究[J]. 中国钨业 2013(01)

- [21].碳化钨、硬质合金文献调研[J]. 中国钨业 2008(05)

- [22].高比表面积碳化钨制备及其在锂空气电池中电催化性能研究[J]. 无机盐工业 2018(12)

- [23].纳米钨粉形貌结构对碳化钨粉末性能的影响[J]. 稀有金属 2014(01)

- [24].高频燃烧红外法测定碳化钨粉中总碳的影响因素研究[J]. 化学工程师 2013(04)

- [25].激光粒度分布仪检测细碳化钨粉方法[J]. 中国钨业 2010(04)

- [26].APT原料粒度分布对碳化钨粉和超细晶硬质合金性能影响[J]. 江西化工 2018(06)

- [27].碳化温度对超细WC粉末性能与合金性能的影响[J]. 硬质合金 2019(05)

- [28].TIG电弧制备碳化钨熔覆层组织及性能的研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(08)

- [29].钨制品的扫描电镜分析[J]. 中国钨业 2012(05)

- [30].直接还原碳化法制备超细碳化钨粉的工艺研究[J]. 中国钨业 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3218610ef2747bd5b4d8987.html