# 一种基因检测试剂加温装置论文和设计-陈钢

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基因检测试剂加温装置，包括箱体和通过设置转轴配套连接的箱盖，所述箱体与箱盖的闭合端安装有弹簧扣，所述箱盖的表面分别嵌入安装有温控面板和控制开关，所述箱体和箱盖的内壁均设置有硬质海绵内胆，位于所述箱体内壁的硬质海绵内胆内部开设有若干通槽，且通槽的底端设置有试管底座，所述通槽内安装有两组限位装置，本实用新型通过设置的真空泵，在加温工作之前，使箱体内保持相对环境，避免细菌生长的同时，在加温工作时，理论上说，在一个密闭环境中，热量传递不会损失，方便传递热量，保证箱体内的温度均匀，温度的精确性取决于装置的密闭性。

### 主设计要求

1.一种基因检测试剂加温装置，包括箱体(1)和通过设置转轴(3)配套连接的箱盖(2)，其特征在于：所述箱体(1)与箱盖(2)的闭合端安装有弹簧扣(6)，所述箱盖(2)的表面分别嵌入安装有温控面板(4)和控制开关(5)，所述箱体(1)和箱盖(2)的内壁均设置有硬质海绵内胆(11)，位于所述箱体(1)内壁的硬质海绵内胆(11)内部开设有若干通槽，且通槽的底端设置有试管底座(13)，所述通槽内安装有两组限位装置(15)，且限位装置(15)内夹持有试管(14)，所述试管(14)的底端依靠试管底座(13)的支撑，所述通槽的内部环绕设置有加热装置(16)，所述箱体(1)内壁的一侧安装有真空泵(7)，且真空泵(7)一侧的顶端设置有进气口(8)，与箱体(1)的内部导通，所述真空泵(7)另一侧的底端设置有出气口(9)，与外界导通，所述箱体(1)底端的内壁内设有蓄电池(12)，所述真空泵(7)与控制开关(5)电性连接。

### 设计方案

1.一种基因检测试剂加温装置，包括箱体(1)和通过设置转轴(3)配套连接的箱盖(2)，其特征在于：所述箱体(1)与箱盖(2)的闭合端安装有弹簧扣(6)，所述箱盖(2)的表面分别嵌入安装有温控面板(4)和控制开关(5)，所述箱体(1)和箱盖(2)的内壁均设置有硬质海绵内胆(11)，位于所述箱体(1)内壁的硬质海绵内胆(11)内部开设有若干通槽，且通槽的底端设置有试管底座(13)，所述通槽内安装有两组限位装置(15)，且限位装置(15)内夹持有试管(14)，所述试管(14)的底端依靠试管底座(13)的支撑，所述通槽的内部环绕设置有加热装置(16)，所述箱体(1)内壁的一侧安装有真空泵(7)，且真空泵(7)一侧的顶端设置有进气口(8)，与箱体(1)的内部导通，所述真空泵(7)另一侧的底端设置有出气口(9)，与外界导通，所述箱体(1)底端的内壁内设有蓄电池(12)，所述真空泵(7)与控制开关(5)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种基因检测试剂加温装置，其特征在于：所述限位装置(15)包括橡胶块(151)、弹性件(152)和金属环(153)，所述橡胶块(151)有四组，均为四分之一圆弧状，且橡胶块(151)与金属环(153)之间通过设置弹性件(152)连接，所述金属环(153)嵌入到通槽四周预设的内槽中。

3.根据权利要求1所述的一种基因检测试剂加温装置，其特征在于：所述加热装置(16)包括第一发热圈(161)和第二发热圈(162)，发热圈由无纺布包裹碳纤维电阻丝组成，所述第一发热圈(161)的环绕直径比第二发热圈(162)的大一倍，并相互串联。

4.根据权利要求1所述的一种基因检测试剂加温装置，其特征在于：所述箱体(1)内壁的另一侧安装有温度传感器(10)，且温度传感器(10)与温控面板(4)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种基因检测试剂加温装置，其特征在于：所述试管底座(13)为海绵垫，且试管底座(13)的顶端开设有圆弧槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及基因检测领域，特别涉及一种基因检测试剂加温装置。

背景技术

基因是遗传的基本单元，携带有遗传信息的DNA或RNA序列，通过复制，把遗传信息传递给下一代，指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息，从而控制生物个体的性状表达，基因检测需要用到基因检测试剂，某些特殊种类的试剂需要加温保存；

现在涉及到一种基因检测试剂加温装置，现有的加热方式，加热不均是一方面，同时保温性较差，加温的同时又应该注意避免给细菌提供良好的生长环境，最后，需要保证试管稳定，加热点若是与试管直接接触加热，可能发生损坏，影响试剂的保存，为此，我们提出一种基因检测试剂加温装置。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种基因检测试剂加温装置，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种基因检测试剂加温装置，包括箱体和通过设置转轴配套连接的箱盖，所述箱体与箱盖的闭合端安装有弹簧扣，所述箱盖的表面分别嵌入安装有温控面板和控制开关，所述箱体和箱盖的内壁均设置有硬质海绵内胆，位于所述箱体内壁的硬质海绵内胆内部开设有若干通槽，且通槽的底端设置有试管底座，所述通槽内安装有两组限位装置，且限位装置内夹持有试管，所述试管的底端依靠试管底座的支撑，所述通槽的内部环绕设置有加热装置，所述箱体内壁的一侧安装有真空泵，且真空泵一侧的顶端设置有进气口，与箱体的内部导通，所述真空泵另一侧的底端设置有出气口，与外界导通，所述箱体底端的内壁内设有蓄电池，所述真空泵与控制开关电性连接。

优选的，所述限位装置包括橡胶块、弹性件和金属环，所述橡胶块有四组，均为四分之一圆弧状，且橡胶块与金属环之间通过设置弹性件连接，所述金属环嵌入到通槽四周预设的内槽中。

优选的，所述加热装置包括第一发热圈和第二发热圈，发热圈由无纺布包裹碳纤维电阻丝组成，所述第一发热圈的环绕直径比第二发热圈的大一倍，并相互串联。

优选的，所述箱体内壁的另一侧安装有温度传感器，且温度传感器与温控面板电性连接。

优选的，所述试管底座为海绵垫，且试管底座的顶端开设有圆弧槽。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1、通过设置的真空泵，在加温工作之前，使箱体内保持相对环境，避免细菌生长的同时，在加温工作时，理论上说，在一个密闭环境中，热量传递不会损失，方便传递热量，保证箱体内的温度均匀，温度的精确性取决于装置的密闭性；

2、通过设置的限位装置，对装有基因检测试剂的试管进行夹持，应对不用规格的试管，方便拆卸取出，保证试管与加热装置形成一定距离的空间，避免加热装置直接与试管接触，同时起到二次保温作用；

3、通过设置的加热装置，两个发热圈内的碳纤维电阻丝，安全环保，相互串联，增大了电阻，从而提高了发热量，环绕分布在试管四周，加温区域均匀。

附图说明

图1为本实用新型一种基因检测试剂加温装置的示意图；

图2为本实用新型一种基因检测试剂加温装置的限位装置示意图；

图3为本实用新型一种基因检测试剂加温装置的发热装置示意图。

图中：1、箱体；2、箱盖；3、转轴；4、温控面板；5、控制开关；6、弹簧扣；7、真空泵；8、进气口；9、出气口；10、温度传感器；11、硬质海绵内胆；12、蓄电池；13、试管底座；14、试管；15、限位装置；151、橡胶块；152、弹性件；153、金属环；16、加热装置；161、第一发热圈；162、第二发热圈。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

实施例1

如图1-3所示，一种基因检测试剂加温装置，包括箱体1和通过设置转轴3配套连接的箱盖2，箱体1与箱盖2的闭合端安装有弹簧扣6，箱盖2的表面分别嵌入安装有温控面板4和控制开关5，箱体1和箱盖2的内壁均设置有硬质海绵内胆11，位于箱体1内壁的硬质海绵内胆11内部开设有若干通槽，且通槽的底端设置有试管底座13，通槽内安装有两组限位装置15，且限位装置15内夹持有试管14，试管14的底端依靠试管底座13的支撑，通槽的内部环绕设置有加热装置16，箱体1内壁的一侧安装有真空泵7，且真空泵7一侧的顶端设置有进气口8，与箱体1的内部导通，真空泵7另一侧的底端设置有出气口9，与外界导通，箱体1底端的内壁内设有蓄电池12，真空泵7与控制开关5电性连接；

通过设置的真空泵7，在加温工作之前，使箱体1内保持真空环境，避免细菌生长的同时，在加温工作时，理论上说，在一个密闭环境中，热量传递不会损失，方便传递热量，保证箱体1内的温度均匀，温度的精确性取决于装置的密闭性。

实施例2

如图2所示，限位装置15包括橡胶块151、弹性件152和金属环153，橡胶块151有四组，均为四分之一圆弧状，且橡胶块151与金属环153之间通过设置弹性件152连接，金属环153嵌入到通槽四周预设的内槽中；

通过设置的限位装置15，对装有基因检测试剂的试管14进行夹持，应对不用规格的试管14，方面拆卸取出，保证试管14与加热装置16形成一定的距离的空间，避免加热装置16直接与试管14接触，同时起到二次保温作用。

实施例3

如图3所示，加热装置16包括第一发热圈161和第二发热圈162，发热圈由无纺布包裹碳纤维电阻丝组成，第一发热圈161的环绕直径比第二发热圈162的大一倍，并相互串联；

如图1所示，箱体1内壁的另一侧安装有温度传感器10，且温度传感器10与温控面板4电性连接；

如图1所示，试管底座13为海绵垫，且试管底座13的顶端开设有圆弧槽，从纵向上对试管14限位；

通过设置的加热装置16，两个发热圈内的碳纤维电阻丝，安全环保，相互串联，增大了电阻，从而提高了发热量，环绕分布在试管14四周，加温区域均匀。

需要说明的是，本实用新型为一种基因检测试剂加温装置，首先，通过弹簧扣6，打开箱体1的箱盖2，将装有基因检测试剂的试管14，放入到硬质海绵内胆11开设的通槽内，试管14底端与试管底座13接触，为试管14提供支撑的同时，从纵向上对试管14限位，试管14依次通过两个限位装置15，橡胶块151对弹性件152挤压，从而使弹性件152压缩，对装有基因检测试剂的试管14进行夹持，应对较大规格的试管14，整个限位装置15的金属环153通过硬质海绵内胆11内产生形变，放置到通槽四周预设的内槽中固定，方面拆卸取出，试管14与加热装置16形成一定距离的空间，避免加热装置16直接与试管14接触，同时起到二次保温作用；

关闭箱盖2后，扣紧弹簧扣6，保证箱体1内的密闭，打开控制开关5，真空泵7开始工作，将箱体1内的空气通过进气口8吸入，再通过出气口9排出，保持箱体1内的真空环境，同时温度传感器10将初始箱体1内的温度信息传递到温控面板4上，型号为TCU680-86，通过温控面板4打开加热装置16，理论上说，在一个密闭环境中，热量传递不会损失，方便传递热量，保证箱体1内的温度均匀，两个发热圈内的碳纤维电阻丝，安全环保，相互串联，增大了电阻，从而提高了发热量，环绕分布在试管14四周，加温区域均匀，调节温控面板4，温控面板4内设的LM317，通过可调电阻改变电流大小，从而改变第一发热圈161和第二发热圈162产生的热功率，从而实现加温工作，整个装置都由蓄电池12供电。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006959.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209669186U

授权时间:20191122

主分类号:C12M 1/00

专利分类号:C12M1/00;C12M1/38;C12M1/34

范畴分类:18H;

申请人:深圳市早知道科技有限公司

第一申请人:深圳市早知道科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场A1002

发明人:陈钢;郑强;吴晓立;李鹰翔;庄喆

第一发明人:陈钢

当前权利人:深圳市早知道科技有限公司

代理人:卢杏艳

代理机构:44405

代理机构编号:深圳市徽正知识产权代理有限公司 44405

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/acb085f4f2db2452c03a73d3.html