# 口腔清洁装置及发光模组论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种口腔清洁装置及发光模组，该口腔清洁装置包含一握杆、一清洁件、一电源、一发光模组，及一启动元件，该握杆包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间，该清洁件设置于该握杆的其中一端部，该电源设置于该握杆的容置空间，该发光模组包括一发光元件及一灯罩，该发光元件位于该握杆的其中一端部且电连接该电源，用以产生光线照射该口腔，该灯罩罩设于该发光元件，用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围，该启动元件，设置于该握杆并外露于该握杆表面且电连接该电源，用以控制该发光元件发光。

### 主设计要求

1.一种口腔清洁装置，适用于清洁一口腔，其特征在于，该口腔清洁装置包括︰一握杆，包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间；一清洁件，设置于该握杆的其中一端部；一电源，设置于该握杆的容置空间；一发光模组，包括一发光元件，位于该握杆的其中一端部且电连接该电源，用以产生光线照射该口腔；及一灯罩，罩设于该发光元件，用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围；及一启动元件，设置于该握杆并外露于该握杆表面且电连接该电源，用以控制该发光元件发光。

### 设计方案

1.一种口腔清洁装置，适用于清洁一口腔，其特征在于，该口腔清洁装置包括︰

一握杆，包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间；

一清洁件，设置于该握杆的其中一端部；

一电源，设置于该握杆的容置空间；

一发光模组，包括

一发光元件，位于该握杆的其中一端部且电连接该电源，用以产生光线照射该口腔；及

一灯罩，罩设于该发光元件，用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围；及

一启动元件，设置于该握杆并外露于该握杆表面且电连接该电源，用以控制该发光元件发光。

2.如权利要求1所述的口腔清洁装置，其特征在于：该灯罩包括一罩体，该罩体具有一开口端、一相反于该开口端的出光端及一容置槽，该容置槽由该开口端往该出光端方向沿一中心轴延伸以容置该发光元件，该罩体还具有一形成该开口端的第一折射部，该第一折射部围绕该发光元件的周侧且具有一介于0.3毫米到5毫米的第一厚度。

3.如权利要求2所述的口腔清洁装置，其特征在于：该罩体还具有一形成该出光端的第二折射部，该发光元件具有一正向出光区，该第二折射部对应于该发光元件的正向出光区且具有一介于0.3毫米到3毫米的第二厚度。

4.如权利要求3所述的口腔清洁装置，其特征在于：该罩体还具有一连接该第一折射部与该第二折射部的第三折射部，且该第三折射部具有一介于0.3毫米到3毫米的第三厚度。

5.如权利要求4所述的口腔清洁装置，其特征在于：该罩体外观呈一半椭圆球状，使该照射范围呈现一椭圆形。

6.如权利要求2所述的口腔清洁装置，其特征在于：该清洁件包括一连杆部，及一设置于该连杆部远离该握杆的一端且适用于清洁该口腔的刷头部，该连杆部可拆卸地套设于该灯罩。

7.如权利要求6所述的口腔清洁装置，其特征在于：该第一折射部具有一邻近该发光元件的第一内侧面，及一相反于该第一内侧面的第一外侧面，该罩体还具有一形成于该第一外侧面用以卡合该连杆部的卡合部。

8.如权利要求6所述的口腔清洁装置，其特征在于：定义该发光元件为第一发光元件，该发光模组还包括一设置于该握杆的其中一端部且电连接该电源的一第二发光元件，用以产生光线照射该口腔。

9.如权利要求1所述的口腔清洁装置，其特征在于：还包含一设置于该握杆的容置空间的牙菌斑检测单元，该牙菌斑检测单元包括一控制模组、一电连接该控制模组且适用于侦测该口腔内的牙菌斑含量的侦测模组，及一电连接该控制模组的警示模组，当该侦测模组侦测出牙菌斑含量超过一预定数值，该侦测模组会传送一讯号给控制模组，该控制模组会控制该警示模组发出警示信息。

10.如权利要求9所述的口腔清洁装置，其特征在于：该警示模组为一震动产生器。

11.如权利要求9所述的口腔清洁装置，其特征在于：该警示模组为一警示灯。

12.如权利要求1所述的口腔清洁装置，其特征在于：还包含一设置于该握杆的容置空间的牙菌斑检测单元，该牙菌斑检测单元包括一控制模组、一电连接该控制模组且适用于侦测该口腔内的牙菌斑含量的侦测模组，当该侦测模组侦测出牙菌斑含量超过一预定数值，该侦测模组会传送一讯号给控制模组，该控制模组会控制该发光元件闪烁。

13.一种发光模组，适用于设置一口腔清洁装置，其特征在于，该口腔清洁装置适用于清洁一口腔，并包含一握杆，该握杆包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间，该发光模组包含：

一发光元件，位于该握杆的其中一端部，用以产生波长介于300奈米至500奈米的光线照射该口腔；及

一灯罩，罩设于该发光元件且用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围，该灯罩包括一罩体，该罩体具有一开口端、一相反于该开口端的出光端及一容置槽，该容置槽由该开口端往该出光端方向沿一中心轴延伸以容置该发光元件，该罩体还具有一形成该开口端的第一折射部，该第一折射部围绕该发光元件的周侧且具有一介于0.3毫米到5毫米的第一厚度。

14.如权利要求13所述的发光模组，其特征在于：该罩体还具有一形成该出光端的第二折射部，该发光元件具有一正向出光区，该第二折射部对应于该发光元件的正向出光区且具有一介于0.3毫米到3毫米的第二厚度。

15.如权利要求14所述的发光模组，其特征在于：该罩体还具有一连接该第一折射部与该第二折射部的第三折射部，且该第三折射部具有一介于0.3毫米到3毫米的第三厚度。

16.如权利要求15所述的发光模组，其特征在于：该罩体外观呈一半椭圆球状，使该照射范围呈现一椭圆形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种清洁装置，尤指一种口腔清洁装置及发光模组。

背景技术

口腔保健与人们的日常生活息息相关，除了会影响进食、咀嚼、吞咽，也进一步影响脸部美学、沟通、社交等人际间的往来互动。尽量于三餐饭后都能利用牙线或牙线棒，将齿间的残留物剔除，搭配漱口稍作清洁。睡前刷牙时也必须有次序并统一方向，逐步仔细清洁各个牙齿与牙龈间的缝隙，预防牙周病的产生。然而，许多人的洁牙观念可能不太正确，往往认为大力刷牙就可以将牙齿清洁干净，但是太过用力其实也会伤害牙齿本身与牙龈。另外，即使表面上看起来已经清洁干净了，其实在牙龈与牙齿交界处仍容易存有牙菌斑，长期下来仍可能造成牙周病而导致齿槽萎缩、牙齿松动等问题。

实用新型内容

为解决上述现有技术不足之处，本实用新型之一目的在于提供一种可发光的口腔清洁装置。

为达到上述目的，本实用新型一种口腔清洁装置在一些实施态样中，包含：一握杆、一清洁件、一电源、一发光模组，及一启动元件。该握杆包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间。该清洁件设置于该握杆的其中一端部。该电源设置于该握杆的容置空间。该发光模组包括一发光元件及一灯罩。该发光元件位于该握杆的其中一端部且电连接该电源，用以产生光线照射该口腔。该灯罩罩设于该发光元件，用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围。该启动元件设置于该握杆并外露预该握杆表面且电连接该电源，用以控制该发光元件发光。

在一些实施态样中，该灯罩包括一罩体，该罩体具有一开口端、一相反于该开口端的出光端及一容置槽，该容置槽由该开口端往该出光端方向沿一中心轴延伸以容置该发光元件，该罩体还具有一形成该开口端的第一折射部，该第一折射部围绕该发光元件的周侧且具有一介于0.3毫米到5毫米的第一厚度。

在一些实施态样中，该罩体还具有一形成该出光端的第二折射部，该发光元件具有一正向出光区，该第二折射部对应于该发光元件的正向出光区且具有一介于0.3毫米到3毫米的第二厚度。

在一些实施态样中，该罩体还具有一连接该第一折射部与该第二折射部的第三折射部，且该第三折射部具有一介于0.3毫米到3毫米的第三厚度。

在一些实施态样中，该罩体外观呈一半椭圆球状，使该照射范围呈现一椭圆形。

在一些实施态样中，该清洁件包括一连杆部，及一设置于该连杆部远离该握杆的一端且适用于清洁该口腔的刷头部，该连杆部可拆卸地套设于该灯罩。

在一些实施态样中，该第一折射部具有一邻近该发光元件的第一内侧面，及一相反于该第一内侧面的第一外侧面，该罩体还具有一形成于该第一外侧面用以卡合该连杆部的卡合部。

在一些实施态样中，定义该发光元件为第一发光元件，该发光模组还包括一设置于该握杆的其中一端部且电连接该电源的一第二发光元件，用以产生光线照射该口腔。

在一些实施态样中，还包含一设置于该握杆的容置空间的牙菌斑检测单元，该牙菌斑检测单元包括一控制模组、一电连接该控制模组且适用于侦测该口腔内的牙菌斑含量的侦测模组，及一电连接该控制模组的警示模组，当该侦测模组侦测出牙菌斑含量超过一预定数值，该侦测模组会传送一讯号给控制模组，该控制模组会控制该警示模组发出警示信息。

在一些实施态样中，该警示模组为一震动产生器。

在一些实施态样中，该警示模组为一警示灯。

在一些实施态样中，还包含一设置于该握杆的容置空间的牙菌斑检测单元，该牙菌斑检测单元包括一控制模组、一电连接该控制模组且适用于侦测该口腔内的牙菌斑含量的侦测模组，当该侦测模组侦测出牙菌斑含量超过一预定数值，该侦测模组会传送一讯号给控制模组，该控制模组会控制该发光元件闪烁。

因此，本实用新型另一目的，在于提供一种可放大照射范围的发光模组。

于是，本实用新型一种发光模组在一些实施态样中，适用于设置一口腔清洁装置，其特征在于，该口腔清洁装置适用于清洁一口腔，并包含一握杆，该握杆包括两相反端部，及一介于该等端部间的容置空间，该发光模组包含：一发光元件，位于该握杆的其中一端部，用以产生波长介于300奈米至500奈米的光线照射该口腔；及一灯罩，罩设于该发光元件且用以折射该发光元件产生的光线以放大该光线于该口腔的照射范围，该灯罩包括一罩体，该罩体具有一开口端、一相反于该开口端的出光端及一容置槽，该容置槽由该开口端往该出光端方向沿一中心轴延伸以容置该发光元件，该罩体还具有一形成该开口端的第一折射部，该第一折射部围绕该发光元件的周侧且具有一介于0.3毫米到5毫米的第一厚度。

在一些实施态样中，该罩体还具有一形成该出光端的第二折射部，该发光元件具有一正向出光区，该第二折射部对应于该发光元件的正向出光区且具有一介于0.3毫米到3毫米的第二厚度。

在一些实施态样中，该罩体还具有一连接该第一折射部与该第二折射部的第三折射部，且该第三折射部具有一介于0.3毫米到3毫米的第三厚度。

在一些实施态样中，该罩体外观呈一半椭圆球状，使该照射范围呈现一椭圆形。

与现有技术相比，本实用新型至少具有以下功效：通过装设于该发光元件于该握杆的其中一端部，使用者在清洁口腔时，即可通过该发光元件观察齿间、牙龈、舌头等地方是否还有未清洁干净之处。此外，该灯罩可将该发光元件产生的光线折射，使照射范围放大，减少使用者欲照射不同角度而需左右移动的困扰。

附图说明

图1为本实用新型的第一实施例的一正视示意图；

图2为图1的分解示意图；

图3为一方块示意图，说明该第一实施例的一电源、一发光元件、一启动元件；

图4为俯视示意图，说明该第一实施例的一灯罩的罩体的外观；

图5为该灯罩的一剖视示意图；

图6为一示意图，说明该发光元件产生的光线经过该灯罩后于一口腔上的照射范围为椭圆形；

图7为本实用新型装置的一第二实施例的一正视示意图；

图8为图7的一分解示意图；

图9为本实用新型装置的一第三实施例的一正视示意图。

具体实施方式

为使审查员了解本实用新型的特征、内容与优点及其所能达成的功效，将本实用新型配合附图，并以实施例的表达形式详细说明如下。在此需说明的是，在本实用新型中所使用的附图，其主旨仅为示意及辅助说明书，未必为本实用新型实施后的真实比例与精准配置，故不应将附图的比例与配置关系局限本实用新型于实际实施上的专利范围。

请参阅图1至图3，本实用新型一种口腔清洁装置的第一实施例适用于清洁一使用者的口腔7(见图6)，且该口腔清洁装置于本实施例中是以一牙刷为例说明，但也可以是一舌苔棒、一牙线棒等，并不以此为限。该第一实施例的口腔清洁装置包含一握杆1、一清洁件2、一电源3、一发光模组4、一启动元件5，及一牙菌斑检测单元6。

该握杆1包括两相反端部11，及一介于该等端部11间的容置空间12。于本实施例中，该握杆1的其中之一端部11与该清洁件2相连接，该握杆1的其中另一端部11具有一与该容置空间12相连通的开口。该清洁件2包括一连接于该握杆1的连杆部21，及一设置于该连杆部21远离该握杆1的一端的刷头部 22，该刷头部22适用于清除牙齿上的牙菌斑、齿间的残留物与舌头上的舌苔。该电源3设置于该握杆1的容置空间12，并由至少一个水银电池组成。该发光模组4设置于该握杆1，并包括一发光元件41及一灯罩42。该发光元件41位于该握杆1的其中另一端部11且电连接该电源3，用以产生光线照射该口腔7。该发光元件41用以产生波长介于300米到500奈米的光线，且较佳地，该光线为波长介于400奈米至410奈米的紫外光，但不以此范围为限。当口腔7内的牙菌斑受到该发光元件41照射，会呈现出紫红色的萤光，该使用者可针对显现紫红色的萤光处加强清洁。当然，该发光元件41也可以是发光二极管，用以照明口腔7内部，深度观察齿间缝隙的残留物或牙齿的健康状态。

该启动元件5设置于该握杆邻近该发光元件41处，并外露于该握杆1表面且电连接该电源3。该启动元件5用以控制该发光元件41发光。于本实施例中，该启动元件5为按压式设计，可受使用者压抵而呈现一受压状态以控制该发光元件41发光，或于压抵解除而呈现一弹起状态以控制该发光元件41不发光。于本其他态样的实施例中，该启动元件5也可为行程开关、按钮开关、组合开关、接近开关，本实用新型不以此为限。

该灯罩42罩设于该发光元件41，并用以折射该发光元件41产生的光线以放大该光线于该口腔7的照射范围8(见图6)。另配合参阅图4与图5，详细地说，该灯罩42包括一具有一开口端431的罩体43，及一自该开口端431周缘朝该握杆1方向延伸的延伸体44。该延伸体44经由该握杆1的其中另一端部11 的开口将该灯罩42卡合于该握杆1，并具有一介于该启动元件5与该电源3之间且电连接该发光元件41的导电接点441。当该启动元件5为该受压状态，该启动元件5会压抵该导电接点441，使该导电接点441触碰于该电源3，该发光元件41与该电源3间则可形成一通路以使该发光元件41发光。当该启动元件5 为该弹起状态，该启动元件5会解除压抵该导电接点441，该发光元件41与该电源3之间则不会形成通路，该发光元件41因此不会发光。

该罩体43外观呈一半椭圆球状，该开口端431呈一椭圆形，并定义该开口端431的长轴为第一轴线L1。该罩体43还具有一相反于该开口端431的出光端432、一介于该开口端431与该出光端432之间且与该开口端431相连通的容置槽433、一形成该开口端431的第一折射部434、一形成该出光端432的第二折射部435，及一连接该第一折射部434与该第二折射部435的第三折射部436。该容置槽433由该开口端431往该出光端432方向沿一中心轴C1延伸以容置该发光元件41。该第一折射部434间隔地围绕该发光元件41的周侧，并具有一邻近该发光元件41的第一内侧面434a，及一相反于该第一内侧面434a的第一外侧面434b。该第一外侧面434a为曲面设计并朝该中心轴C1的方向倾斜。该第一内侧面434a自该开口端431往该出光端432的方向延伸，并延伸方向平行于该中心轴C1。该第二折射部435与该第一折射部434相间隔且对应位于该发光元件41的正向出光区，并具有一邻近该发光元件41的第二内侧面435a，及一相反于该第二内侧面435a的第二外侧面435b。该第三折射部436具有一邻近该发光元件41的第三内侧面436a，及一相反于该第三内侧面436a的第三外侧面436b。该第一内侧面434a、第二内侧面435a及第三内侧面436a三者共同界定出该容置槽433，且该容置槽433由该第一内侧面434a所界定出的部分呈圆柱状，该容置槽433由该第二内侧面435a与该第三内侧面436a所界定出的部分呈半圆球状。该罩体43的大小是配合该握杆1的外径设计，使该灯罩42相较于该握杆1不会太过突兀，或于使用上造成困扰。详细地说，若以该第一轴线L1 为剖线，该第一折射部434、该第二折射部435及该第三折射部436分别具有第一厚度t1、一第二厚度t2及第三厚度t3。该第一厚度t1为该第一内侧面434a 与该第一外侧面434b的距离，且该第一厚度t1是介于0.3毫米到5毫米。于本实施例中，该第一厚度t1为4毫米。该第二厚度t2为该第二内侧面435a与该第二外侧面435b之间的距离所界定出，且该第二厚度t2介于0.3毫米到3毫米。于本实施例中，该第二厚度t2为2.5毫米。该第三厚度t3为该第三内侧面436a 与该第三外侧面436b之间的距离所界定出，且该第三厚度t3介于0.3毫米到3 毫米。于本实施例中，该第三厚度t3为2.5毫米。该罩体43用以折射该发光元件41产生的光线以放大该光线于该口腔7的照射范围8，且通过该罩体43呈半椭圆球状的设计，使该照射范围8呈现出如图6所示的椭圆形状，更加吻合口腔7的外观。

再次参阅图1至图3，该牙菌斑检测单元6设置于该握杆1的容置空间12，并包括一控制模组61、一电连接该控制模组61且适用于侦测该口腔7(见图6) 内的牙菌斑含量的侦测模组62，及一电连接该控制模组61且适用于发出一警示信息的警示模组63。使用者除了可利用该发光元件41进行初步的检视，也可搭配该侦测模组62反复检测口腔7的牙菌斑含量。例如，当该侦测模组62侦测出牙菌斑含量超过一预定数值，该侦测模组62会传送一讯号给控制模组61，该控制模组61会控制该警示模组63发出警示信息，建议使用者需再次加强清洁。该警示模组63可为一震动产生器，当该控制模组61传送讯号至该警示模组63，该警示模组63会产生震动方式的警示信息提醒使用者。该警示模组63也可为一警示灯，该控制模组61于收到该侦测模组62传送的讯号后控制该警示灯发光。在其他的实施态样中，也可以不安装该警示模组63，当该侦测模组62侦测出牙菌斑含量超过一预定数值且传送一讯号给控制模组61，该控制模组61会控制该发光元件41闪烁，提醒使用者牙菌斑含量仍有待清洁的空间，有效降低使用者罹患牙周病或其他口腔7相关疾病的风险。

参阅图7与图8，本实用新型口腔清洁装置之第二实施例包含一握杆1、一清洁件2、一电源3(见图3)、一发光模组4、一启动元件5，及一牙菌斑检测单元6。该电源3、该启动元件5及该牙菌斑检测单元6的结构与功能和第一实施例大致相同，因此不再赘述。该握杆1包括两相反端部11，及一介于该等端部11间的容置空间12。于本实施例中，该其中之一端部11供该发光模组4 的发光元件41与灯罩42设置，且该灯罩42的出光端432是面向该清洁件2。于本实施例中，该其中另一端部11则制作成齿状的外型，使该口腔清洁装置可稳定地站立于一平面，但不限于此结构。该清洁件2同样包括一连杆部21，及一设置于该连杆部21远离该握杆1的一端的刷头部22。需特比说明的是，该连杆部21由透明的材质所制成，并可拆卸地套设于该灯罩42。详细地说，该灯罩42除了包括该第一实施例所述的结构，该灯罩42还具有一形成于该第一外侧面434b用以卡合该连杆部21的卡合部437。具体而言，该连杆部21远离该刷头部22的一端形成有一端口221，该端口221具有一倒L型的卡槽部221a。当该连杆部21通过该端口221套设于该灯罩42，该灯罩42的卡合部437会进入该卡槽部221a，使用者再将该连杆部21旋转一预定角度，将卡合部437锁紧于该卡槽部221a，使该清洁件2锁固于该灯罩42。使用者于清洁口腔7(见图 6)的过程中，可随时通过该启动元件5开启该发光元件41，该发光元件41产生的光线会沿着该透明的连杆部21透出光线以照明使用者的口腔7，或也可拆下该清洁件2，利用该发光元件41经过该灯罩42而产生的椭圆形照射范围8(见图6)，以更加符合口腔7外观，达到更好的检测或照明效果。

参阅图9，本实用新型口腔清洁装置之第三实施例与该第二实施例大致相同，该第三实施例与该第二实施例不同的地方在于，该第三实施例的握杆1的该其中之一端部11具有一透明段111，并定义该发光模组4的发光元件41为第一发光元件41a，该发光模组4还包括一设置于该握杆1的其中一端部11的透明段111且电连接该电源3(见图3)的一第二发光元件41b，该第二发光元件 41b用以产生光线照射口腔7(见图6)，且该第一发光元件41a与该第二发光元件41b的其中之一可发出如第一、第二实施例所述的紫外光，该第一发光元件41a与该第二发光元件41b的其中另一者可为发光二极管。使用者可通过按压该启动元件5，操控该第一发光元件41a与该第二发光元件41b同时发光、其中之一发光或都不发光等多种模式。该第二发光元件41b的出光方向横交于该第一发光元件41a的出光方向，使用者因此不需刻意将该其中之一端部11朝向口腔 7，即可轻易地使第二发光元件41b产生的光线照射于口腔7。

综上所述，本实用新型口腔清洁装置通过装设该发光元件41于该握杆1 的其中一端部11，使用者在清洁口腔7时，即可通过该发光元件41观察齿间、牙龈、舌头等地方是否还有未清洁干净之处。此外，该灯罩42可将该发光元件 41产生的光线折射，使照射范围8放大，减少使用者欲照射不同角度而需左右移动的困扰。再者，该牙菌斑检测单元6可以进一步侦测口腔7内的牙菌斑含量，以避免使用者未确实清洁，达到彻底清洁口腔的目的。

以上所述实施例仅为说明本实用新型的技术思想及特点，其目的在使熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并非用以限定本实用新型的专利范围，即凡是依本实用新型所揭示的精神所作的均等变化或修饰，仍应涵盖在本实用新型的专利范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295438.5

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:TW

国家/省市:71(台湾)

授权编号:CN209846407U

授权时间:20191227

主分类号:A46B15/00

专利分类号:A46B15/00;A61B5/00;A61C19/04;F21V33/00;F21W131/202

范畴分类:15G;

申请人:简群芳

第一申请人:简群芳

申请人地址:中国台湾新北市新庄区双凤路117号7楼

发明人:简群芳

第一发明人:简群芳

当前权利人:简群芳

代理人:成实

代理机构:51251

代理机构编号:成都三诚知识产权代理事务所(普通合伙) 51251

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c05a23f1fece9abfc23551af.html