# 微波信号功率频谱分析仪测量方法研究

姚妍萍

中国飞行试验研究院陕西西安710089

摘要：随着雷达电子战的发展，微波工作频率不断攀升，电域的测频方案由于测量带宽的限制，无法满足电子侦察的发展需求。严格来讲，测量微波信号功率一般采用功率计进行闭环测试，但在进行电磁环境测试时需要用频谱分析仪对微波信号功率进行开环测试。基于此，本文主要阐述了频谱分析仪的组成、微波信号功率的测量方法、测量误差及减小误差的方法、多频测量等，希望能为今后我国微波工作的发展带来一定的帮助。

关键词：微波信号；功率频谱分析仪；测量

一、频谱分析仪的组成

（1）衰减器和放大器的作用是调节进入混频器的信号电平，防止因信号过大而在混频器引起失真或因信号过小而被噪声淹没；

（2）低通滤波器可以抑制镜像频率的产生；

（3）中频滤波器的带宽被称为频谱分析仪的分辨率带宽，决定着频谱分析仪的信号分辨率，同时又与频谱分析仪的扫描速度相关；

（4）视频滤波器的带宽称为频谱分析仪的视频带宽，决定了频谱分析仪的显示平坦度；检波器是影响频谱分析仪测量信号功率的关键器件，检波方式不同，测量结果也不同；

（5）斜波发生器产生的斜波电压控制压控振荡器完成测试频段的扫描，同时供给显示单元电压，将模数变换的结果在显示器上显示出来。

二、微波信号功率的测量方法

确定频段内干扰信号的数量后，就可以利用频谱分析仪的功率测量功能对每一干扰信号进行比较精确的功率测量。测量步骤如下：

（1）将被测信号中心频率置于频谱分析仪显示的中心，恰当设置扫描带宽；RBW和VBW。

（2）调整频谱分析仪输入衰减器和参考电平，使信号接近显示的顶部；

（3）进入占用带宽测量模式，设置检波器工作方式等参数，测量信号的占用带宽；

（4）进入信道功率测量模式，读取频谱分析仪显示的干扰电平功率值，并根据实际情况对其进行相应的处理。不同频谱分析仪的测量方法和步骤不尽雷同，具体使用时请参阅相应操作手册。

三、测量误差及减小误差的方法

对测量误差影响较大的因素包括检波方式、信号特性、噪声电平和测试系统本身的误差。

3.1检波方式

检波器的主要作用是产生与中频交流信号成正比的直流电平。目前频谱分析仪常用的检波方式有有效值检波、均值检波、抽样检波和最大值（包括峰值和负峰值）检波等。

（1）有效值检波也称均方根值检波，其主要工作原理是将交流信号转化为与其均方根值成正比的直流信号，因而代表信号的实际功率。它适合于大多数信号的功率测量，其测量结果与功率计基本相同。在进行信号功率测量时我们推荐使用这种方式。

（2）均值检波是将交流信号转化为与其均值成正比的直流信号。

（3）抽样检波是将交流信号转化为与其抽样值成正比的直流信号，适合于对噪声信号进行功率测量。如果频谱分析仪没有有效值检波方式，则可采用抽样或均值检波方式进行信号的功率测量。

（4）峰值检波是将信号的最大值或最小值转换为直流信号的值。峰值检波适合脉冲信号峰包功率测量；负峰值检波适合捕捉淹没于噪声中的微弱的正弦波信号，因为它对噪声可以产生抑制作用。

3.2信号特性

在进行电磁环境测试时，如果微波信号的射频带宽大于频谱分析仪分辨率带宽的15倍，就可以把微波信号近似等效为白噪声进行功率测量。对于带宽普遍较宽的微波信号，这个条件非常容易满足。如微波信号的最低传输带宽为2MHz，则当RBW=30kHz时，射频带宽为RBW的67倍，满足上述要求。

四、多频测量

在实际频谱杂乱的电子战环境中，微波信号可能包含多个频率，此时测频接收机应具备同时测量多个频率的能力，多频测量方案能很好克服IFM只能测单频信号频率的问题。

4.1基于波长扫描

波长扫描是电或光域中信号频率测量十分强大的工具，可以实现同时测量多个单频信号的频率。光电检测后，在较宽频率范围内的微波频谱被逐点记录。其中一种方法是扫描光源的波长，应强调的是扫描过程中需要精细的扫描步长，以确保测频的高分辨率。采用波长扫描结合傅里叶余弦变换实现测频方法示。通过改变可调激光器的波长得到多组微波功率值。对所获的数据进行傅里叶余弦变换，可以得到待测微波信号的频域信息。实验中可以实现对两个频率差为15MHz信号的鉴别，测频范围为0GHz～19GHz。2011年，浙江大学研究人员在此基础上做了相应的改进，采用单个可调激光源和无直流偏置的相位调制方式对信号进行处理，简化了测量系。另一种方法是采用具有固定波长的激光源，使用光滤波器对光源的波长进行扫描，该原理可以克服光源不稳定对测量结果造成的影响。为了在光域实现对频率较为精细的扫描，可以使用具有超窄带宽的SBS增益谱或损耗谱。2016年，悉尼大学研究人员采用在集成非线性脊型波导实现SBS效应的方法，构建微波光子带阻滤波器，在不同通带内建立具有大斜率的分布式ACF函数，从而实现微波信号的频率测量。试验得到的测频范围为9GHz～38GHz，测量误差小于1MHz。

4.2基于时域脉冲整形的实时傅里叶变换

典型的时域脉冲整形系统由两个共轭色散元件（即具有相等幅度但相反符号的色散）以及放置在两个色散元件之间的电光调制器组成。该系统可以实现输出为输入信号傅里叶变换波形的功能。通过测量输出信号的时域波形并经过相应的尺度变换即可获得待测信号的频率，基于该原理可以实现同时测量多个单频信号的频率。由于超短脉冲的频谱宽度远远超出了现有光电探测器和示波器的观测带宽，导致频谱分辨率差。可以利用时空对偶性，引入由时间透镜组成的时域放大系统，放大超短脉冲。超短脉冲时域波形被展宽，便可用常规示波器来显示波形。实验中可以实现的测频带宽超过20GHz，分辨率达到1GHz。若实验中色散匹配做到更准确并且使用较大瞳孔尺寸的时间透镜，分辨率会有所提高。

结束语

综上所述，随着信号处理的深入应用和电子技术的迅猛发展，电子战环境日益复杂，电子侦察需要不断发展以适应日益复杂的电磁环境，基于微波信号频率测量方案也将不断创新，以满足电子侦察的发展需求，同时也在一定程度上推动着我国的经济进步。

参考文献：

[1]杨婷.混频器测试方法的研究[J].黑龙江科技信息，2016（36）

[2]杨德强.微波检波器设计及其在天线实验中的应用[J].实验科学与技术，2017（01）

[3]王恒.基于双音外差的电光相位调制器半波电压自校准测量方法[J].物理学报，2015（12）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c0ca6bf13fa1991817c2b7fd.html