# 一种新型皮革摩擦试验机论文和设计-傅紫琴

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型皮革摩擦试验机，包括机座、试样安装平台一、试样安装平台二、摩擦压头和摩擦压头固定装置，所述试样安装平台一和试样安装平台二结构相同，且平行设置在机座上，所述摩擦压头的数量为2个，均通过摩擦压头固定装置固定在机座上，试样安装平台一和试样安装平台二的上方均对应一个摩擦压头。测试样固定更为简单，操作更加方便，通过试样安装平台一、试样安装平台二两个测试工位的设计，大大提高了皮革的耐磨测试工作效率，并且还可以对两个测试工位的样品进行比对。

### 主设计要求

1.一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：包括机座（1）、试样安装平台一（2）、试样安装平台二（3）、摩擦压头（4）和摩擦压头固定装置（5），所述试样安装平台一（2）和试样安装平台二（3）结构相同，且平行设置在机座（1）上，所述摩擦压头（4）的数量为2个，均通过摩擦压头固定装置（5）固定在机座（1）上，试样安装平台一（2）和试样安装平台二（3）的上方均对应一个摩擦压头（4）。

### 设计方案

1.一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：包括机座（1）、试样安装平台一（2）、试样安装平台二（3）、摩擦压头（4）和摩擦压头固定装置（5），所述试样安装平台一（2）和试样安装平台二（3）结构相同，且平行设置在机座（1）上，所述摩擦压头（4）的数量为2个，均通过摩擦压头固定装置（5）固定在机座（1）上，试样安装平台一（2）和试样安装平台二（3）的上方均对应一个摩擦压头（4）。

2.根据权利要求1所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述试样安装平台一（2）上设有拉伸调节装置一（21）、拉伸调节装置二（22）、导杆（23）和滑动平板（24），所述导杆（23）分别平行设置在试样安装平台一（2）上，滑动平板（24）滑动设置在导杆（23）上，所述拉伸调节装置一（21）设置在滑动平板（24）的一侧，拉伸调节装置二（22）固定在滑动平板（24）的另一侧上方，所述机座（1）内设有控制滑动平板（24）往复运动的驱动机构（6）。

3.根据权利要求2所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述拉伸调节装置一（21）包括调节手柄（211）、拉伸调节杆（212）、滑块（213）、压紧夹板一（214）和锁紧旋钮一（215）；拉伸调节杆（212）一端连接调节手柄（211），另一端穿过滑块（213）中间，另一端穿过滑块（213）中间位置，所述压紧夹板一（214）通过锁紧旋钮一（215）活动固定在滑块（213）上。

4.根据权利要求2所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述拉伸调节装置二（22）包括锁紧旋钮二（221）和压紧夹板二（222），所述压紧夹板二（222）通过锁紧旋钮二（221）滑动固定在滑动平板（24）上。

5.根据权利要求2所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述驱动机构（6）包括电机（61）、偏心轮（62）、偏心轴（63）、连杆（64）、移动架（65）和球头关节轴承（66），所述电机的输出轴上设置偏心轮（62），所述偏心轮（62）上设有偏心轴（63），连杆（64）的一端通过球头关节轴承（66）与偏心轴（63）连接，另一端通过球头关节轴承（66）与移动架（65）连接，所述机座（1）上位于移动架（65）处设有条形通孔（11），移动架（65）透过条形通孔（11）与滑动平板（24）连接。

6.根据权利要求2所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述摩擦压头固定装置（5）包括固定座（51）、支撑横梁（52）和锁紧螺栓（53），所述支撑横梁（52）通过旋转轴（54）设置其固定座（51）上，锁紧螺栓（53）设置在固定座（51）和支撑横梁（52）上；摩擦压头（4）固定设置在支撑横梁（52）上，所述旋转轴（54）的轴中心与摩擦压头（4）的摩擦面水平。

7.根据权利要求1所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述摩擦压头（4）的上方还设有配重块（41）。

8.根据权利要求1所述的一种新型皮革摩擦试验机，其特征在于：所述机座（1）上设有电源按键、启动\/关闭按键和控制面板，所述控制面板内设有清零键、试验次数选择按键和试验时间选择按键。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及服装、鞋、包类技术领域，具体是一种新型皮革摩擦试验机。

背景技术

皮革耐摩擦色牢度是模拟皮革制品在日常使用或加工过程中，因经受摩擦作用，表面涂层损坏、脱落、变色和摩擦材料被沾色的情况。皮革摩擦色牢度是衡量皮革产品质量的重要指标之一，考核皮革摩擦色牢度，是采用羊毛毡在皮革试样表面摩擦一定次数后，检查试样表面变化，用灰卡目测评定羊毛毡的沾色等级。摩擦色牢度不合格，对于消费者，会影响正常使用，特别是含可迁移偶氮染料的产品，还会危及人体健康；目前皮革摩擦色牢度的摩擦压头在摩擦时易发生倾斜，导致向下的作用力发生倾斜，从而会出现测试毛毡沾色不均匀，影响了测试结果的评级。另外，目前摩擦色牢度为一工位，也影响了测试效率。

实用新型内容

实用新型目的：针对上述现有技术中存在的问题和不足，本实用新型的目的是提供一种新型皮革摩擦试验机。

技术方案：达到上述目的，本实用新型所述的一种新型皮革摩擦试验机，包括机座、试样安装平台一、试样安装平台二、摩擦压头和摩擦压头固定装置，所述试样安装平台一和试样安装平台二结构相同，且平行设置在机座上，所述摩擦压头的数量为2个，均通过摩擦压头固定装置固定在机座上，试样安装平台一和试样安装平台二的上方均对应一个摩擦压头。

进一步地，所述试样安装平台一上设有拉伸调节装置一、拉伸调节装置二、导杆和滑动平板，所述导杆分别平行设置在试样安装平台一上，滑动平板滑动设置在导杆上，所述拉伸调节装置一设置在滑动平板的一侧，拉伸调节装置二固定在滑动平板的另一侧上方，所述机座内设有控制滑动平板往复运动的驱动机构

进一步地，所述拉伸调节装置一包括调节手柄、拉伸调节杆、滑块、压紧夹板一和锁紧旋钮；拉伸调节杆一端连接调节手柄，另一端穿过滑块中间，另一端穿过滑块中间位置，所述压紧夹板一通过锁紧旋钮活动固定在滑块上。

进一步地，所述拉伸调节装置二包括锁紧旋钮、压紧夹板一，所述压紧夹板一通过锁紧旋钮二滑动固定在滑动平板上。

进一步地，所述驱动机构包括电机、偏心轮、偏心轴、连杆、移动架和球头关节轴承，所述电机的输出轴上设置偏心轮，所述偏心轮上设有偏心轴，连杆的一端通过球头关节轴承与偏心轴连接，另一端通过球头关节轴承与移动架连接，所述机座上位于移动架处设有条形通孔，移动架透过条形通孔与滑动平板连接。

进一步地，摩擦压头固定装置包括固定座、支撑横梁和锁紧螺栓，所述支撑横梁通过旋转轴设置其固定座上，锁紧螺栓设置在固定座和支撑横梁上；摩擦压头固定设置在支撑横梁上，所述旋转轴的轴中心与摩擦压头的摩擦面水平。支撑横梁与固定座的设计，使得能够带动摩擦压头围绕固定座旋转，方便样品的放置，并且摩擦压头向下用力时，不会发生倾斜，从而确保毛毡沾色均匀。

进一步地，所述摩擦压头的上方还设有配重块。

进一步地，所述机座上设有电源按键、启动\/关闭按键；

和控制面板，所述控制面板内设有清零键、试验次数选择按键和试验时间选择按键。

上述技术方案可以看出，本实用新型的有益效果为：

本实用新型所述的一种新型皮革摩擦试验机，结构设计合理，测试样固定更为简单，操作更加方便，通过试样安装平台一、试样安装平台二两个测试工位的设计，大大提高了皮革的耐磨测试工作效率，并且还可以对两个测试工位的样品进行比对。

附图说明

图1为本实用新型立体结构示意图；

图2为本实用新型的俯视结构示意图；

图3为本实用新型的驱动机构结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型。

如图1-3所示的一种新型皮革摩擦试验机，包括机座1、试样安装平台一2、试样安装平台二3、摩擦压头4和摩擦压头固定装置5，所述试样安装平台一2和试样安装平台二3结构相同，且平行设置在机座1上，所述摩擦压头4的数量为2个，均通过摩擦压头固定装置5固定在机座1上，试样安装平台一2和试样安装平台二3的上方均对应一个摩擦压头4。

所述试样安装平台一2上设有拉伸调节装置一21、拉伸调节装置二22、导杆23和滑动平板24，所述导杆23分别平行设置在试样安装平台一2上，滑动平板24滑动设置在导杆23上，所述拉伸调节装置一21设置在滑动平板24的一侧，拉伸调节装置二22固定在滑动平板24的另一侧上方，所述机座1内设有控制滑动平板24往复运动的驱动机构6。

所述拉伸调节装置一21包括调节手柄211、拉伸调节杆212、滑块213、压紧夹板一214和锁紧旋钮一215；拉伸调节杆212一端连接调节手柄211，另一端穿过滑块213中间，另一端穿过滑块213中间位置，所述压紧夹板一214通过锁紧旋钮一215活动固定在滑块213上。

所述拉伸调节装置二22包括锁紧旋钮二221和压紧夹板二222，所述压紧夹板二222通过锁紧旋钮二221滑动固定在滑动平板24上。

所述驱动机构6包括电机61、偏心轮62、偏心轴63、连杆64、移动架65和球头关节轴承66，所述电机的输出轴上设置偏心轮62，所述偏心轮62上设有偏心轴63，连杆64的一端通过球头关节轴承66与偏心轴63连接，另一端通过球头关节轴承66与移动架65连接，所述机座1上位于移动架65处设有条形通孔11，移动架65透过条形通孔11与滑动平板24连接。

所述摩擦压头固定装置5包括固定座51、支撑横梁52和锁紧螺栓53，所述支撑横梁52通过旋转轴54设置其固定座51上，锁紧螺栓53设置在固定座51和支撑横梁52上；摩擦压头4固定设置在支撑横梁52上，所述旋转轴54的轴中心与摩擦压头4的摩擦面水平。

所述摩擦压头4的上方还设有配重块41。

所述机座1上设有电源按键、启动\/关闭按键和控制面板，所述控制面板内设有清零键、试验次数选择按键和试验时间选择按键。

新型皮革耐磨机的工作方法，具体工作方法如下：

（1）、分别将试样安装平台一2和试样安装平台二3上锁紧旋钮一215和锁紧旋钮二221旋松，使压紧夹板一214和压紧夹板二222向上抬起；

（2）、取试样正面朝上，放入压紧夹板一214和压紧压板二222内，分别置于试样安装平台一2和试样安装平台二3的中心位置上。

（3）、将拉伸调节装置一21上锁紧旋钮一215锁紧使压紧夹板一214压紧试样的一端，再扯住试样另一端并通过拉伸调节装置二22上锁紧旋钮二221锁紧。

（4）、调节拉伸调节装置一21的调节手柄211，使得试样沿摩擦方向拉伸10%，观察标示延伸刻度指示，试样固定在试样安装平台一2和试样安装平台二3上平整且不皱折，夹持试样时，试样的边缘与夹持的边缘成90度角；

（5）锁紧螺栓53旋松，抬起摩擦压头4将其紧靠在试样安装平台一2和试样安装平台二3后侧；

（6）取一块新的毛毡稳固地放置在摩擦压头4的下表面，轻轻地将摩擦压头4分别置于试样安装平台一2和试样安装平台二3的试样表面上。

（7）运行到设定的次数后，机器便自动停止运行，同时蜂鸣器提醒试验人员，通过控制面板中的时间显示，可观察试验的运行时间，按下“启动\/关闭”键便停止鸣响，试验结束；

（8）按下控制面板中的清零键，便使得上次试验的试验次数和试验时间清零；

（9）再次将摩擦压头4旋转至在试样安装平台一2和试样安装平台二3后侧，取下毛毡；

（10）放松试样安装平台一2和试样安装平台二3上锁紧旋钮一215和锁紧旋钮二221，使压紧夹板一214和压紧夹板二222均向上抬起，取下试样，取下的毛毡和试样需放在干净桌面或白纸上。

（11）关闭电源，清理试验机。

实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围，在阅读了本实用新型之后，本领域技术人员对本实用新型的各种等价均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271424.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209460123U

授权时间:20191001

主分类号:G01N 19/04

专利分类号:G01N19/04;G01N3/56

范畴分类:31E;

申请人:大加利（太仓）质量技术检测中心有限公司;温州市万丰检测设备有限公司

第一申请人:大加利（太仓）质量技术检测中心有限公司

申请人地址:215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇岳阳路98号

发明人:傅紫琴;祝婉婉;左小玮;檀莹;赵娇;邵思妤;郭胜岚;姜文良;陈小可

第一发明人:傅紫琴

当前权利人:大加利（太仓）质量技术检测中心有限公司;温州市万丰检测设备有限公司

代理人:王克兰

代理机构:32267

代理机构编号:苏州市方略专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cfcca50ea0df8106c3ba5f75.html