# 电磁流量计磁场测量研究与磁场重构的实现

### 论文摘要

电磁流量计是重要的工业计量器具,依靠导电介质流过磁场产生的电信号进行测量。因此,工作磁场的稳定性、可靠性直接影响其输出性能。磁场的测量是保证产品设计、试验、检验的重要手段。然而,目前普遍使用的高斯计、磁强计等磁场测量设备都是进行磁场的单点、静态测量,难以反应磁场的变化、分布等情况。而电磁流量计工作磁场大多为交变磁场,且其空间分布是影响其测量精度的重要因素。因此,现有的磁场测量设备难以满足电磁流量计磁场的测量需求。本文根据上述问题开发基于虚拟仪器技术的磁场测量系统,利用霍尔芯片结合NI数据采集系统的方法对磁场参数进行测量,对磁场的大小、频率等情况进行实时监测。同时,结合测量点坐标,对磁场数据进行可视化处理,使磁场分布情况更直观。为了提高测量数据的可靠性,本文对霍尔效应进行了深入地理论分析,找出霍尔电压产生非线性误差的原因,通过实际测量数据,对输出信号进行拟合。通过Lab VIEW软件平台对实时数据进行修正。同时为了提高测量效率,开发了多点同步测量霍尔探头,实现磁场分布的快速测量。通过理论分析、试验测试、软件算法编制、硬件平台搭建,建立了动态磁场测量的方法,以及磁场可视化的系统。实验结果表明,本文开发的测量系统可以有效监测电磁流量计工作磁场的变化,获取准确的实时数据,并以波形、空间分布图的形式显示。有效解决了现有磁场测量设备无法解决全面测量磁场信息的难题。

### 论文目录

- 引言

- 1.绪论

- 1.1 .研究的相关背景

- 1.1.1 .电磁流量计简介

- 1.1.2 .磁场测量在电磁流量计中应用

- 1.1.3 .磁场测量的扩展应用

- 1.2 .国内外研究现状

- 1.3 .本文研究的主要内容

- 2.磁场测量方法及选择

- 2.1 .磁场测量方法

- 2.1.1 .磁场参数的特点

- 2.1.2 .磁测方法简介

- 2.2 .霍尔效应的原理及优缺点

- 3.硬件平台搭建

- 3.1 .硬件平台整体设计思路

- 3.2 .霍尔探头设计

- 3.2.1 .霍尔元件选型

- 3.2.2 .压控恒流源电路设计

- 3.3 .数据采集系统搭建

- 4.测量程序开发

- 4.1 .虚拟仪器技术

- 4.2 .LabVIEW开发环境

- 4.3 .磁场测量的程序方案

- 4.3.1 .数据采集方案

- 4.3.2 .程序方案

- 4.4 .测量程序

- 4.4.1 .用户界面设计

- 4.4.2 .程序代码设计

- 5.仪器操作与试验

- 5.1 .磁场测量系统操作说明

- 5.2 .磁场测量仪不确定度分析

- 5.3 .试验与分析

- 5.3.1 .仪器校正

- 5.3.2 .动态磁场测量

- 5.3.3 .多点静态磁场测量

- 5.3.4 .注意事项

- 6.总结与展望

- 参考文献

- 附录A 霍尔传感器校正数据

- 致谢

- 英文摘要

- 中文摘要

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 陈杭武

导师: 王让定,严迪群

关键词: 磁场测量,虚拟仪器,霍尔,流量计

来源: 宁波大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 物理学,仪器仪表工业,计算机软件及计算机应用

单位: 宁波大学

分类号: O441;TP311.52;TH814.93

DOI: 10.27256/d.cnki.gnbou.2019.000971

总页数: 56

文件大小: 2287K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].浅议电磁流量计的安装[J]. 新疆化工 2016(04)

- [2].化工生产中电磁流量计的安装及注意事项[J]. 新疆化工 2016(01)

- [3].电磁流量计的故障分析[J]. 新疆化工 2010(03)

- [4].化工生产中电磁流量计的安装及注意事项[J]. 新疆化工 2016(02)

- [5].容积法校验出厂管道式电磁流量计的应用探讨[J]. 净水技术 2020(02)

- [6].艾默生发布可抗噪声干扰的新型浆液电磁流量计[J]. 石油化工自动化 2020(02)

- [7].常见电磁流量计故障及解决方案[J]. 仪器仪表用户 2020(09)

- [8].电磁流量计误差分析与研究[J]. 自动化应用 2018(11)

- [9].管道式电磁流量计在线校准要求的探讨[J]. 计量与测试技术 2019(02)

- [10].浅析电磁流量计产生误差的原因[J]. 工业设计 2017(10)

- [11].电磁流量计故障检查分析和排除[J]. 化工科技 2018(05)

- [12].低噪音电磁流量计用信号电缆的结构设计[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2017(02)

- [13].电磁流量计的故障分析及处理[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(03)

- [14].基于气液两相流条件下电磁流量计流场动力学计算与仿真研究[J]. 工业计量 2017(05)

- [15].关于电磁流量计标定的建议[J]. 中国计量 2016(01)

- [16].电磁流量计的使用及维护[J]. 自动化与仪器仪表 2013(06)

- [17].从“电磁流量计的工作原理”谈起[J]. 湖南教育(下) 2011(08)

- [18].铂铱电极在电磁流量计上的应用及生产现状[J]. 工业计量 2009(S2)

- [19].电磁流量计故障原因分析和探讨[J]. 工业计量 2009(S2)

- [20].电磁流量计常见问题分析和解决方法[J]. 计测技术 2017(S1)

- [21].浅谈电磁流量计的选型及应用[J]. 中国仪器仪表 2018(05)

- [22].一种电磁流量计权函数仿真求解方法[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [23].电池供电电磁流量计应用效果验证[J]. 机电一体化 2009(01)

- [24].液态铅铋电磁流量计初步标定实验与分析[J]. 核技术 2014(08)

- [25].电磁流量计常见问题及对策[J]. 柳钢科技 2013(04)

- [26].封闭管道中电磁流量计在线计量的方法和实施策略研究[J]. 中国计量 2012(06)

- [27].电磁流量计在煤化工应用中存在的问题[J]. 广东化工 2011(08)

- [28].浆液型电磁流量计在煤化工水煤浆行业的研究应用[J]. 中外企业家 2010(06)

- [29].浆液型电磁流量计在煤化工水煤浆行业的研究应用[J]. 中国仪器仪表 2010(12)

- [30].浅谈电磁流量计[J]. 计量与测试技术 2009(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0caa20be4c3233bed386073.html