# 一种可调温肠内营养液加热器论文和设计-王利娟

### 全文摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其是一种可调温肠内营养液加热器，包括矩形箱和输液管，所述矩形箱的左端插接有输液管，所述连接套管的顶端插接有温度传感器，所述矩形箱的顶端中心位置螺钉连接有温度显示器。本实用新型通过温度传感器对输液管内液体实时进行监测，能够更加清晰了解营养液的温度，可以根据营养液的温度进行选择一个或者多个加热螺旋管对输液管同时进行加热或者降温，加快了加热或者降温的速度；加热棒与温度控制器配合连接，温度控制器可以根据温度显示器上显示的温度对加热棒进行调控调档，分为九个档次，可使用单个加热支杆或者多个加热支杆对水槽内的水进行加热，更加方便的对肠内营养液进行温度调控，实用性强。

### 主设计要求

1.一种可调温肠内营养液加热器，包括矩形箱（1）和输液管（2），所述矩形箱（1）的左端插接有输液管（2），所述输液管（2）从左至右贯穿矩形箱（1），其特征在于：所述输液管（2）在矩形箱（1）的内腔部分均匀套接有四个连接套管（3），所述连接套管（3）的顶端插接有温度传感器（4），所述温度传感器（4）的底端延伸到输液管（2）的内腔，所述矩形箱（1）的顶端中心位置螺钉连接有温度显示器（6），所述温度传感器（4）通过导线（5）与温度显示器（6）连接，每两个所述连接套管（3）之间连接的输液管（2）外侧均套接有加热螺旋管（7），所述矩形箱（1）的底端焊接有矩形槽（8），所述矩形槽（8）的内腔底端螺钉连接有加热循环装置（9），所述加热循环装置（9）的顶端与加热螺旋管（7）连接，所述加热循环装置（9）包括水槽（91），所述水槽（91）的顶端插接有连接管（92），所述连接管（92）的顶端与加热螺旋管（7）连接，所述连接管（92）的底端延伸到水槽（91）的内腔，所述水槽（91）的底端左侧插接有出水口（93），所述水槽（91）的底端右侧连接有进水口（96），所述水槽（91）的中部开设有凹槽（94），所述凹槽（94）的内腔卡接有水泵（95），所述水泵（95）的左端延伸到水槽（91）的内腔，所述水槽（91）的内腔右侧插接有加热棒（97），所述加热棒（97）的右端延伸出水槽（91）与温度控制器（98）连接。

### 设计方案

1.一种可调温肠内营养液加热器，包括矩形箱（1）和输液管（2），所述矩形箱（1）的左端插接有输液管（2），所述输液管（2）从左至右贯穿矩形箱（1），其特征在于：所述输液管（2）在矩形箱（1）的内腔部分均匀套接有四个连接套管（3），所述连接套管（3）的顶端插接有温度传感器（4），所述温度传感器（4）的底端延伸到输液管（2）的内腔，所述矩形箱（1）的顶端中心位置螺钉连接有温度显示器（6），所述温度传感器（4）通过导线（5）与温度显示器（6）连接，每两个所述连接套管（3）之间连接的输液管（2）外侧均套接有加热螺旋管（7），所述矩形箱（1）的底端焊接有矩形槽（8），所述矩形槽（8）的内腔底端螺钉连接有加热循环装置（9），所述加热循环装置（9）的顶端与加热螺旋管（7）连接，所述加热循环装置（9）包括水槽（91），所述水槽（91）的顶端插接有连接管（92），所述连接管（92）的顶端与加热螺旋管（7）连接，所述连接管（92）的底端延伸到水槽（91）的内腔，所述水槽（91）的底端左侧插接有出水口（93），所述水槽（91）的底端右侧连接有进水口（96），所述水槽（91）的中部开设有凹槽（94），所述凹槽（94）的内腔卡接有水泵（95），所述水泵（95）的左端延伸到水槽（91）的内腔，所述水槽（91）的内腔右侧插接有加热棒（97），所述加热棒（97）的右端延伸出水槽（91）与温度控制器（98）连接。

2.根据权利要求1所述的一种可调温肠内营养液加热器，其特征在于，所述加热螺旋管（7）的数量为三个。

3.根据权利要求1所述的一种可调温肠内营养液加热器，其特征在于，所述加热棒（97）的形状为“山”字形、且包括三个独立加热分支。

4.根据权利要求1所述的一种可调温肠内营养液加热器，其特征在于，所述加热螺旋管（7）的内直径与输液管（2）的外直径相同。

5.根据权利要求1所述的一种可调温肠内营养液加热器，其特征在于，所述水槽（91）的内腔装有清水。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其涉及一种可调温肠内营养液加热器。

背景技术

肠内营养是经胃肠道提供代谢需要的营养物质及其他各种营养素的营养支持方式，其决定于时间长短、精神状态与胃肠道功能，肠内营养的途径有口服和经导管输入两种其中经导管输入以包括鼻胃管，鼻十二指肠管，鼻空肠管和胃空肠造瘘管，随着近年来对胃肠道结构和功能研究的深入，逐步认识到胃肠道不单纯是消化吸收器官，同时是重要的免疫器官，正因如此，较之胃肠外营养支持，EN的优越性除体现在营养素直接经肠吸收、利用，更符生理、给药方便、费用低廉外，更显示有助于维持肠黏膜结构和屏障功能完整性的优点，故在决定提供何种营养支持方式时，首选EN已成为众多临床医师的共识；肠内营养混悬液为复方制剂，其主要成份为水，麦芽糊精，乳清蛋白水解物，植物油，维生素，矿物质和微量元素等人体必需的营养要素，本品是一种淡黄色至淡黄棕色乳状混悬液，味微酸，适用于有胃肠道功能或部分胃肠道功能，而不能或不愿进食足够数量的常规食物，以满足机体营养需求的应进行肠内营养治疗的病人，在给病人体内输送肠内营养液时，由于肠内营养液所处的温度和环境条件的不同会导致肠内营养液本身的温度不同，在输入患者体内是会对患者的机体造成刺激，影响康复进程，降低药物的治疗效果，所以现在会对肠内营养液进行加热，但是现有的加热装置不能根据患者的情况，耐受情况等随时调节，非常不方便，所以现在需要一种可调温肠内营养液加热器来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可调温肠内营养液加热器，以解决上述背景技术中提出的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计一种可调温肠内营养液加热器，包括矩形箱和输液管，所述矩形箱的左端插接有输液管，所述输液管从左至右贯穿矩形箱，所述输液管在矩形箱的内腔部分均匀套接有四个连接套管，所述连接套管的顶端插接有温度传感器，所述温度传感器的底端延伸到输液管的内腔，所述矩形箱的顶端中心位置螺钉连接有温度显示器，所述温度传感器通过导线与温度显示器连接，每两个所述连接套管之间连接的输液管外侧均套接有加热螺旋管，所述矩形箱的底端焊接有矩形槽，所述矩形槽的内腔底端螺钉连接有加热循环装置，所述加热循环装置的顶端与加热螺旋管连接，所述加热循环装置包括水槽，所述水槽的顶端插接有连接管，所述连接管的顶端与加热螺旋管连接，所述连接管的底端延伸到水槽的内腔，所述水槽的底端左侧插接有出水口，所述水槽的底端右侧连接有进水口，所述水槽的中部开设有凹槽，所述凹槽的内腔卡接有水泵，所述水泵的左端延伸到水槽的内腔，所述水槽的内腔右侧插接有加热棒，所述加热棒的右端延伸出水槽与温度控制器连接。

优选的，所述加热螺旋管的数量为三个。

优选的，所述加热棒的形状为“山”字形、且包括三个独立加热分支。

优选的，所述加热螺旋管的内直径与输液管的外直径相同。

优选的，所述水槽的内腔装有清水。

本实用新型提出的一种可调温肠内营养液加热器，有益效果在于：

1、本实用新型通过温度传感器对输液管内液体实时进行监测，通过导线能够在温度显示器上显示，能够更加清晰了解营养液的温度；

2、本实用新型通过加热螺旋管与加热循环装置相配合，可以根据营养液的温度进行选择一个或者多个加热螺旋管对输液管同时进行加热或者降温，加快了加热或者降温的速度，节省了时间；

3、本实用新型通过加热棒与温度控制器配合连接，温度控制器可以根据温度显示器上显示的温度对加热棒进行调控调档，分为九个档次，可使用单个加热支杆或者多个加热支杆对水槽内的水进行加热，更加方便的对肠内营养液进行温度调控，实用性强。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型加热循环装置的剖面图。

图中：1、矩形箱，2、输液管，3、连接套管，4、温度传感器，5、导线，6、温度显示器，7、加热螺旋管，8、矩形槽，9、加热循环装置，91、水槽，92、连接管，93、出水口，94、凹槽，95、水泵，96、进水口，97、加热棒，98、温度控制器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-2，一种可调温肠内营养液加热器，包括矩形箱1和输液管2，矩形箱1的左端插接有输液管2，输液管2从左至右贯穿矩形箱1，输液管2在矩形箱1的内腔部分均匀套接有四个连接套管3，连接套管3的顶端插接有温度传感器4，温度传感器4的底端延伸到输液管2的内腔，矩形箱1的顶端中心位置螺钉连接有温度显示器6，温度显示器6外接有电源，温度传感器4通过导线5与温度显示器6连接，每两个连接套管3之间连接的输液管2外侧均套接有加热螺旋管7，加热螺旋管7增大了受热的面积，提高了效率，加热螺旋管7的内直径与输液管2的外直径相同，加热螺旋管7与输液管2紧密贴合减少了热量的散失，加热螺旋管7的数量为三个，矩形箱1的底端焊接有矩形槽8，矩形槽8的内腔底端螺钉连接有加热循环装置9，加热循环装置9外接有电源，加热循环装置9的顶端与加热螺旋管7连接，加热循环装置9包括水槽91，水槽91的顶端插接有连接管92，连接管92的顶端与加热螺旋管7连接，连接管92的底端延伸到水槽91的内腔，水槽91的底端左侧插接有出水口93，水槽91的内腔装有清水，水槽91的底端右侧连接有进水口96，水槽91的中部开设有凹槽94，凹槽94的内腔卡接有水泵95，水泵95可以增加水循环的速度，加快温度调控速率，水泵95的左端延伸到水槽91的内腔，水槽91的内腔右侧插接有加热棒97，加热棒97的形状为“山”字形、且包括三个独立加热分支，加热棒97的右端延伸出水槽91与温度控制器98连接，该可调温肠内营养液加热器每个连接处均经过密封处理，有良好的密封性。

工作原理：在使用实，首先接通温度显示器6和加热循环装置9的外接电源，调节温度控制器98的按钮，对加热板97进行加热，同时水泵95开始工作将加热后的液体通过连接管92流入加热螺旋管7的内腔，对输液管2内的营养液进行加热处理，同时温度传感器4感应营养液温度的实时变化将数据传送到温度显示器6上显示出来，可以根据温度的需求增加加热循环装置9开通的个数，在刚开始加热时可以同时打开三个加热循环装置9的开关进行迅速加热，同时调节温度控制器98将加热棒97通电加热，当温度到达一定范围后，根据需要关闭加热循环装置9的个数以及调节温度控制器98，能够实时监控营养液的温度，并且能够根据温度或者个体化差异调节营养液的温度，不仅省时省力，而且实用性强。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022288.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209645459U

授权时间:20191119

主分类号:A61J 15/00

专利分类号:A61J15/00

范畴分类:16P;

申请人:苏州泽德医疗器械有限公司

第一申请人:苏州泽德医疗器械有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市苏州工业园区兴浦路333号现代工业坊4号厂房3楼E单元

发明人:王利娟;闫建国

第一发明人:王利娟

当前权利人:苏州泽德医疗器械有限公司

代理人:明志会

代理机构:32331

代理机构编号:苏州国卓知识产权代理有限公司 32331

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d75bf5a979cd7569b72fdfd4.html