# 一种新型电热微生物恒温培养箱论文和设计-滕钰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型电热微生物恒温培养箱，包括外壳和内箱，外壳外壁设有活动门和数控面板；所述内箱内部可拆卸固定有竖直隔板和两个水平隔板，两个水平隔板和竖直隔板形成1～4个培养区域；内箱的后壁设有四个排气扇；所述内箱与外壳内壁之间设有保温层和加热层；所述加热层包括多个加热装置和多个侧壁加热棒；所述内箱内壁设有多个温度传感器。本实用新型提出的恒温培养箱通过水平隔板和竖直隔板的灵活组装，可根据具体需要同时对多个微生物进行不同温度的培养，并且可对各个微生物的培养温度进行实时监控，达到均匀恒温的目的，提高各个微生物的质量。

### 主设计要求

1.一种新型电热微生物恒温培养箱，其特征在于：包括外壳(1)和内箱(2)，所述内箱(2)位于外壳(1)内部，外壳(1)外壁设有用于封闭内箱(2)的活动门(11)；所述内箱(2)内部可拆卸固定有竖直隔板(8)和两个水平隔板(9)，所述内箱(2)的顶部中间和底部中间均设有竖直隔板固定槽(14)，所述内箱(2)的两内侧中间和竖直隔板(8)的两侧中间均设有用于固定水平隔板(9)的水平隔板固定槽(15)，两个水平隔板(9)和竖直隔板(8)形成1～4个培养区域；内箱(2)的后壁设有四个排气扇(10)；所述内箱(2)与外壳(1)内壁之间设有保温层(4)和加热层(5)；所述加热层(5)包括多个加热装置(6)和多个侧壁加热棒(7)，内箱(2)顶部和底部分别设有两个加热装置(6)，所述内箱(2)的两侧分别设有两个侧壁加热棒(7)；所述内箱(2)内壁设有多个温度传感器(13)；所述外壳(1)外壁设有数控面板(3)，所述数控面板(3)上设有显示屏(3-1)和操控面板(3-2)，外壳(1)内部设有培养控制体，所述培养控制体与显示屏(3-1)、操控面板(3-2)、温度传感器(13)、加热装置(6)、排气扇(10)和侧壁加热棒(7)相连。

### 设计方案

1.一种新型电热微生物恒温培养箱，其特征在于：包括外壳(1)和内箱(2)，所述内箱(2)位于外壳(1)内部，外壳(1)外壁设有用于封闭内箱(2)的活动门(11)；所述内箱(2)内部可拆卸固定有竖直隔板(8)和两个水平隔板(9)，所述内箱(2)的顶部中间和底部中间均设有竖直隔板固定槽(14)，所述内箱(2)的两内侧中间和竖直隔板(8)的两侧中间均设有用于固定水平隔板(9)的水平隔板固定槽(15)，两个水平隔板(9)和竖直隔板(8)形成1～4个培养区域；内箱(2)的后壁设有四个排气扇(10)；

所述内箱(2)与外壳(1)内壁之间设有保温层(4)和加热层(5)；所述加热层(5)包括多个加热装置(6)和多个侧壁加热棒(7)，内箱(2)顶部和底部分别设有两个加热装置(6)，所述内箱(2)的两侧分别设有两个侧壁加热棒(7)；

所述内箱(2)内壁设有多个温度传感器(13)；

所述外壳(1)外壁设有数控面板(3)，所述数控面板(3)上设有显示屏(3-1)和操控面板(3-2)，外壳(1)内部设有培养控制体，所述培养控制体与显示屏(3-1)、操控面板(3-2)、温度传感器(13)、加热装置(6)、排气扇(10)和侧壁加热棒(7)相连。

2.根据权利要求1所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：所述加热装置(6)为螺旋加热丝；当水平隔板(9)和竖直隔板(8)组成4个培养区域时，各个加热装置(6)分别位于顶部两个培养区域的上方和底部两个培养区域的下方。

3.根据权利要求2所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：所述内箱(2)的后壁设有四个排气扇(10)，所述内箱(2)的两内侧壁分别设有2个温度传感器(13)。

4.根据权利要求3所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：所述活动门(11)上设有四个透明观察区(11-2)和开启把手(11-1)。

5.根据权利要求4所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：当两个水平隔板(9)和竖直隔板(8)组成4个培养区域时，四个排气扇(10)分别位于四个培养区域的后方，各个温度传感器(13)分别位于相应培养区域的内侧壁，活动门(11)上的四个透明观察区(11-2)与四个培养区域的位置相对应。

6.根据权利要求5所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：两个水平隔板(9)和竖直隔板(8)的外端均设有方便手拉动的手环。

7.根据权利要求6所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：各个排气扇(10)均通过排气管与外界连通。

8.根据权利要求7所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：所述数控面板(3)上设有报警灯和报警播音器。

9.根据权利要求8所述的微生物恒温培养箱，其特征在于：所述外壳(1)的外侧壁设有用于放置工具的工具槽(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于一种微生物培养箱，具体涉及一种新型电热微生物恒温培养箱。

背景技术

电热恒温培养箱是供给医疗卫生、医药、生物、农业、食品、科研等部门作为储藏、培养、科研所用的设备，应用范围广泛。现有的电热恒温培养箱发热源往往设置于箱体的某一固定位置，控温不精准，使得箱体内放置的待培养物料受热不均匀，最终影响微生物生长，而且局部温度过高还会造成微生物死亡，并且这些培养箱的空间固定，无法同时对不同微生物进行培养。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型的目的在于提出一种新型电热微生物恒温培养箱，该培养箱可同时对多个微生物进行不同温度的培养，并且可对各个微生物的培养温度进行实时监控，达到均匀恒温的目的，内箱内部的水平隔板和竖直隔板可进行拆卸以此来适合多种微生物的需要。

为了实现上述的目的，本实用新型所采用的技术方案是：

一种新型电热微生物恒温培养箱，包括外壳和内箱，所述内箱位于外壳内部，外壳外壁设有用于封闭内箱的活动门；所述内箱内部可拆卸固定有竖直隔板和两个水平隔板，所述内箱的顶部中间和底部中间均设有竖直隔板固定槽，所述内箱的两内侧中间和竖直隔板的两侧中间均设有用于固定水平隔板的水平隔板固定槽，两个水平隔板和竖直隔板形成1～4个培养区域；内箱的后壁设有四个排气扇；

所述内箱与外壳内壁之间设有保温层和加热层；所述加热层包括多个加热装置和多个侧壁加热棒，内箱顶部和底部分别设有两个加热装置，所述内箱的两侧分别设有两个侧壁加热棒；

所述内箱内壁设有多个温度传感器；

所述外壳外壁设有数控面板，所述数控面板上设有显示屏和操控面板，外壳内部设有培养控制体，所述培养控制体与显示屏、操控面板、温度传感器、加热装置、排气扇和侧壁加热棒相连。

进一步的是，所述加热装置为螺旋加热丝；当水平隔板和竖直隔板组成4个培养区域时，各个加热装置分别位于顶部两个培养区域的上方和底部两个培养区域的下方；通过螺旋加热丝可提高各个培养区域内部的受热面积，保证加热的均匀度。

进一步的是，所述内箱的后壁设有四个排气扇，所述内箱的两内侧壁分别设有2个温度传感器。

进一步的是，所述活动门上设有四个透明观察区和开启把手；可通过开启把手打开活动门对微生物进行管理，也可通过四个透明观察区对内箱内部的微生物进行观察。

进一步的是，当两个水平隔板和竖直隔板组成4个培养区域时，四个排气扇分别位于四个培养区域的后方，各个温度传感器分别位于相应培养区域的内侧壁，活动门上的四个透明观察区与四个培养区域的位置相对应。

进一步的是，为了方便对水平隔板和竖直隔板的操控，两个水平隔板和竖直隔板的外端均设有方便手拉动的手环。

进一步的是，各个排气扇均通过排气管与外界连通；通过排气扇将内箱内部微生物所产生的气体排出，减少对微生物的影响。

进一步的是，所述数控面板上设有报警灯和报警播音器；当内箱的内部电路发生损坏时，报警播音器自己发出错误提示音，并且报警灯发出报警声响。

进一步的是，所述外壳的外侧壁设有用于放置工具的工具槽。

本实用新型的有益效果是：

该微生物恒温培养箱可实现对内部的微生物进行均匀加热，在使用时通过各个温度传感器对温度进行实时监测，可保证内箱内部的微生物处于恒温状态，不会出现局部温度过高或温度过低的情况，保证了微生物的稳定成长；并且通过将竖直隔板和水平隔板进行灵活组装，可同时实现对两种、三种或四种微生物进行培养，同样可对内箱内各个微生物的培养温度进行实时监控，达到均匀恒温的目的，该内箱内部的水平隔板和竖直隔板在不需要使用时可进行拆卸；

在内箱内部可通过对竖直隔板和水平隔板的安装组合，可让内箱内部有一或二或三或四个微生物培养区，工作人员可通过工作或实验的具体需要对所需要的培养区进行选择，为工作人员的工作实验带来诸多便利；

在内箱内部安装的多个排气装置，可将各个培养区中微生物产生的气体排出，不会影响到装置内部的环境，保证微生物的生长；

可通过数控面板上的显示屏可对各个微生物的温度状况进行监控，方便人们通过操控面板对温度进行预设或调整，保证微生物处于较好的生存环境中。

附图说明

图1是本实用新型的主视图；

图2是本实用新型无活动门的主视图；

图3是本实用新型无活动门、竖直隔板、水平隔板的示意图。

图中：1、外壳；2、内箱；3、数控面板；3-1、显示屏；3-2、操控面板；4、保温层；5、加热层；6、加热装置；7、侧壁加热棒；8、竖直隔板；9、水平隔板；10、排气扇；11、活动门；11-1、开启把手；11-2、透明观察区；12、工具槽；13、温度传感器；14、竖直隔板固定槽；15、水平隔板固定槽。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

在本实施例中，如图1-3所示，一种新型电热微生物恒温培养箱，包括外壳1和内箱2，所述内箱2位于外壳1内部，外壳1外壁设有用于封闭内箱2的活动门11，所述活动门11上设有四个透明观察区11-2和开启把手11-1，可通过开启把手11-1打开活动门11对微生物进行管理，也可通过四个透明观察区11-2对内箱2内部的微生物进行观察；所述内箱2内部可拆卸固定有竖直隔板8和两个水平隔板9，所述内箱2的顶部中间和底部中间均设有竖直隔板固定槽14，所述内箱2的两内侧中间和竖直隔板8的两侧中间均设有用于固定水平隔板9的水平隔板固定槽15，两个水平隔板9和竖直隔板8形成1～4个培养区域；所述内箱2的后壁设有四个排气扇10，所述内箱2的两内侧壁分别设有2个温度传感器；所述内箱2与外壳1内壁之间设有保温层4和加热层5；所述加热层5包括多个加热装置6和多个侧壁加热棒7，所述加热装置6为螺旋加热丝，内箱2顶部和底部分别设有两个加热装置6，所述内箱2的两侧分别设有两个侧壁加热棒7；所述外壳1外壁设有数控面板3，所述数控面板3上设有显示屏3-1和操控面板3-2，外壳1内部设有培养控制体，所述培养控制体与显示屏3-1、操控面板3-2、温度传感器15、加热装置6、排气扇10和侧壁加热棒7相连。

当水平隔板9和竖直隔板8组成4个培养区域时，四个排气扇10分别位于四个培养区域的后方，各个温度传感器13分别位于相应培养区域的内侧壁，活动门上的四个透明观察区11-2与四个培养区域的位置相对应，各个加热装置6分别位于顶部两个培养区域的上方和底部两个培养区域的下方。

作为一种优化方案，为了方便对水平隔板9和竖直隔板8的操控，两个水平隔板9和竖直隔板8的外端均设有方便手拉动的手环。

作为一种优化方案，各个排气扇10均通过排气管与外界连通；通过排气扇10将内箱内部微生物所产生的气体排出，减少对微生物的影响。

作为一种优化方案，所述数控面板3上设有报警灯和报警播音器；当内箱的内部电路发生损坏时，报警播音器自己发出错误提示音，并且报警灯发出报警声响。

作为一种优化方案，所述外壳1的外侧壁设有用于放置工具的工具槽12。

本实用新型在具体实施时，根据工作人员具体工作或实验的需要，选择需要培养的微生物的个数，可通过对竖直隔板8和水平隔板9的安装组合，可让内箱内部有一或二或三或四个微生物培养区域；

若工作人员不使用水平隔板9和竖直隔板8时，该微生物恒温培养箱可实现对内部的微生物进行均匀加热，在使用时通过各个温度传感器13对温度进行实时监测，可保证内箱内部的微生物处于恒温状态，不会出现局部温度过高或温度过低的情况，保证了微生物的稳定成长；通过将竖直隔板8和水平隔板9进行灵活组装，可同时实现对两种、三种或四种微生物进行培养，同样可对内箱内各个微生物的培养温度进行实时监控，达到均匀恒温的目的，该内箱内部的水平隔板9和竖直隔板8在不需要使用时可进行拆卸。在内箱内部安装的多个排气装置，可将各个培养区中微生物产生的气体排出，不会影响到装置内部的环境，保证微生物的生长；可通过数控面板3上的显示屏可对各个微生物的温度状况进行监控，方便人们通过操控面板对温度进行预设或调整，保证微生物处于较好的生存环境中。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007339.2

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209322904U

授权时间:20190830

主分类号:C12M 1/38

专利分类号:C12M1/38;C12M1/34;C12M1/02;C12M1/00

范畴分类:18H;

申请人:滕钰

第一申请人:滕钰

申请人地址:550000 贵州省贵阳市云岩区金阳新区金阳北路2号46栋2单元1301号

发明人:滕钰;胡靖

第一发明人:滕钰

当前权利人:滕钰

代理人:黎照西

代理机构:51265

代理机构编号:成都帝鹏知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e9acec092be9ccab945cac6d.html